## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avd. for Medisinsk Biokjemi, Stavanger Universitetssykehus
Utført I perioden: | februar-april 2021
Kontaktperson: | Kine N. Svendsen, kine.netland.svendsen@sus.no, tlf. 94170388
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Protein C
Prøvemateriale: | Citratplasma

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Holdbarhet til Protein C i romtemperatur
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex CS2100i fra Siemens
Hvilken analysemetode er benyttet?
Kromogen metode
Hvilket reagens er benyttet?
Berichrom Protein C fra Siemens
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen transportformer testet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Citratglass, 3,2%, Vacuette
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | Umiddelbart | 8 timer | 12 timer | 24 timer | 36 timer | 48 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | Alle prøver er tatt 9. og 10. februar. Sentrifugert, avpipettert og frosset etter 0-48 timer. Alle prøver er tint den 20 februar. Så frosset igjen, og så analysert protein c den 9. april
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | -20 °C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000 G
Temperatur (◦C) | Romtemperatur
Tid (min.) | 15 min
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Protein C
Tillatt bias | 13.9 | %, og tillatt totalfeil |  | 18.7 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 122.9 | 118.5 | 119.2 | 112.3 | 106.2 | 103.2
2 | 113.3 | 108 | 112.3 | 105.7 | 98.6 | 94.6
3 | 49.4 | 50.1 | 45 | 49.4 | 50.4 | 47.4
4 | 51.3 | 50.4 | 51 | 50.3 | 49.4 | 49.6
5 | 84.9 | 80.7 | 81.1 | 82.4 | 79.1 | 77.7
6 | 113.6 | 112.8 | 108.9 | 106.8 | 104.1 | 101.2
7 | 64.7 | 65 | 63.6 | 63.8 | 62.6 | 61.1
8 | 114.1 | 109.6 | 112.5 | 103.6 | 101.9 | 99.3
9 | 53.4 | 52.1 | 51.7 | 51.2 | 50.5 | 48.9
10 | 118.9 | 114.2 | 112.6 | 105.9 | 94 | 98.4
11 | 106 | 102 | 103 | 98.4 | 102 | 93.2
12 | 151 | 151 | 146.3 | 144.7 | 138.4 | 131.4
13 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151
14 | 58.3 | 57.2 | 57 | 56.7 | 53.6 | 52.5
15 | 141.1 | 138.2 | 136 | 127.4 | 123.7 | 116.5
16 | 36.3 | 35.8 | 35 | 35.3 | 35.1 | 33.5
17 | 60.8 | 63.6 | 60.1 | 58.8 | 56.6 | 53
18 | 114.5 | 102.4 | 108.1 | 107.8 | 105.6 | 97.8
19 | 121.3 | 120.5 | 113.6 | 109.6 | 103.2 | 101.6
20 | Tid 0: 50.1; Tid 2: 48.8; Tid 3: 46.8; Tid 4: 46.8; Tid 5: 45.9
21 | Tid 0: 39.7; Tid 2: 39.9; Tid 3: 35.7; Tid 5: 35
22 | Tid 0: 50.5; Tid 3: 49.1; Tid 5: 47.3
23 | Tid 0: 55.9; Tid 2: 55; Tid 3: 52.2; Tid 4: 49.2; Tid 5: 50
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 96.4199 | 96.9894 | 91.3751 | 86.4117 | 83.9707
2 | 100 | 95.3222 | 99.1174 | 93.2921 | 87.0256 | 83.4951
3 | 100 | 101.417 | 91.0931 | 100 | 102.0243 | 95.9514
4 | 100 | 98.2456 | 99.4152 | 98.0507 | 96.2963 | 96.6862
5 | 100 | 95.053 | 95.5241 | 97.0554 | 93.1684 | 91.5194
6 | 100 | 99.2958 | 95.8627 | 94.0141 | 91.6373 | 89.0845
7 | 100 | 100.4637 | 98.2998 | 98.609 | 96.7543 | 94.4359
8 | 100 | 96.0561 | 98.5977 | 90.7975 | 89.3076 | 87.0289
9 | 100 | 97.5655 | 96.8165 | 95.8801 | 94.5693 | 91.573
10 | 100 | 96.0471 | 94.7014 | 89.0664 | 79.058 | 82.7586
11 | 100 | 96.2264 | 97.1698 | 92.8302 | 96.2264 | 87.9245
12 | 100 | 100 | 96.8874 | 95.8278 | 91.6556 | 87.0199
13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | 100 | 98.1132 | 97.7702 | 97.2556 | 91.9383 | 90.0515
15 | 100 | 97.9447 | 96.3855 | 90.2906 | 87.6683 | 82.5656
16 | 100 | 98.6226 | 96.4187 | 97.2452 | 96.6942 | 92.2865
17 | 100 | 104.6053 | 98.8487 | 96.7105 | 93.0921 | 87.1711
18 | 100 | 89.4323 | 94.4105 | 94.1485 | 92.2271 | 85.4148
19 | 100 | 99.3405 | 93.6521 | 90.3545 | 85.0783 | 83.7593
20 | Tid 0: 100; Tid 2: 97.4052; Tid 3: 93.4132; Tid 4: 93.4132; Tid 5: 91.6168
21 | Tid 0: 100; Tid 2: 100.5038; Tid 3: 89.9244; Tid 5: 88.1612
22 | Tid 0: 100; Tid 3: 97.2277; Tid 5: 93.6634
23 | Tid 0: 100; Tid 2: 98.39; Tid 3: 93.381; Tid 4: 88.0143; Tid 5: 89.4454
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 97.9037 | 97.0118 | 94.6413 | 92.0124 | 89.3732
n | 23 | 19 | 22 | 23 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0
SD | 0 | 3.1254 | 2.2285 | 3.3239 | 5.3394 | 4.7563
SEM | 0 | 0.71701 | 0.47512 | 0.69308 | 1.1651 | 0.99177
t | 1.7171 | 1.7341 | 1.7207 | 1.7171 | 1.7247 | 1.7171
t x SEM | 0 | 1.2433 | 0.81756 | 1.1901 | 2.0096 | 1.703
Minimum | 100 | 89.4323 | 91.0931 | 89.0664 | 79.058 | 82.5656
Maksimum | 100 | 104.6053 | 100.5038 | 100 | 102.0243 | 100
Bias nedre gr | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1
Bias øvre gr | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9
TEA nedre gr | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3
TEA øvre gr | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Plasmaprøvene ble tint og analysert andre analyser på, før de ble frosset igjen og så tint og analysert protein c.
Dette er ikke optimalt, men siden alle prøver er behandlet på samme måte, går vi ut ifra at det eneste som skiller de er hvor lenge prøvene sto før de ble avpippetert
og frosset første gang.
Noen verdier mangler. Dette er fordi det av enkelte pasienter ble tatt færre prøver pga vanskelig prøvetaking.
Kravene fra tillatt bias og tillatt totalfeil er funnet fra Westgards database over ønskelig biologisk variasjon.
Alle gjennomsnittsverdier med standardavvik ligger innenfor kravene for tillatt bias. En enkeltverdi ligger utenfor kravene for tillatt totalfeil.
Noklus sier at 95 % av alle resultat bør være innenfor kravene, det er de her.
Konklusjon:
Holdbarhet til Protein C i romtemperatur kan settes til 48 timer
Dato og signatur: 23/8-21, Kine N. Svendsen (fagbioingeniør) & Øyvind Skadberg (avdelingsoverlege).