## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi
Utført I perioden: | 21.01.2020 - 24.01.2020
Kontaktperson: | Solveig Apeland
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Trombocytter *10^9/L
Prøvemateriale: | K2EDTA

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Trombocytter (PLT-F) 10^9/L
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex XN, instrument XN5 (masterinstrument)
Hvilken analysemetode er benyttet?
Fluorescens flowcytometri
Hvilket reagens er benyttet?
Cellpack DCL, Fluorocell PLT fra Sysmex.
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering. Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering. | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type, 3 ml. | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Spesielle betingelser
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Trombocytter analysert på PLT-F Sysmex
Tillatt bias | 4.25 | %, og tillatt totalfeil |  | 10.2 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 236 | 224 | 226 | 227 | 223 | 221 | 221
2 | 340 | 340 | 343 | 344 | 340 | 334 | 326
3 | 291 | 290 | 295 | 289 | 289 | 279 | 263
4 | 265 | 260 | 263 | 253 | 260 | 255 | 263 |  |  |  |  | 210 | 162 | 176 | 165 | 170 | 169 | 148
5 | 201 | 202 | 202 | 201 | 198 | 201 | 193
6 | 316 | 312 | 317 | 304 | 314 | 306 | 321
7 | 365 | 368 | 370 | 367 | 362 | 360 | 355
8 | 267 | 259 | 259 | 250 | 252 | 251 | 249
9 |  | 162 | 176 | 165 | 170 | 169 | 148 |  |  |  | Stjerne på pasient nr 9. Aggregater?
10 | 213 | 208 | 213 | 212 | 212 | 212 | 208
11 | 306 | 304 | 300 | 301 | 300 | 296 | 298 | 293
12 | 383 | 386 | 384 | 384 | 382 | 380 | 380 | 385
13 | 318 | 317 | 309 | 313 | 310 | 320 | 309 | 302
14 | 290 | 293 | 280 | 288 | 282 | 281 | 280 | 289
15 | 205 | 207 | 211 | 203 | 205 | 206 | 202 | 216
16 | 312 | 307 | 312 | 316 | 312 | 308 | 311 | 315
17 | 210 | 203 | 204 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203
18 | 246 | 246 | 248 | 243 | 244 | 244 | 240 | 251
19 | 297 | 290 | 292 | 290 | 281 | 254 | 290 |  |  |  | T7 på pasient 19 med stjerne.
20 | 335 | 332 | 332 | 331 | 329 | 335 | 333 | 329
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 94.9153 | 95.7627 | 96.1864 | 94.4915 | 93.6441 | 93.6441
2 | 100 | 100 | 100.8824 | 101.1765 | 100 | 98.2353 | 95.8824
3 | 100 | 99.6564 | 101.3746 | 99.3127 | 99.3127 | 95.8763 | 90.378
4 | 100 | 98.1132 | 99.2453 | 95.4717 | 98.1132 | 96.2264 | 99.2453
5 | 100 | 100.4975 | 100.4975 | 100 | 98.5075 | 100 | 96.0199
6 | 100 | 98.7342 | 100.3165 | 96.2025 | 99.3671 | 96.8354 | 101.5823
7 | 100 | 100.8219 | 101.3699 | 100.5479 | 99.1781 | 98.6301 | 97.2603
8 | 100 | 97.0037 | 97.0037 | 93.633 | 94.382 | 94.0075 | 93.2584
9 | [10 empty] | Trombocyttaggregater hos denne personen
10 | 100 | 97.6526 | 100 | 99.5305 | 99.5305 | 99.5305 | 97.6526
11 | 100 | 99.3464 | 98.0392 | 98.366 | 98.0392 | 96.732 | 97.3856 | 95.7516
12 | 100 | 100.7833 | 100.2611 | 100.2611 | 99.7389 | 99.2167 | 99.2167 | 100.5222
13 | 100 | 99.6855 | 97.1698 | 98.4277 | 97.4843 | 100.6289 | 97.1698 | 94.9686
14 | 100 | 101.0345 | 96.5517 | 99.3103 | 97.2414 | 96.8966 | 96.5517 | 99.6552
15 | 100 | 100.9756 | 102.9268 | 99.0244 | 100 | 100.4878 | 98.5366 | 105.3659
16 | 100 | 98.3974 | 100 | 101.2821 | 100 | 98.7179 | 99.6795 | 100.9615
17 | 100 | 96.6667 | 97.1429 | 96.6667 | 96.6667 | 96.6667 | 96.6667 | 96.6667
18 | 100 | 100 | 100.813 | 98.7805 | 99.187 | 99.187 | 97.561 | 102.0325
19 | 100 | 97.6431 | 98.3165 | 97.6431 | 94.6128 | 85.5219 | 97.6431 |  |  |  | Feil med prøve t7
20 | 100 | 99.1045 | 99.1045 | 98.806 | 98.209 | 100 | 99.403 | 98.209
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 99.0017 | 99.3041 | 98.4542 | 98.1085 | 97.2127 | 97.0914 | 99.3481
n | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 0
SD | 0 | 1.6801 | 1.9441 | 2.0391 | 1.8758 | 3.4941 | 2.5727 | 3.3185
SEM | 0 | 0.38543 | 0.44601 | 0.4678 | 0.43035 | 0.8016 | 0.59023 | 1.1062
t | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.8595
t x SEM | 0 | 0.66837 | 0.77341 | 0.8112 | 0.74625 | 1.39 | 1.0235 | 2.057
Minimum | 100 | 94.9153 | 95.7627 | 93.633 | 94.382 | 85.5219 | 90.378 | 94.9686
Maksimum | 100 | 101.0345 | 102.9268 | 101.2821 | 100 | 100.6289 | 101.5823 | 105.3659
Bias nedre gr | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75
Bias øvre gr | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25
TEA nedre gr | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8
TEA øvre gr | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 110.2
Note on X11: Apeland, Solveig: Opprinnelig verdi: 210. Prøve ekskludert pga trombocyttaggregering.
Note on B16: Apeland, Solveig: Opprinnelig verdi: 210. Prøve ekskludert pga trombocyttaggregering.
Note on I26: Apeland, Solveig: Verdi: 455. Ekskludert, for lite i glasset.

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Batch-metode er brukt til testing av holdbarheten på hematologiske prøver, men denne er modifisert da hematologiske prøver må analyseres i ferskt materiale:
Alle prøvene er tatt samtidig og oppbevart i kjøleskap fram til analysering. Det er 1 prøve per person per oppbevaringstid.
Hver batch ble tatt ut av kjøleskap, blandet 5 min og romtemperert 30 min før analysering.
Denne modifiserte batch-metoden er vurdert som god nok da Sysmex XN-instrumentene er svært stabile
og dag-til-dag variasjon er minimal. Alle prøvene er analysert på samme instrument.
Prøvene er tatt av friske personer.
CVi og CVg er basert på data fra EFLM (Se arkfane "krav"): Buoro S, 2017, Clin Chim Acta, 470, 125-32
Biological variation of platelet parameters determined by Sysmex XN hematology analizer
Ett datapunkt ble ekskludert på prøve nr 19, da det sannsynligvis hadde for lite prøvemateriale (Se merknad i arkfane Data).
Prøve nr 9 har tydelig trombocyttaggregring, og blir derfor ikke regnet med i holdbarhetsforsøket. En slik prøve vil i praksis gi flagging på instrumentet, bioingeniøren vil
undersøke prøven og besvare prøven med informasjon om trombocyttaggregering.
Der Plt-I-metoden viste tendens til å stige over tid viser Plt-F-metoden bedre stabilietet. Plt-F er en fluorescensmetode som farger trombocyttene spesifikt og blir
derfor ikke påvirket av cellefragmenter av andre cellelinjer.
Alle enkeltindivider (blå punkter) ligger innenfor kravene for tillatt totalfeil (blå linjer), foruten ett punkt (dårlig blanding?), fram til og med 84 timer.
Alle gjennomsnitt med konfidensintervall (røde punkter) ligger innenfor kravene for tillatt bias(røde linjer) til og med 84 timer.
Konklusjon:
Trombocytter målt med Plt-F-metode er holdbare til og med 84 timer etter prøvetaking, når prøvene er oppbevart under optimale forhold(i kjøleskap).
Dato og signatur: | 2022-03-30 | Solveig Apeland, fagbioingeniør hematologi og Øyvind Skadberg, avdelingsoverlege.

## Krav
Legge inn:
7.22 | CVi
15.4 | CVg | Prosent
| ROT av (CVi2 + CVg2) | 17.0085
| I < | 3.61
| B < | 4.2521
| TE< | 10.2086
|  |  | Utregnet | 2021-08-12
289.2884
17.0085
4.2521
5.9565
|  |  |  | TE | 10.2065
Kopi fra EFLM database 210811 |  | https://biologicalvariation.eu/meta_calculations/1061