## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: Immulite |  | Batch metode
Forsøket er utført ved: |  |  | Hormonlab Aker OUS
Utført I perioden: | 11 - 17.04.2018 og 08.06.2020
Kontaktperson: | Inger S
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | ACTH
Prøvemateriale: | EDTA plasma

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Hvor mange timer ACTH er holdbart i romtemperatur før sentrifugering.
Komponent | ACTH pmol/l
Hvilket instrument er benyttet?
Immulite 2000xpi C0553
Hvilken analysemetode er benyttet?
ILMA
Hvilket reagens er benyttet?
ACTH lot 309 og 356
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
0 prøve kjørt i duplikat. Beregnet på gjennomsnittsverdi | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse7 | Betingelse 8
Prøverør type | Vacuette 4 ml K2 EDTA Lot A180845A og A19093HU uten gel
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 30 - 360
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | Avpippetteres og fryses
Temperatur før sentrifugering (25 ◦C) | Romtemp | 30 min | 60 min | 90 min | 120 min | 180 min | 240 min | 300 min | 360 min
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Frys
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 3000
Temperatur (20◦C) | Romtemp/kjøl 0-prøve
Tid (min.) | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | ACTH pmol/l Immulite 2000 C0553
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 23.2 | % | Intraassayvariasjon 8 %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Minutter | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1A | 1.57 | 1.53 | 1.47 | 1.56 | 1.36 | 1.31 | 1.39 | 1.38 | 1.73
2B | 4.13 | 3.91 | 3.8 | 3.49 | 3.69 | 3.37 | 3.66 | 3.62 | 3.82
3D | 3.04 | 3.33 | 2.82 | 3.33 | 3.46 | 3.29 | 3.22 | 3.37 | 3.06
4E | 11.1 | 13.3 | 13.6 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.8 | 14.2 | 14.6
5F | 4.33 | 3.8 | 3.93 | 4.2 | 3.97 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.95
6G | 2.53 | 2.46 | 2.53 | 2.42 | 2.42 | 2.66 | 2.24 | 2.62 | 2.42
7I | 6.11 | 5.73 | 5.97 | 5.68 | 5.68 | 5.57 | 5.48 | 5.75 | 5.42
8J | 3.49 | 3.73 | 3.77 | 3.51 | 3.86 | 3.55 | 3.64 | 3.62 | 3.82
9K | 4.06 | 3.82 | 3.73 | 3.95 | 3.75 | 3.55 | 3.97 | 3.73 | 3.86
10L | 2.93 | 2.58 | 2.35 | 2.53 | 2.73 | 2.55 | 2.55 | 2.58 | 2.29
A | 2.4 | 2.1 | 2.24 | 2.1 | 2.1 | 2.31 | 2.15 | 2.21 | 2.24
B | 3.4 | 3.17 | 3.37 | 3.17 | 3.51 | 3.66 | 3.57 | 3.86 | 4.04
C | 7.53 | 7.13 | 7.3 | 7.22 | 7.26 | 6.82 | 6.86 | 7.02 | 6.7
D | 6.28 | 6.28 | 6.17 | 6.28 | 6.13 | 6.46 | 6.04 | 5.99 | 5.97
E | 3.11 | 3.26 | 3.17 | 3.4 | 2.84 | 3.2 | 2.97 | 2.7 | 2.97
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37 | [9 empty] | Alle tall kontrollert mot telleutskrifter 28.11.22 IS
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 97.4522 | 93.6306 | 99.3631 | 86.6242 | 83.4395 | 88.535 | 87.8981 | 110.1911
2 | 100 | 94.6731 | 92.0097 | 84.5036 | 89.3462 | 81.5981 | 88.6199 | 87.6513 | 92.4939
3 | 100 | 109.5395 | 92.7632 | 109.5395 | 113.8158 | 108.2237 | 105.9211 | 110.8553 | 100.6579
4 | 100 | 119.8198 | 122.5225 | 113.5135 | 116.2162 | 121.6216 | 133.3333 | 127.9279 | 131.5315
5 | 100 | 87.7598 | 90.7621 | 96.9977 | 91.6859 | 93.7644 | 93.7644 | 85.2194 | 91.224
6 | 100 | 97.2332 | 100 | 95.6522 | 95.6522 | 105.1383 | 88.5375 | 103.5573 | 95.6522
7 | 100 | 93.7807 | 97.7087 | 92.9624 | 92.9624 | 91.162 | 89.689 | 94.108 | 88.707
8 | 100 | 106.8768 | 108.0229 | 100.5731 | 110.6017 | 101.7192 | 104.298 | 103.7249 | 109.4556
9 | 100 | 94.0887 | 91.8719 | 97.2906 | 92.3645 | 87.4384 | 97.7833 | 91.8719 | 95.0739
10 | 100 | 88.0546 | 80.2048 | 86.3481 | 93.1741 | 87.0307 | 87.0307 | 88.0546 | 78.157
11 | 100 | 87.5 | 93.3333 | 87.5 | 87.5 | 96.25 | 89.5833 | 92.0833 | 93.3333
12 | 100 | 93.2353 | 99.1176 | 93.2353 | 103.2353 | 107.6471 | 105 | 113.5294 | 118.8235
13 | 100 | 94.6879 | 96.9456 | 95.8831 | 96.4143 | 90.571 | 91.1023 | 93.2271 | 88.9774
14 | 100 | 100 | 98.2484 | 100 | 97.6115 | 102.8662 | 96.1783 | 95.3822 | 95.0637
15 | 100 | 104.8232 | 101.9293 | 109.3248 | 91.3183 | 102.8939 | 95.4984 | 86.8167 | 95.4984
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 97.9683 | 97.2714 | 97.5125 | 97.2348 | 97.4243 | 96.9916 | 97.4605 | 98.9894
n | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
SD | 0 | 8.9895 | 9.3602 | 8.4462 | 9.438 | 11.0158 | 11.9137 | 12.1749 | 13.4129
SEM | 0 | 2.3211 | 2.4168 | 2.1808 | 2.4369 | 2.8443 | 3.0761 | 3.1435 | 3.4632
t | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613
t x SEM | 0 | 4.0881 | 4.2567 | 3.8411 | 4.2921 | 5.0096 | 5.418 | 5.5368 | 6.0998
Minimum | 100 | 87.5 | 80.2048 | 84.5036 | 86.6242 | 81.5981 | 87.0307 | 85.2194 | 78.157
Maksimum | 100 | 119.8198 | 122.5225 | 113.5135 | 116.2162 | 121.6216 | 133.3333 | 127.9279 | 131.5315
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8
TEA øvre gr | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Forsøket i 2018 ble utført av Miriam Bekele og Marthe Espevik - Bacheloroppgave 2018 Oslo Met. Forsøket inkluderte ingen prøver med høye verdier.
Prøve A,B,C,D og E er analysert i 2020, en fortsettelse på forsøket som ble utført i 2018.
Prøvene er tatt på EDTA rør uten gel.
Bias: 10 %
Intraassayvariasjon: 8 %
Tillatt totalvariasjon beregnet til 23,2 % (10 % + 1,65 x 8%)
Konklusjon:
ACTH behandles fortsatt som fryseprøve. ACTH er holdbar i opptil 4 timer før sentrifugering i romtemperatur.
Dersom prøver skal sendes til laboratorium for analysering må prøver fryses innen 2,5 timer fra prøvetaking da det må være tid til håndtering hos mottakende laboratorium.
Dato og signatur: 09.01.23 Inger Svendsen