## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avd for Medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Utført I perioden: | 29.09.2022-05.10.2022
Kontaktperson: | Eva Cecilie Hjelljord, enhetsleder, biokjemi MBK-RH
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Insulin
Prøvemateriale: | Heparin-plasma

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Insulin
Hvilket instrument er benyttet?
cobas e801 fra Roche. MTU 59242 og MTU 59243
Hvilken analysemetode er benyttet?
ECLIA: Elektrokjemiluminescensimmunoassay, Sandwichprinsipp
Hvilket reagens er benyttet?
lot 633456
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
x | ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen, kun oppbevaring | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7 | Betingelse 8 | Betingelse 9 | Betingelse 10 | Betingelse 11 | Betingelse 12 | Betingelse 13
Prøverør type | Plasma med gel
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 30 min
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 1 time | 2 timer | 4 timer | 6 timer | 8 timer | 10 timer | 12 timer | 24 timer | 36 timer | 72 timer | 96 timer | 120 timer | 144 timer | 168 timer
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Kjøleskap
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.) | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Insulin i kjøleskap (Cobas 8000, 2022) | [13 empty] | CVi | CVbw | BIAS 1/3*CVi (%) | BIAS 1/2*CVi (%) | BIAS 1/4*Total (%) | Impresisjon (%) | TE (%) |  | Ved beregning av TE tas impresisjon og systematisk avvik i betraktning.
[16 empty] | 25.4 | 33.5 | 8.4667 | 12.7 | 10.5101 | 5 | 16.7167 | EFLM | TE < 1.65 × (0.5 x CVI) + 0.25 x (CVI2 + CVG2)1/2 | EFLM bruker 1,65* (0,5*CVi som mål på impresisjon).
Tillatt bias | 10.5101 | %, og tillatt totalfeil |  | 16.7167 | % | [17 empty] | Bolann | TE < 1,65*Sa + systematisk avvik (tillatt bias) | Bolann bruker 1,65*1SD som mål på impresisjon
[23 empty] | eHåndbok 35624 | TE < maks. tillatt bias + 1,65 x maks. tillatt impresisjon, dvs. | ¦TEa¦ = ¦Bias¦ + k·SD (eller VKa) der k =1,65
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8 | Tid 9 | Tid 10 | Tid 11 | Tid 12 | Tid 13
Timer | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120
Prøve nr | bar: Tid 0 to Tid 9
1 | 69.4 | 65.8 | 66.9 | 67.5 | 65.4 | 65.7 | 65.2 | 63.2 | 61.5 | 59 | 58.4 | 55.4 | 54.1
2 | 36.1 | 36.9 | 36.5 | 37 | 36 | 37 | 36.5 | 35.6 | 35.1 | 34.2 | 33.4 | 33.3 | 32.1
3 | 32 | 31.9 | 33 | 32.2 | 32.3 | 32.7 | 31.8 | 32.6 | 31.7 | 29.7 | 29.7 | 28.7 | 27.2
4 | 72.3 | 72.4 | 71.9 | 71.5 | 71.5 | 70.5 | 68.8 | 68.3 | 65.7 | 65.1 | 63.4 | 61.3 | 59.4
5 | 51.7 | 52 | 52.4 | 51.9 | 51.9 | 51.3 | 51.2 | 49.7 | 48.7 | 46.6 | 46.7 | 43.6 | 41.8
6 | 762 | 751 | 752 | 750 | 738 | 732 | 718 | 690 | 687 | 657 | 656 | 619 | 615
7 | 488 | 489 | 489 | 492 | 487 | 489 | 474 | 466 | 460 | 451 | 452 | 433 | 425
8 | 166 | 163 | 163 | 161 | 160 | 160 | 161 | 154 | 150 | 146 | 150 | 140 | 139
9 | 361 | 365 | 363 | 358 | 357 | 352 | 345 | 337 | 330 | 325 | 324 | 306 | 310
10 | 347 | 348 | 344 | 336 | 336 | 330 | 330 | 317 | 309 | 295 | 289 | 272 | 268
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 | [17 empty] | EFLM database biological variation |  |  |  | https://biologicalvariation.eu/search?query=insulin
25
26
27
28
29
30 | [17 empty] | 1. Hvis kravet skal inkludere både nøyaktighetskomponent og en presisjonskomponent, er maks tillatt totalfeil = maks. tillatt bias + 1,65 x maks. tillatt impresisjon, dvs.
31 | [17 empty] | ¦TEa¦ = ¦Bias¦ + k·SD (eller VKa) der k =1,65 ved 5% sannsynlighet for falsk forkastelse (Pfr = 0,05), k = 2,33 ved Pfr =0,01 (ensidig z-score benyttes siden ikke-ubetydelig bias-bidrag ved de fleste analyser).
32
33 | [14 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8 | Tid 9 | Tid 10 | Tid 11 | Tid 12 | Tid 13
1 | 100 | 94.8127 | 96.3977 | 97.2622 | 94.2363 | 94.6686 | 93.9481 | 91.0663 | 88.6167 | 85.0144 | 84.1499 | 79.8271 | 77.9539
2 | 100 | 102.2161 | 101.108 | 102.4931 | 99.723 | 102.4931 | 101.108 | 98.615 | 97.2299 | 94.7368 | 92.5208 | 92.2438 | 88.9197
3 | 100 | 99.6875 | 103.125 | 100.625 | 100.9375 | 102.1875 | 99.375 | 101.875 | 99.0625 | 92.8125 | 92.8125 | 89.6875 | 85
4 | 100 | 100.1383 | 99.4467 | 98.8935 | 98.8935 | 97.5104 | 95.1591 | 94.4675 | 90.8714 | 90.0415 | 87.6902 | 84.7856 | 82.1577
5 | 100 | 100.5803 | 101.354 | 100.3868 | 100.3868 | 99.2263 | 99.0329 | 96.1315 | 94.1973 | 90.1354 | 90.3288 | 84.3327 | 80.8511
6 | 100 | 98.5564 | 98.6877 | 98.4252 | 96.8504 | 96.063 | 94.2257 | 90.5512 | 90.1575 | 86.2205 | 86.0892 | 81.2336 | 80.7087
7 | 100 | 100.2049 | 100.2049 | 100.8197 | 99.7951 | 100.2049 | 97.1311 | 95.4918 | 94.2623 | 92.418 | 92.623 | 88.7295 | 87.0902
8 | 100 | 98.1928 | 98.1928 | 96.988 | 96.3855 | 96.3855 | 96.988 | 92.7711 | 90.3614 | 87.9518 | 90.3614 | 84.3373 | 83.7349
9 | 100 | 101.108 | 100.554 | 99.169 | 98.892 | 97.5069 | 95.5679 | 93.3518 | 91.4127 | 90.0277 | 89.7507 | 84.7645 | 85.8726
10 | 100 | 100.2882 | 99.1354 | 96.83 | 96.83 | 95.1009 | 95.1009 | 91.3545 | 89.049 | 85.0144 | 83.2853 | 78.3862 | 77.2334
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [14 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 99.5785 | 99.8206 | 99.1892 | 98.293 | 98.1347 | 96.7637 | 94.5676 | 92.5221 | 89.4373 | 88.9612 | 84.8328 | 82.9522
n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
SD | 0 | 2.033 | 1.8818 | 1.8817 | 2.1269 | 2.7939 | 2.4075 | 3.598 | 3.5325 | 3.354 | 3.5055 | 4.3938 | 3.8562
SEM | 0 | 0.6429 | 0.59509 | 0.59504 | 0.6726 | 0.8835 | 0.76132 | 1.1378 | 1.1171 | 1.0606 | 1.1085 | 1.3894 | 1.2194
t | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331
t x SEM | 0 | 1.1785 | 1.0909 | 1.0908 | 1.2329 | 1.6196 | 1.3956 | 2.0857 | 2.0477 | 1.9442 | 2.0321 | 2.547 | 2.2354
Minimum | 100 | 94.8127 | 96.3977 | 96.83 | 94.2363 | 94.6686 | 93.9481 | 90.5512 | 88.6167 | 85.0144 | 83.2853 | 78.3862 | 77.2334
Maksimum | 100 | 102.2161 | 103.125 | 102.4931 | 100.9375 | 102.4931 | 101.108 | 101.875 | 99.0625 | 94.7368 | 92.8125 | 92.2438 | 88.9197
Bias nedre gr | 89.4899 | 89.4899 | 89.4899 | 89.4899 | 89.4899 | 89.4899 | 89.4899 | 89.4899 | 89.4899 | 89.4899 | 89.4899 | 89.4899 | 89.4899
Bias øvre gr | 110.5101 | 110.5101 | 110.5101 | 110.5101 | 110.5101 | 110.5101 | 110.5101 | 110.5101 | 110.5101 | 110.5101 | 110.5101 | 110.5101 | 110.5101
TEA nedre gr | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833
TEA øvre gr | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Kilde for biologisk variasjon, insulin: EFLM database biological variation
Kvalitetsmål: | Bias: 1/4*Total biologisk variasjon for insulin (Gowan's kriterium)
| Impresisjon: | VKa for insulin
Totalfeil: <maks. tillatt bias + 1,65 x maks. tillatt impresisjon, dvs ¦TEa¦ = ¦Bias¦ + k·SD (eller VKa) der k =1,65
Konklusjon:
Insulin (plasma med gel) er holdbar i 48 timer i kjøleskap.
Dato og signatur: | RHS, 25.10.2022