## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssjukehus
Utført I perioden: | 21.01.2020 - 24.01.2020
Kontaktperson: | Solveig Apeland, solveig.apeland@sus.no, 94170388
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | MCV (fL)
Prøvemateriale: | K2EDTA

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
MCV (fL)
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex XN, instrument XN5 (masterinstrument)
Hvilken analysemetode er benyttet?
Impedanse
Hvilket reagens er benyttet?
Cellpack DCL fra Sysmex
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering. | Annet:
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Spesielle betingelser
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering.
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | MCV i kjøleskap
Tillatt bias | 0.95 | %, og tillatt totalfeil |  | 1.6 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 88.7 | 88.7 | 89 | 89 | 89.5 | 89.3 | 89.8
2 | 84.5 | 84.8 | 84.8 | 85.4 | 85.8 | 85.6 | 86.5
3 | 81.5 | 82.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.4 | 84.1
4 | 86 | 86.4 | 87 | 87.5 | 87.3 | 87.6 | 88
5 | 89.9 | 90.1 | 90.5 | 90.7 | 90.9 | 90.9 | 91.3
6 | 88.4 | 89 | 89.2 | 89.5 | 89.6 | 89.8 | 90
7 | 90.2 | 90.6 | 90.8 | 91.1 | 91.4 | 91.1 | 91.5
8 | 89.5 | 90.5 | 90.6 | 90.6 | 90.4 | 91.1 | 91.4
9 | 89.8 | 90.1 | 90.6 | 90.5 | 90.9 | 90.5 | 90.7
10 | 86.7 | 87.1 | 87.2 | 87.3 | 87.3 | 88 | 88.1
11 | 90.8 | 91.1 | 91.2 | 91.7 | 91.8 | 91.6 | 92 | 92.3
12 | 87.9 | 87.7 | 88 | 87.9 | 88.6 | 89 | 88.6 | 88.4
13 | 86 | 86.2 | 86.5 | 87.1 | 87.7 | 87.6 | 87.2 | 87.2
14 | 90.3 | 90 | 90.7 | 90.5 | 91.3 | 91.2 | 91.4 | 91.3
15 | 87.8 | 88.2 | 88.1 | 88.1 | 88.8 | 89 | 88.8 | 89.2
16 | 88.7 | 89 | 88.9 | 89.5 | 90.4 | 90 | 90 | 89.2
17 | 82.8 | 83.2 | 83.2 | 83.5 | 83.8 | 84 | 83.9 | 84
18 | 88.9 | 89.3 | 90.4 | 91.1 | 91.8 | 91.3 | 92 | 92.5
19 | 92.6 | 92.5 | 92.8 | 93.1 | 93.3 | 93.2 | 93.6 | 93.7
20 | 92.1 | 92.2 | 92.1 | 92.4 | 93.2 | 93.3 | 93.5 | 94.2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 100 | 100.3382 | 100.3382 | 100.9019 | 100.6764 | 101.2401
2 | 100 | 100.355 | 100.355 | 101.0651 | 101.5385 | 101.3018 | 102.3669
3 | 100 | 100.9816 | 102.2086 | 102.2086 | 102.2086 | 102.3313 | 103.1902
4 | 100 | 100.4651 | 101.1628 | 101.7442 | 101.5116 | 101.8605 | 102.3256
5 | 100 |  | 100.6674 | 100.8899 | 101.1123 | 101.1123 | 101.5573
6 | 100 | 100.6787 | 100.905 | 101.2443 | 101.3575 | 101.5837 | 101.81
7 | 100 | 100.4435 | 100.6652 | 100.9978 | 101.3304 | 100.9978 | 101.4412
8 | 100 | 101.1173 | 101.2291 | 101.2291 | 101.0056 | 101.7877 | 102.1229
9 | 100 | 100.3341 | 100.8909 | 100.7795 | 101.2249 | 100.7795 | 101.0022
10 | 100 | 100.4614 | 100.5767 | 100.692 | 100.692 | 101.4994 | 101.6148
11 | 100 | 100.3304 | 100.4405 | 100.9912 | 101.1013 | 100.8811 | 101.3216 | 101.652
12 | 100 | 99.7725 | 100.1138 | 100 | 100.7964 | 101.2514 | 100.7964 | 100.5688
13 | 100 | 100.2326 | 100.5814 | 101.2791 | 101.9767 | 101.8605 | 101.3953 | 101.3953
14 | 100 | 99.6678 | 100.443 | 100.2215 | 101.1074 | 100.9967 | 101.2182 | 101.1074
15 | 100 | 100.4556 | 100.3417 | 100.3417 | 101.139 | 101.3667 | 101.139 | 101.5945
16 | 100 | 100.3382 | 100.2255 | 100.9019 | 101.9166 | 101.4656 | 101.4656 | 100.5637
17 | 100 | 100.4831 | 100.4831 | 100.8454 | 101.2077 | 101.4493 | 101.3285 | 101.4493
18 | 100 | 100.4499 | 101.6873 | 102.4747 | 103.2621 | 102.6997 | 103.4871 | 104.0495
19 | 100 | 99.892 | 100.216 | 100.54 | 100.7559 | 100.6479 | 101.0799 | 101.1879
20 | 100 | 100.1086 | 100 | 100.3257 | 101.1944 | 101.3029 | 101.5201 | 102.2801
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 100.3456 | 100.6766 | 100.9555 | 101.367 | 101.3926 | 101.6711 | 101.5849
n | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0
SD | 0 | 0.36307 | 0.54751 | 0.63564 | 0.60074 | 0.53178 | 0.70438 | 1.0043
SEM | 0 | 0.083294 | 0.12243 | 0.14213 | 0.13433 | 0.11891 | 0.1575 | 0.31758
t | 1.7291 | 1.7341 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.8331
t x SEM | 0 | 0.14444 | 0.21169 | 0.24577 | 0.23227 | 0.20561 | 0.27235 | 0.58217
Minimum | 100 | 99.6678 | 100 | 100 | 100.692 | 100.6479 | 100.7964 | 100.5637
Maksimum | 100 | 101.1173 | 102.2086 | 102.4747 | 103.2621 | 102.6997 | 103.4871 | 104.0495
Bias nedre gr | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05
Bias øvre gr | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95
TEA nedre gr | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4
TEA øvre gr | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Batch-metode er brukt til testing av holdbarheten på hematologiske prøver, men denne er modifisert da hematologiske prøver må analyseres i ferskt materiale:
Alle prøvene er tatt samtidig og oppbevart i kjøleskap fram til analysering. Det er 1 prøve per person per oppbevaringstid.
Hver batch ble tatt ut av kjøleskap, blandet 5 min og romtemperert 30 min før analysering.
Denne modifiserte batch-metoden er vurdert som god nok da Sysmex XN-instrumentene er svært stabile
og dag-til-dag variasjon er minimal. Alle prøvene er analysert på samme instrument.
Prøvene er tatt av friske personer.
CVi og CVg er basert på data fra EFLM (Se arkfane "krav")
MCV har en jevn stigning fra prøvetakingstidspunkt fram til 60 timer. Etter dette stiger MCV noe saktere.
Alle gjennomsnitt med konfidensintervall (røde punkter) ligger innenfor kravene for tillatt bias(røde linjer) til og med 24 timer.
Alle enkeltindivider (blå punkter) ligger innenfor kravene for tillatt totalfeil ved 12 timer etter prøvetaking, men allerede etter 24 timer overskrider
to av enkeltindividene grensen for tillatt totalfeil. Fra 36 timer og videre overskrider stadig flere enkeltindivider grensen for tillatt totalfeil.
På grunn av strenge krav til bias og tillatt totalfeil vil MCV ha en holdbarhet på inntil 24 timer. Den faktiske stigningen i MCV er likevel beskjeden, og utgjør i underkant
av 1% stigning per døgn ved oppbevaring i kjøleskap.
Konklusjon:
Resultatene viser at MCV har en beskjeden stigning på i underkant av 1 % per døgn når blodprøven oppbevares i kjøleskap etter prøvetaking. MCV er innenfor krav til
holdbarhet i 24 timer ut fra data om biologisk variasjon, og ved tolkning av MCV eldre enn 24 timer må rekvirenten ta hensyn til alder på prøven.
Dersom prøver blir oppbevart ved romtemperatur før analysering kan dette gi raskere MCV-stigning.
Biologisk variasjon er liten og holdbarheten blir kort tross liten prosentvis stigning.
På SUS utgis MCV-svar eldre enn 24 timer med en kommentar om alder på prøve og henvisning til Laboratoriehåndboka for endringer relatert til prøvens alder.
Dato og signatur: | 2022-11-28 | Solveig Apeland (Fagbioingeniør hematologi) og Øyvind Skadberg (avdelingsoverlege).

## Krav
Legge inn:
0.8 | CVi
3.7 | CVg | Prosent
| ROT av (CVi2 + CVg2) | 3.7855
| I < | 0.4
| B < | 0.94637
| TE< | 1.6064
Kopi fra EFLM database 210811 |  | EFLM Biological Variation