## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssjukehus
Utført I perioden: | 21.01.2020 - 24.01.2020
Kontaktperson: | Solveig Apeland, solveig.apeland@sus.no, 94170388
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Leukocytter *109/L
Prøvemateriale: | K2EDTA

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Leukocytter *10^9/L
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex XN, instrument XN5 (masterinstrument)
Hvilken analysemetode er benyttet?
Fluorescens flowcytometri
Hvilket reagens er benyttet?
Cellpack DCL, Lysercell WNR, Fluorocell WNR fra Sysmex.
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering. | Annet:
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Spesielle betingelser
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering.
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Leukocytter i kjøleskap
Tillatt bias | 4.59 | %, og tillatt totalfeil |  | 11.15 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 4.23 | 4.36 | 4.49 | 4.27 | 4.42 | 4.28 | 4.3
2 | 7.24 | 7.06 | 7.13 | 7.09 | 7.21 | 7.04 | 6.37
3 | 8.15 | 8.61 | 8.58 | 8.27 | 8.4 | 8.27 | 6.58
4 | 4.63 | 4.82 | 4.61 | 4.87 | 4.68 | 4.64 | 4.44
5 | 6.33 | 6.25 | 6.69 | 6.52 | 6.45 | 5.88 | 4.75
6 | 4.49 | 4.64 | 4.37 | 4.46 | 4.28 | 3.46 | 2.38
7 | 7.96 | 8.01 | 8.45 | 8 | 8.32 | 8.75 | 8.27
8 | 4.45 | 4.47 | 4.51 | 4.27 | 4.2 | 4.21 | 4.32
9 | 10.2 | 10.75 | 10.29 | 10.11 | 10.62 | 10.02 | 8.04
10 | 9.1 | 9.27 | 9.1 | 9.38 | 9.62 | 9.31 | 9.3
11 | 7.96 | 7.88 | 7.83 | 7.88 | 7.74 | 7.99 | 7.76 | 6.94
12 | 6.12 | 5.98 | 5.9 | 5.94 | 5.99 | 6.01 | 5.88 | 5.95
13 | 6.99 | 6.77 | 6.52 | 6.39 | 6.65 | 7.24 | 6.32 | 6.04
14 | 5.8 | 5.77 | 5.74 | 5.71 | 5.65 | 5.78 | 5.61 | 5.51
15 | 4.94 | 5.06 | 5.04 | 5.19 | 5.17 | 5.02 | 5.2 | 5.02
16 | 7.44 | 7.76 | 7.66 | 7.83 | 7.6 | 7.88 | 7.76 | 7.26
17 | 4.88 | 5.02 | 4.88 | 5.1 | 5.24 | 5.12 | 5.02 | 4.89
18 | 5.66 | 5.77 | 5.82 | 5.72 | 5.47 | 5.91 | 5.64 | 5.78
19 | 5.53 | 5.45 | 5.47 | 5.34 | 5.42 | 5.21 | 5.68 | 5
20 | 5.15 | 4.98 | 5.31 | 5.13 | 5.38 | 5.28 | 5.26 | 5.03
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 103.0733 | 106.1466 | 100.9456 | 104.4917 | 101.182 | 101.6548
2 | 100 | 97.5138 | 98.4807 | 97.9282 | 99.5856 | 97.2376 | 87.9834
3 | 100 | 105.6442 | 105.2761 | 101.4724 | 103.0675 | 101.4724 | 80.7362
4 | 100 | 104.1037 | 99.568 | 105.1836 | 101.0799 | 100.216 | 95.8963
5 | 100 | 98.7362 | 105.6872 | 103.0016 | 101.8957 | 92.891 | 75.0395
6 | 100 | 103.3408 | 97.3274 | 99.3318 | 95.3229 | 77.0601 | 53.0067
7 | 100 | 100.6281 | 106.1558 | 100.5025 | 104.5226 | 109.9246 | 103.8945
8 | 100 | 100.4494 | 101.3483 | 95.9551 | 94.382 | 94.6067 | 97.0787
9 | 100 | 105.3922 | 100.8824 | 99.1176 | 104.1176 | 98.2353 | 78.8235
10 | 100 | 101.8681 | 100 | 103.0769 | 105.7143 | 102.3077 | 102.1978
11 | 100 | 98.995 | 98.3668 | 98.995 | 97.2362 | 100.3769 | 97.4874 | 87.1859
12 | 100 | 97.7124 | 96.4052 | 97.0588 | 97.8758 | 98.2026 | 96.0784 | 97.2222
13 | 100 | 96.8526 | 93.2761 | 91.4163 | 95.1359 | 103.5765 | 90.4149 | 86.4092
14 | 100 | 99.4828 | 98.9655 | 98.4483 | 97.4138 | 99.6552 | 96.7241 | 95
15 | 100 | 102.4291 | 102.0243 | 105.0607 | 104.6559 | 101.6194 | 105.2632 | 101.6194
16 | 100 | 104.3011 | 102.957 | 105.2419 | 102.1505 | 105.914 | 104.3011 | 97.5806
17 | 100 | 102.8689 | 100 | 104.5082 | 107.377 | 104.918 | 102.8689 | 100.2049
18 | 100 | 101.9435 | 102.8269 | 101.0601 | 96.6431 | 104.417 | 99.6466 | 102.1201
19 | 100 | 98.5533 | 98.915 | 96.5642 | 98.0108 | 94.2134 | 102.7125 | 90.4159
20 | 100 | 96.699 | 103.1068 | 99.6117 | 104.466 | 102.5243 | 102.1359 | 97.6699
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 101.0294 | 100.8858 | 100.224 | 100.7573 | 99.5275 | 93.6972 | 95.5428
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0
SD | 0 | 2.8549 | 3.4483 | 3.5672 | 4.0062 | 6.7161 | 13.058 | 5.7083
SEM | 0 | 0.63839 | 0.77107 | 0.79766 | 0.89581 | 1.5018 | 2.9199 | 1.8051
t | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.8331
t x SEM | 0 | 1.1039 | 1.3333 | 1.3793 | 1.549 | 2.5968 | 5.0488 | 3.309
Minimum | 100 | 96.699 | 93.2761 | 91.4163 | 94.382 | 77.0601 | 53.0067 | 86.4092
Maksimum | 100 | 105.6442 | 106.1558 | 105.2419 | 107.377 | 109.9246 | 105.2632 | 102.1201
Bias nedre gr | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41
Bias øvre gr | 104.59 | 104.59 | 104.59 | 104.59 | 104.59 | 104.59 | 104.59 | 104.59 | 104.59
TEA nedre gr | 88.85 | 88.85 | 88.85 | 88.85 | 88.85 | 88.85 | 88.85 | 88.85 | 88.85
TEA øvre gr | 111.15 | 111.15 | 111.15 | 111.15 | 111.15 | 111.15 | 111.15 | 111.15 | 111.15

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Batch-metode er brukt til testing av holdbarheten på hematologiske prøver, men denne er modifisert da hematologiske prøver må analyseres i ferskt materiale:
Alle prøvene er tatt samtidig og oppbevart i kjøleskap fram til analysering. Det er 1 prøve per person per oppbevaringstid.
Hver batch ble tatt ut av kjøleskap, blandet 5 min og romtemperert 30 min før analysering.
Denne modifiserte batch-metoden er vurdert som god nok da Sysmex XN-instrumentene er svært stabile
og dag-til-dag variasjon er minimal. Alle prøvene er analysert på samme instrument.
CVi og CVg er basert på data fra EFLM (Se arkfane "krav"). Tallene er hentet fra Coskun A, 2018, Clin Chem Lab Med, , ,
Within-subject and between-subject biological variation estimates of 21 hematological parameters in 30 healthy subjects.
Alle enkeltindivider (blå punkter) ligger innenfor kravene for tillatt totalfeil (blå linjer), foruten ett punkt, fram til og med 60 timer.
Alle gjennomsnitt med konfidensintervall (røde punkter) ligger innenfor kravene for tillatt bias(røde linjer) til og med 60 timer.
Konklusjon:
Leukocytter er i vårt forsøk, under optimale forutsetninger (oppbevart i kjøleskap fram til analysering) holdbar opp til 60 timer.
Dato og signatur: | 17.11.2021 Solveig Apeland (Fagbioingeniør hematologi) og Øyvind Skadberg (avdelingsoverlege).

## Krav
Legge inn:
7.96 | CVi
16.53 | CVg | Prosent
| ROT av (CVi2 + CVg2) | 18.3467
| I < | 3.98
| B < | 4.5867
| TE< | 11.1537
Manuell utregningsmetode:
|  |  |  | Utregnet | 2021-08-12
336.6025
18.3467
|  |  | B: | 4.5867
6.567
[5 empty] | TE | 11.147
Kopi fra EFLM database 210811 |  | EFLM Biological Variation