## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Helse Førde, avd Lærdal Sjukehus
Utført I perioden: | Januar-februar 2023
Kontaktperson: | Karianne Molland Sanden, epost: karianne.molland.sanden@helse-forde.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Fibrinogen
Prøvemateriale: | Citratplasma

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Holdbarhetsstudie av Fibrinogen ved ulik oppbevaring i romtemperatur: Sentrifugert citratrør, Avpipettert citratplasma, usentrifugert citratrør. Prøvene ble sentrifugert fortløpende etter prøvetakning. 0-prøve analysert innen 1 time. Plasma avpipettert innen 30 min. 250uL citratplasma ble overført til mikrorør og fryst for hvert tidspunkt per glass. Usentrifugerte citratrør ble sentrifugert før avpipettering. En 0-prøve ble også fryst, for å se innvirkningen av nedfrysningen på analytten.
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
StaR Max3 (MTU nr.: 44962)
Hvilken analysemetode er benyttet?
Clot-metode
Hvilket reagens er benyttet?
STA-LIQ Fibrinogen
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
x | ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ikkje testa transportform | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4
Prøverør type | Citratglass, 3,2%, Vacuette
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 0t | 12t | 24t | 48t | 72t
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | Alle prøvane er tatt mellom 16/1 og 23/1-23, og sentrifugert, avpipettert og frose etter 0-72t.
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | Alle prøvane er analysert 1/2 eller 21/2
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | -40
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 4000 G
Temperatur (◦C) | Romtemperatur
Tid (min.) | 3 min
Spesielle betingelser
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -40
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data Usentrifugert
Holdbarhet av |  | Fibrinogen
Tillatt bias | 4.8 | %, og tillatt totalfeil |  | 13.6 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4
Timer | 0 | 12 | 24 | 48 | 72 |  | Timer | "Straks"
Prøve nr | Målte verdier | [5 empty] | Prøve nr | Målt verdi
1 | 4.8 | 5.08 | 4.82 | 4.89 | 4.92 |  | 1
2 | 5.48 | 4.86 | 5.55 | 5.35 | 5.29 |  | 2 | 5.34
3 | 4.49 | 4.25 | 4.46 | 4.34 | 4.33 |  | 3 | 4.34
4 | 3.73 | 3.76 | 3.7 | 3.73 | 3.63 |  | 4 | 3.48
5 | 7.01 | 7.3 | 7.4 | 7.37 | 7.42 |  | 5 | 7.31
6 | 2.94 | 2.85 | 2.89 | 2.84 | 2.89 |  | 6 | 2.79
7 | 3.52 | 3.49 | 3.37 | 3.37 | 3.422 |  | 7 | 3.43
8 | 2.9 | 2.89 | 2.96 | 2.91 | 2.81 |  | 8 | 2.85
9 | 4.95 | 5 | 5.13 | 5.14 | 5.01 |  | 9 | 4.59
10 | 2.18 | 2.02 | 2.15 | 2.02 | 2.15 |  | 10 | 2.14
11 | 3.8 | 3.17 | 3.75 | 3.86 | 3.81 |  | 11 | 3.75
12 | 3.19 | 3.28 | 3.29 | 3.26 | 3.33 |  | 12 | 3.36
13 | 4.4 | 4.29 | 4.31 | 4.25 | 4.3 |  | 13 | 4.46
14 | 3.18 | 3.3 | 3.16 | 3.25 | 3.17 |  | 14 | 3.22
15 | 4.34 | 4.11 | 4.05 | 3.65 | 3.97 |  | 15 | 4.04
16 | 4.77 | 5.02 | 5.01 | 5.13 | 4.62 |  | 16 | 4.73
17 | 3.89 | 3.89 | 3.93 | 3.66 | 3.78 |  | 17 | 3.6
18 | 3.47 | 3.42 | 3.45 | 3.41 | 3.42 |  | 18 | 3.24
19 | 3.15 | 3.13 | 3.22 | 3.11 | 3.21 |  | 19 | 3.02
20 | 4.6 | 4.81 | 4.65 | 4.59 | 4.64 |  | 20 | 4.54
Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4
1 | 100 | 105.8333 | 100.4167 | 101.875 | 102.5
2 | 100 | 88.6861 | 101.2774 | 97.6277 | 96.5328
3 | 100 | 94.6548 | 99.3318 | 96.6592 | 96.4365
4 | 100 | 100.8043 | 99.1957 | 100 | 97.319
5 | 100 | 104.1369 | 105.5635 | 105.1355 | 105.8488
6 | 100 | 96.9388 | 98.2993 | 96.5986 | 98.2993
7 | 100 | 99.1477 | 95.7386 | 95.7386 | 97.2159
8 | 100 | 99.6552 | 102.069 | 100.3448 | 96.8966
9 | 100 | 101.0101 | 103.6364 | 103.8384 | 101.2121
10 | 100 | 92.6606 | 98.6239 | 92.6606 | 98.6239
11 | 100 | 83.4211 | 98.6842 | 101.5789 | 100.2632
12 | 100 | 102.8213 | 103.1348 | 102.1944 | 104.3887
13 | 100 | 97.5 | 97.9545 | 96.5909 | 97.7273
14 | 100 | 103.7736 | 99.3711 | 102.2013 | 99.6855
15 | 100 | 94.7005 | 93.318 | 84.1014 | 91.4747
16 | 100 | 105.2411 | 105.0314 | 107.5472 | 96.8553
17 | 100 | 100 | 101.0283 | 94.0874 | 97.1722
18 | 100 | 98.5591 | 99.4236 | 98.2709 | 98.5591
19 | 100 | 99.3651 | 102.2222 | 98.7302 | 101.9048
20 | 100 | 104.5652 | 101.087 | 99.7826 | 100.8696
Mean | 100 | 98.6737 | 100.2704 | 98.7782 | 98.9893
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
SD | 0 | 5.7146 | 2.9598 | 5.0699 | 3.2216
SEM | 0 | 1.2778 | 0.66184 | 1.1337 | 0.72037
t | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291
t x SEM | 0 | 2.2095 | 1.1444 | 1.9603 | 1.2456
Minimum | 100 | 83.4211 | 93.318 | 84.1014 | 91.4747
Maksimum | 100 | 105.8333 | 105.5635 | 107.5472 | 105.8488
Bias nedre gr | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2
Bias øvre gr | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
TEA nedre gr | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
TEA øvre gr | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6
Note on P8: Hildegunn Dahl: Ble ikke analysert Fibrinogen på 0-prøven før frys
Note on C14: Hildegunn Dahl: Prøve 7-U12 vart sentrifugert etter prøvetaking, men blanda opp igjen og satt på benk

## Data Sentrifugert
Holdbarhet av |  | Fibrinogen
Tillatt bias | 4.8 | %, og tillatt totalfeil |  | 13.6 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4
Timer | 0 | 12 | 24 | 48 | 72 |  | Timer | "Straks"
Prøve nr | Målte verdier | [5 empty] | Prøve nr | Målt verdi
1 | 4.8 | 4.73 | 4.74 | 4.53 | 4.65 |  | 1
2 | 5.48 | 5.17 | 5.27 | 5.37 | 5.12 |  | 2 | 5.34
3 | 4.49 | 4.46 | 4.43 | 4.37 | 4.16 |  | 3 | 4.34
4 | 3.73 | 3.69 | 3.78 | 3.54 | 3.74 |  | 4 | 3.48
5 | 7.01 | 7.4 | 7.23 | 7.17 | 7.17 |  | 5 | 7.31
6 | 2.94 | 2.86 | 2.92 | 2.87 |  |  | 6 | 2.79
7 | 3.52 | 3.51 | 3.6 | 3.48 | 3.367 |  | 7 | 3.43
8 | 2.9 | 2.91 | 2.94 | 2.75 | 2.87 |  | 8 | 2.85
9 | 4.95 | 5.16 | 5.17 | 4.98 | 4.74 |  | 9 | 4.59
10 | 2.18 | 2.05 | 2.03 | 2.05 | 2.08 |  | 10 | 2.14
11 | 3.8 | 3.85 | 3.87 | 3.65 | 3.68 |  | 11 | 3.75
12 | 3.19 | 3.37 | 3.35 | 3.25 | 3.23 |  | 12 | 3.36
13 | 4.4 | 4.35 | 4.39 | 4.3 | 4.18 |  | 13 | 4.46
14 | 3.18 | 3.3 | 3.16 | 3.25 | 3.17 |  | 14 | 3.22
15 | 4.34 |  | 4.17 | 4.11 | 4.13 |  | 15 | 4.04
16 | 4.77 |  | 5.31 | 4.97 | 5.01 |  | 16 | 4.73
17 | 3.89 | 3.81 | 3.68 | 3.67 | 3.72 |  | 17 | 3.6
18 | 3.47 | 3.48 | 3.42 | 3.34 | 3.38 |  | 18 | 3.24
19 | 3.15 | 3.1 | 3.13 | 3.09 | 3.09 |  | 19 | 3.02
20 | 4.6 | 4.73 | 4.88 | 4.7 | 4.6 |  | 20 | 4.54
Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4
1 | 100 | 98.5417 | 98.75 | 94.375 | 96.875 |  |  |  | 7.3
2 | 100 | 94.3431 | 96.1679 | 97.9927 | 93.4307
3 | 100 | 99.3318 | 98.6637 | 97.3274 | 92.6503
4 | 100 | 98.9276 | 101.3405 | 94.9062 | 100.2681
5 | 100 | 105.5635 | 103.1384 | 102.2825 | 102.2825
6 | 100 | 97.2789 | 99.3197 | 97.619
7 | 100 | 99.7159 | 102.2727 | 98.8636 | 95.6534
8 | 100 | 100.3448 | 101.3793 | 94.8276 | 98.9655
9 | 100 | 104.2424 | 104.4444 | 100.6061 | 95.7576
10 | 100 | 94.0367 | 93.1193 | 94.0367 | 95.4128
11 | 100 | 101.3158 | 101.8421 | 96.0526 | 96.8421
12 | 100 | 105.6426 | 105.0157 | 101.8809 | 101.2539
13 | 100 | 98.8636 | 99.7727 | 97.7273 | 95
14 | 100 | 103.7736 | 99.3711 | 102.2013 | 99.6855
15 | 100 |  | 96.0829 | 94.7005 | 95.1613
16 | 100 |  | 111.3208 | 104.1929 | 105.0314
17 | 100 | 97.9434 | 94.6015 | 94.3445 | 95.6298
18 | 100 | 100.2882 | 98.5591 | 96.2536 | 97.4063
19 | 100 | 98.4127 | 99.3651 | 98.0952 | 98.0952
20 | 100 | 102.8261 | 106.087 | 102.1739 | 100
Mean | 100 | 100.0774 | 100.5307 | 98.023 | 97.6527
n | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
SD | 0 | 3.3576 | 4.2293 | 3.2004 | 3.1742
SEM | 0 | 0.7914 | 0.9457 | 0.71563 | 0.72822
t | 1.7291 | 1.7396 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7341
t x SEM | 0 | 1.3767 | 1.6352 | 1.2374 | 1.2628
Minimum | 100 | 94.0367 | 93.1193 | 94.0367 | 92.6503
Maksimum | 100 | 105.6426 | 111.3208 | 104.1929 | 105.0314
Bias nedre gr | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2
Bias øvre gr | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
TEA nedre gr | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
TEA øvre gr | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6
Note on P8: Hildegunn Dahl: Ble ikke analysert Fibrinogen på 0-prøven før frys
Note on F13: Karianne Molland Sanden: Feilpipettert? Likedan for Fibrinogen og D-dimer Verdi 7,30.
Note on C22: Karianne Molland Sanden: Ikkje avpipettert.
Note on C23: Karianne Molland Sanden: Ikkje avpipettert.

## Data Plasma på blod
Holdbarhet av |  | Fibrinogen
Tillatt bias | 8.8 | %, og tillatt totalfeil |  | 28.1 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4
Timer | 0 | 12 | 24 | 48 | 72 |  | Timer | "Straks"
Prøve nr | Målte verdier | [5 empty] | Prøve nr | Målt verdi
1 | 4.8 | 4.56 | 4.5 | 4.57 | 4.57 |  | 1
2 | 5.48 | 5.36 | 5.62 | 5.44 | 5.35 |  | 2 | 5.34
3 | 4.49 | 4.43 | 4.38 | 4.39 | 4.4 |  | 3 | 4.34
4 | 3.73 | 3.75 | 3.73 | 3.67 | 3.74 |  | 4 | 3.48
5 | 7.01 | 7.27 | 7.34 | 7.38 | 7.29 |  | 5 | 7.31
6 | 2.94 | 2.89 | 2.85 | 2.86 | 2.82 |  | 6 | 2.79
7 | 3.52 | 3.61 | 3.57 | 3.57 | 3.518 |  | 7 | 3.43
8 | 2.9 | 2.92 | 2.9 | 2.9 | 2.89 |  | 8 | 2.85
9 | 4.95 | 5.12 | 5.05 | 4.79 | 4.86 |  | 9 | 4.59
10 | 2.18 | 2.26 | 2.15 | 2.12 | 2.15 |  | 10 | 2.14
11 | 3.8 | 3.66 | 3.79 | 3.85 | 3.62 |  | 11 | 3.75
12 | 3.19 | 3.1 | 3.3 | 3.27 | 3.25 |  | 12 | 3.36
13 | 4.4 | 4.18 | 4.23 | 4.32 | 4.37 |  | 13 | 4.46
14 | 3.18 | 3.35 | 3.31 | 3.32 | 3.42 |  | 14 | 3.22
15 | 4.34 |  | 4.27 | 4.24 | 4.21 |  | 15 | 4.04
16 | 4.77 |  | 4.96 | 4.88 | 5.09 |  | 16 | 4.73
17 | 3.89 | 3.86 | 3.78 | 3.77 | 3.62 |  | 17 | 3.6
18 | 3.47 | 3.37 | 3.42 | 3.35 | 3.37 |  | 18 | 3.24
19 | 3.15 | 3.17 | 3.16 | 3.1 | 3 |  | 19 | 3.02
20 | 4.6 | 4.83 | 4.68 | 4.62 | 4.74 |  | 20 | 4.54
Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4
1 | 100 | 95 | 93.75 | 95.2083 | 95.2083
2 | 100 | 97.8102 | 102.5547 | 99.2701 | 97.6277
3 | 100 | 98.6637 | 97.5501 | 97.7728 | 97.9955
4 | 100 | 100.5362 | 100 | 98.3914 | 100.2681
5 | 100 | 103.709 | 104.7076 | 105.2782 | 103.9943
6 | 100 | 98.2993 | 96.9388 | 97.2789 | 95.9184
7 | 100 | 102.5568 | 101.4205 | 101.4205 | 99.9432
8 | 100 | 100.6897 | 100 | 100 | 99.6552
9 | 100 | 103.4343 | 102.0202 | 96.7677 | 98.1818
10 | 100 | 103.6697 | 98.6239 | 97.2477 | 98.6239
11 | 100 | 96.3158 | 99.7368 | 101.3158 | 95.2632
12 | 100 | 97.1787 | 103.4483 | 102.5078 | 101.8809
13 | 100 | 95 | 96.1364 | 98.1818 | 99.3182
14 | 100 | 105.3459 | 104.0881 | 104.4025 | 107.5472
15 | 100 |  | 98.3871 | 97.6959 | 97.0046
16 | 100 |  | 103.9832 | 102.3061 | 106.7086
17 | 100 | 99.2288 | 97.1722 | 96.9152 | 93.0591
18 | 100 | 97.1182 | 98.5591 | 96.5418 | 97.1182
19 | 100 | 100.6349 | 100.3175 | 98.4127 | 95.2381
20 | 100 | 105 | 101.7391 | 100.4348 | 103.0435
Mean | 100 | 100.0106 | 100.0567 | 99.3675 | 99.1799
n | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
SD | 0 | 3.3449 | 2.9586 | 2.7517 | 3.8591
SEM | 0 | 0.78841 | 0.66157 | 0.61529 | 0.86292
t | 1.7291 | 1.7396 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291
t x SEM | 0 | 1.3715 | 1.1439 | 1.0639 | 1.4921
Minimum | 100 | 95 | 93.75 | 95.2083 | 93.0591
Maksimum | 100 | 105.3459 | 104.7076 | 105.2782 | 107.5472
Bias nedre gr | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2
Bias øvre gr | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8
TEA nedre gr | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9
TEA øvre gr | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1
Note on P8: Hildegunn Dahl: Ble ikke analysert fibrinogen på 0-prøven før frys
Note on C22: Karianne Molland Sanden: Ikkje avpipettert.
Note on C23: Karianne Molland Sanden: Ikkje avpipettert.

## 0 VS 0FRYS
Prøvenr. | Fasit | 0-Frys | %Diff
12 | 3.36 | 3.19 | 94.94%
5 | 7.31 | 7.01 | 95.9%
13 | 4.46 | 4.4 | 98.65%
14 | 3.22 | 3.18 | 98.76%
16 | 4.73 | 4.77 | 100.8%
20 | 4.54 | 4.6 | 101.3%
11 | 3.75 | 3.8 | 101.3%
8 | 2.85 | 2.9 | 101.8%
10 | 2.14 | 2.18 | 101.9%
2 | 5.34 | 5.48 | 102.6%
7 | 3.43 | 3.52 | 102.6%
3 | 4.34 | 4.49 | 103.5%
19 | 3.02 | 3.15 | 104.3%
6 | 2.79 | 2.94 | 105.4%
18 | 3.24 | 3.47 | 107.1%
4 | 3.48 | 3.73 | 107.2%
15 | 4.04 | 4.34 | 107.4%
9 | 4.59 | 4.95 | 107.8%
17 | 3.6 | 3.89 | 108.1%
1 |  | 4.8
| MAX %Diff |  | 108.1%
| MIN %Diff |  | 94.94%

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
Dato og signatur: 23.05.23. Karianne Sanden Molland (fagansvarleg bioingeniør) og Anne Lise Bjørke Monsen (avdelingsoverlege)
Alle 0-prøvar er analysert og frosset, deretter tint og reanalysert. Det var ingen signifikant differanse mellom desse to målingane. Frysinga har derfor ingen effekt på sjølve resultatet av forsøket. Krava til tillatt bias og tillatt totalfeil er henta frå Westgard sin database over biologisk variasjon.
Det vart teke prøvar av 20 kandidatar og kandidatane er henta av pasientar på sengepost og ansatte på laboratoriet og ellers på sjukehuset, for å få ein blanding av normale og patologiske prøvesvar.
Forsøket er utført etter batchmetoden. Sjølve innsamlinga av prøvemateriale brukte me omtrent ei veke på, medan analyseringa av prøvar vart fordelt på to dagar. Alle prøvane tilhøyrande same batch/pasient vart analyserte same dagen.
Det vart utført ein para t-test, med krav om at p-verdi skal vere <0,05.
Det blir vurdert til at analysen er holdbar i 72 timar i romtemperatur, både sentrifugert og usendtrifugert.