## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: A | Batch metode
Immulite 2000 xpi Lot 172
Forsøket er utført ved: | Hormonlab, Aker sykehus, OUS
Utført I perioden: | 26.04.2017 (Tappet 16.04.17, sentrifugert og avpipettert.)
Kontaktperson: | Inger Svendsen, inger.svendsen@ous-hf.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Veksthormon ug/l
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Veksthormon 7 dager i romtemperatur
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Immulite 2000 xpi (C0553)
Hvilken analysemetode er benyttet?
ILMA
Hvilket reagens er benyttet?
Lot 172
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevaring 7 dager i romtemperatur | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Avpipettert fra Vacuette gelrør fra Greiner Bio-One
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | <120 min
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | Inntil 7 dager
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | Inntil 7 dager
Temperatur før sentrifugering (◦C) | ca 20 ◦C
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | ca 20 ◦C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000 G
Temperatur (◦C) | Romtemperatur
Tid (min.) | 10 min.
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-GH i romtemperatur (Immulite 2000 XPI, 2017)
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 18 | %
| Dag 0 | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Dag 0: Målte verdier (µg/L)
1 (Prøve nr. 2) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2 (Prøve nr. 5) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2
3 (Prøve nr. 6) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
4 (Prøve nr. 8) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4
5 (Prøve nr. 9) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2
6 (Prøve nr. 12) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6
7 (Prøve nr. 14) | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3
8 (Prøve nr. 18) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
9 (Prøve nr. 25) | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.7
10 (Prøve nr. 26) | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 9 | 8.9 | 8.2 | 8.1
11 (Prøve nr. 31) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
12 (Prøve nr. 34) | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | 100 | 92.8571 | 85.7143 | 92.8571 | 92.8571 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143
3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | 100 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 87.5 | 87.5 | 87.5
5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.3077
6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83.3333 | 100 | 100 | 100
7 | 100 | 100 | 86.6667 | 93.3333 | 93.3333 | 93.3333 | 86.6667 | 86.6667
8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | 100 | 107.6923 | 105.1282 | 97.4359 | 105.1282 | 97.4359 | 97.4359 | 94.8718
10 | 100 | 96.7391 | 94.5652 | 95.6522 | 97.8261 | 96.7391 | 89.1304 | 88.0435
11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | 100 | 95.4545 | 95.4545 | 95.4545 | 90.9091 | 86.3636 | 86.3636 | 86.3636
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 98.8744 | 96.7732 | 97.3736 | 96.4281 | 95.5905 | 94.4009 | 93.4556
n | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
SD | 0 | 3.877 | 5.8191 | 2.9831 | 5.8222 | 5.8357 | 6.5546 | 6.3141
SEM | 0 | 1.1192 | 1.6798 | 0.86116 | 1.6807 | 1.6846 | 1.8921 | 1.8227
t | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959
t x SEM | 0 | 2.01 | 3.0168 | 1.5465 | 3.0184 | 3.0254 | 3.3981 | 3.2734
Minimum | 100 | 92.8571 | 85.7143 | 92.8571 | 83.3333 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143
Maksimum | 100 | 107.6923 | 105.1282 | 100 | 105.1282 | 100 | 100 | 100
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
TEA øvre gr | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Prøverørene ble sentrifugert før nullprøven ble avpippetert og frosset. Resten av serumet ble overført til nye rør og ble oppbevart i romtemperatur i 7 døgn.Hver
dag på omtrent samme tidspunkt ble serum avpippetert og satt i fryser.
Bias er satt til 10 % og tillatt totalfeil TE til %Bias + 1,65 x tillatt upresisjon ( 6%).
Alle verdiene for Veksthormon ligger innenfor tillatt totalfeil. De høyeste prøvene har en svak synkende tendens, det hadde derfor vært en fordel og hatt med noen fler.
Klinisk sett har endringen ingen betydning.
Forsøket er utført av Sofie Strøm Andersen, Yan Chan og Julie Værnes Navjord. Bacheloroppgave våren 2017, Høgskolen i Oslo og Akershus
Konklusjon:
Veksthormon er holdbar 7 dager i romtemperatur.
Dato og signatur: 12.11.2017 Inger Svendsen