## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: A | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Hormonlab, Aker sykehus, OUS
Utført I perioden: | 26.04.2017 (Tappet 16.04.17, sentrifugert og avpipettert)
Kontaktperson: | Guro Strøm Clementz, gurcle@ous-hf.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | P1NP
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
P1NP 7 dager i romtemperatur
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Cobas e601 (100763)
Hvilken analysemetode er benyttet?
ECLIA
Hvilket reagens er benyttet?
Total P1NP (Roche)
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevaring 7 dager i romtempertur på lab. | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Avpipettert fra Vacuette gelrør fra Greiner Bio.One
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | < 120 min.
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | Inntil 7 dager
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | Inntil 7 dager
Temperatur før sentrifugering (◦C) | ca 20 ◦C
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | ca 20 ◦C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000 G
Temperatur (◦C) | Romtemperatur
Tid (min.) | 10 min.
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-P1NP i romtemperatur (Cobas 6000, 2017)
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 22 | %
| Dag 0 | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Dag 0: Målte verdier (µg/L)
1 (Prøve nr. 1) | 115 | 115 | 117 | 113 | 116 | 115 | 114 | 115
2 (Prøve nr. 3) | 158 | 156 | 157 | 156 | 156 | 159 | 157 | 156
3 (Prøve nr. 7) | 472 | 474 | 474 | 461 | 450 | 463 | 467 | 466
4 (Prøve nr. 10) | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40
5 (Prøve nr. 19) | 64 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 59
6 (Prøve nr. 22) | 87 | 87 | 85 | 85 | 84 | 85 | 84 | 81
7 (Prøve nr. 23) | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40
8 (Prøve nr. 24) | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20
9 (Prøve nr. 33) | 365 | 364 | 363 | 357 | 350 | 363 | 352 | 349
10 (Prøve nr.36) | 751 | 732 | 731 | 716 | 724 | 714 | 712 | 709
11(Prøve nr. 37) | 38 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 35
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 100 | 101.7391 | 98.2609 | 100.8696 | 100 | 99.1304 | 100
2 | 100 | 98.7342 | 99.3671 | 98.7342 | 98.7342 | 100.6329 | 99.3671 | 98.7342
3 | 100 | 100.4237 | 100.4237 | 97.6695 | 95.339 | 98.0932 | 98.9407 | 98.7288
4 | 100 | 100 | 100 | 97.561 | 95.122 | 95.122 | 97.561 | 97.561
5 | 100 | 96.875 | 96.875 | 95.3125 | 95.3125 | 95.3125 | 95.3125 | 92.1875
6 | 100 | 100 | 97.7011 | 97.7011 | 96.5517 | 97.7011 | 96.5517 | 93.1034
7 | 100 | 97.561 | 97.561 | 97.561 | 97.561 | 97.561 | 95.122 | 97.561
8 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100
9 | 100 | 99.726 | 99.4521 | 97.8082 | 95.8904 | 99.4521 | 96.4384 | 95.6164
10 | 100 | 97.47 | 97.3369 | 95.3395 | 96.4048 | 95.0732 | 94.8069 | 94.4075
11 | 100 | 97.3684 | 97.3684 | 97.3684 | 92.1053 | 94.7368 | 94.7368 | 92.1053
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 99.378 | 98.8931 | 97.5742 | 96.7173 | 97.6077 | 96.6334 | 96.3641
n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0
SD | 0 | 2.2725 | 1.5951 | 1.3391 | 2.4758 | 2.2441 | 1.8321 | 3.0185
SEM | 0 | 0.68518 | 0.48095 | 0.40377 | 0.74648 | 0.67661 | 0.55241 | 0.91012
t | 1.8125 | 1.8125 | 1.8125 | 1.8125 | 1.8125 | 1.8125 | 1.8125 | 1.8125
t x SEM | 0 | 1.2419 | 0.87171 | 0.73181 | 1.353 | 1.2263 | 1.0012 | 1.6496
Minimum | 100 | 96.875 | 96.875 | 95.3125 | 92.1053 | 94.7368 | 94.7368 | 92.1053
Maksimum | 100 | 105 | 101.7391 | 100 | 100.8696 | 100.6329 | 99.3671 | 100
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
TEA øvre gr | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Prøverørene ble sentrifugert før nullprøven ble avpippetert og frosset. Resten av serumet ble overført til nye rør og ble oppbevart i romtemperatur i 7 døgn.Hver
dag på omtrent samme tidspunkt ble serum avpippetert og satt i fryser.
Bias er satt til 10 % og tillatt totalfeil TE til %Bias + 1,65 x tillatt upresisjon ( 7%).
Alle verdiene for P1NP ligger innenfor tillatt totalfeil. De høyeste prøvene har en svak synkende tendens, men innenfor kravene.
Forsøket er utført av Sofie Strøm Andersen, Yan Chan og Julie Værnes Navjord. Bacheloroppgave våren 2017, Høgskolen i Oslo og Akershus
Konklusjon:
P1NP er holdbar 7 dager i romtemperatur.
Dato og signatur: | 2017-09-22 | Guro Strøm Clementz,