## Informasjon
Informasjon om bruk av tabellen
Kolonne B og C inneholder analysekrav foreslått av arbeidsgruppen for kvalitetssikring av blodgassinstrument. Forslagene er basert på biologisk variasjon der dette er kjent og egnet. I tabellen er dette markert med gul ramme.
Dette er ingen fasit, og hvert laboratorium må velge analysekrav basert på egen instrumenttype og pasientgrunnlag i forhold til tiltenkt bruk av analysen.
Kolonne F og G presenterer verdier for biologisk variasjon hentet fra EFLM eller Westgard.
Kolonne H bruker intraindividuell og interindividuell biologisk variasjon til å beregne total biologisk variasjon.
Kolonne I til O presenterer krav til bias basert på modell 2 og modell 3. For modell 2 er dette biologisk variasjon med tre ulike nivå av kravene (minimalt, ønskelig eller optimalt). For modell 3 (state of the art) er det satt inn krav basert på referanseområde eller krav brukt av EQA-organisasjoner.
Kolonne P til T presenterer krav til presisjon basert på modell 2 og modell 3. For modell 2 er dette biologisk variasjon med tre ulike nivå av kravene (minimalt, ønskelig eller optimalt). For modell 3 (state of the art) er det satt inn krav basert på oppnådd presisjon ved to universitetssykehus.
Kolonne U presenterer krav til totalfeil basert på en formel som inkluderer intraindividuell variasjon og total biologisk variasjon.
Vi tar forbehold om trykkfeil, og setter pris på tilbakemeldinger til: gunn.kristensen@noklus.no.
Dokumentet vil oppdateres.

## Tabell
Versjon nr.1 Oppdatert 8.01.2024 | Forslag fra NOKLUS-gruppa |  | Kommentarer | Biologisk variasjon (BV) |  |  | Bias (% dersom ikke annen enhet oppgitt) | [6 empty] | Presisjon (%) |  |  |  |  | Totalfeil (TE)
[7 empty] | Modell 2 |  |  | Modell 3 |  |  |  | Modell 2 |  |  | Modell 3
[7 empty] | Beregning ut i fra biologisk variasjon |  |  | Referanseområdet | Labquality | Equalis | RCPA | Beregning ut i fra biologisk variasjon |  |  | Variasjonskoeffisient (VK/CV) anno 2023
|  |  |  | VKIB = Innen-person eller intraindividuell biologisk variasjon (Engelsk: CVw eller CVwb eller Cvi) | VKMB = Mellom-person biologisk variasjon (Engelsk: CVb eller CVbb, I Westgard's biodatabase er CVg = VKmb) | VKTB = Total biologisk variasjon | Minimalt mål | Ønskelig mål (Gowans kriterium) | Optimalt mål | Beregninger ut fra referanseområdet til OUS | Kravene for total analytisk feil satt av Labquality | Kravene for total analytisk feil satt av Equalis | Klinisk relevante endringer, Oppdatert 2012. Hentet ut 12.05.22. | Minimalt mål | Ønskelig mål (Cotloves kriterium) | Optimalt mål | OUS | HUS | TE (Desirable)
| Bias | Presisjon |  | EFLM | EFLM | VKTB= √(VKIB^2+VKMB^2) | <0,375 x VKTB | <0,25 x VKTB | <0,125 x VKTB | (1/16 R1/midten av RI)*100% |  |  | Totalfeil | <0,75 x VKIB | <0,50 x VKIB | <0,25 x VKIB |  |  | <1,65 × 0,5 VKIB+ 0,25 xVKTB
|  |  |  | Westgard | Westgard
Hydrogen ion (H+) |  |  | I EFLM er biologisk variasjon oppgitt for H+, derfor er denne tatt med. Oppgis ikke krav da pH benyttes. | 3.5 | 2 | 4.0311 | 1.5117 | 1.0078 | 0.50389 |  |  |  |  | 2.625 | 1.75 | 0.875 |  |  | 3.8953
pH | ± 0,02 - 0,04 | ≤ 0,1 % - 0,2 % | Bias: For klinisk bruk vurderes 0,04 tilstrekkelig, men vi ser at instrumentene kan yte bedre enn dette. | 0.2 | [5 empty] | 0.084459 | ± 0,5 | ± 0,27 | ± 0,04 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.1
pCO2 | ≤ 1,8 % - 2,7 % | ≤ 2,4 % | For lave nivåer kan en vurdere å sette krav i enhet fremfor i prosent. | 4.8 | 5.3 | 7.1505 | 2.6814 | 1.7876 | 0.89382 | 1.5187 | ± 4 | ± 6 | ±0,3 kPa ≤ 3,3 kPa ± 8 % > 3,3 kPa | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 4 | 2.5 | 5.7476
pO2 | ±0,7 kPa ≤ 13,3 kPa ± 5 % > 13,3 kPa | ≤ 4 % | [7 empty] | 2.0833 | ± 6 | ± 6 | ±0,7 kPa ≤ 13,3 kPa ± 5 % > 13,3 kPa |  |  |  | 4 | 2.5
O2-metning |  |  | Kan vurdere å sette samme krav som for pO2. | [6 empty] | 0.32383 | ± 7 | [5 empty] | 0.5
Na | ± 2,0 - 3,0 mmol/L | ≤ 1,0 % | Biologisk variasjon er ikke egnet som grunnlag for krav til analysekvalitet for elektrolytter. | 0.5 | 1 | 1.118 | 0.41926 | 0.27951 | 0.13975 | 0.35461 | ± 2 | ± 2 | ± 3,0 mmol/L | 0.375 | 0.25 | 0.125 | 1 | 1 | 0.69201
K | +/- 0,2 mmol/L | ≤ 2,1 % |  | 4.1 | 4.2 | 5.8694 | 2.201 | 1.4674 | 0.73368 | 1.5244 | ± 4 | ± 4 | ± 0,2 mmol/L | 3.075 | 2.05 | 1.025 | 2.3 | 2 | 4.8499
Cl | +/- 3,0 mmol/L | ≤ 2,0 % |  | 1.1 | 1.3 | 1.7029 | 0.6386 | 0.42573 | 0.21287 | 0.54878 | ± 3 | ± 2 | ± 3,0 mmol/L | 0.825 | 0.55 | 0.275 | 2 | 2 | 1.3332
Fritt Ca | ≤ 0,05 mmol/L | ≤ 2,5 % |  | 2.4 | 3.6 | 4.3267 | 1.6225 | 1.0817 | 0.54083 | 0.90726 | ± 3 | ± 3 | ± 0,05 mmol/L | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 4.5 | 2.5 | 3.0617
Laktat | ≤ 0,5 mmol/L under øvre referansegrense ellers 8 % | ≤ 13,6 % | Her er krav til bias i lavt område, satt ut fra erfaring. | 27.2 | 16.7 | 31.9176 | 11.9691 | 7.9794 | 3.9897 | 8.3333 | ± 8 | ± 12 | ± 1,0 mmol/L ≤ 10,0 mmol/L ± 10% > 10,0 mmol/L | 20.4 | 13.6 | 6.8 | 6,0 (venøst) 9,6 (arterielt) | 8 | 30.4194
Glukose | +/- 0,4 mmol/L | ≤ 2,5 % | Kan vurdere ulike krav over og under 10 mmol/L. | 5 | 8.1 | 9.5189 | 3.5696 | 2.3797 | 1.1899 | 2.5 | ± 6 | ± 10 | ± 1,0 mmol/L ≤ 10,0 mmol/L ± 10% > 10,0 mmol/L | 3.75 | 2.5 | 1.25 | 5 | 2.5 | 6.5047
Hb | +/- 0,5 g/dL | ≤ 2,0 % | Kan vurdere ulike krav over og under 10 g/dL. | 2.7 | 5.9 | 6.4885 | 2.4332 | 1.6221 | 0.81106 | 1.4803 | ± 5 |  | ± 0,3 g/dL ≤ 10 g/dL ± 3 % > 10 g/dL | 2.025 | 1.35 | 0.675 | 2 | 1 | 3.8496
MetHb |  | ≤ 10 % | Ikke oppgitt biaskrav. Vanskelig å få materiale med høye verdier. | [7 empty] | ± 30 |  | ± 1,0 ≤ 10% ± 10% > 10% |  |  |  | 9
COHb |  | ≤ 10 % | [8 empty] | ± 10 |  | ± 2,0% |  |  |  | 10