## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avd. for Medisinsk Biokjemi, Stavanger Universitetssykehus
Utført I perioden: | februar-mars 2021
Kontaktperson: | Kine N. Svendsen, kine.netland.svendsen@sus.no, tlf. 94170388
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | D-dimer
Prøvemateriale: | Citratplasma

## Beskrivelse av forsøket (del 1
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Holdbarhet til D-dimer i romtemperatur
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex CS2100i fra Siemens
Hvilken analysemetode er benyttet?
Immunturbidimetri
Hvilket reagens er benyttet?
Innovance D-dimer fra Siemens
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
Ja | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ikke testet transportformer | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Citratglass, 3,2%, Vacuette
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | Umiddelbart | 8 timer | 12 timer | 24 timer | 36 timer | 48 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | Alle prøver er tatt 9. og 10. februar. Sentrifugert, avpipettert og frosset etter 0-48 timer. Alle prøver er analysert den 20. februar.
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | -20 °C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000 G
Temperatur (◦C) | Romtemperatur
Tid (min.) | 15 min
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Beskrivelse av forsøket (del2)
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Holdbarhet til D-dimer i romtemperatur
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex CS2100i fra Siemens
Hvilken analysemetode er benyttet?
Immunturbidimetri
Hvilket reagens er benyttet?
Innovance D-dimer fra Siemens
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
Ja | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen transportformer testet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Citratglass, 3,2%, Vacuette
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | Umiddelbart | 48 timer | 72 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | Prøver er reanalysert 48 og 72 timer etter første analysering. Prøvene har stått sentrifugert på benk. Har ikke vært i fryser.
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000 G
Temperatur (◦C) | Romtemperatur
Tid (min.) | 15 min
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | D-dimer
Tillatt bias | 8.82 | %, og tillatt totalfeil |  | 28.08 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.32
2 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.21
3 | Tid 0: 0.19; Tid 3: 0.19; Tid 5: 0.19
4 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
5 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.26
6 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
7 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
8 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
9 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
10 | Tid 0: 0.3; Tid 2: 0.25; Tid 3: 0.25; Tid 4: 0.29; Tid 5: 0.28
11 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.23
12 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37
13 | Tid 0: 0.3; Tid 2: 0.28; Tid 3: 0.3; Tid 5: 0.31
14 | Tid 0: 0.51; Tid 2: 0.49; Tid 3: 0.5; Tid 4: 0.5; Tid 5: 0.47
15 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
16 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.21
17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21
19 | 0.3 | 0.31 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.28
20 | Tid 0: 0.36; Tid 2: 0.37; Tid 3: 0.36; Tid 4: 0.38; Tid 5: 0.38
21 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45
22 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.5
23 | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.67
24 | Tid 0: 5.7; Tid 5: 5.13; Tid 6: 5.53
25 | Tid 0: 2.88; Tid 5: 2.61; Tid 6: 2.33
26 | Tid 0: 3.87; Tid 5: 3.48; Tid 6: 3.2
27 | Tid 0: 3.47; Tid 5: 3.11; Tid 6: 3.14
28 | Tid 0: 2.71; Tid 5: 3.31; Tid 6: 2.86
29 | Tid 0: 8.88; Tid 5: 8.88; Tid 6: 8.63
30 | Tid 0: 4.36; Tid 5: 4.08; Tid 6: 3.72
31 | Tid 0: 0.5; Tid 5: 0.48; Tid 6: 0.46
32 | Tid 0: 0.52; Tid 5: 0.49; Tid 6: 0.46
33 | Tid 0: 2.44; Tid 5: 2.11; Tid 6: 2.17 | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34 | Tid 0: 0.54; Tid 6: 0.56
35 | Tid 0: 0.57; Tid 6: 0.6
36 | Tid 0: 0.67; Tid 6: 0.69
37 | Tid 0: 2.75; Tid 6: 2.96
38 | Tid 0: 0.54; Tid 5: 0.56; Tid 6: 0.54
39 | Tid 0: 0.4; Tid 5: 0.39; Tid 6: 0.42
40 | Tid 0: 0.22; Tid 5: 0.23; Tid 6: 0.24
41 | Tid 0: 0.49; Tid 5: 0.54; Tid 6: 0.58
42 | Tid 0: 2.08; Tid 5: 3.17; Tid 6: 2.87
43 | Tid 0: 1.4; Tid 5: 1.42; Tid 6: 1.37
44 | Tid 0: 0.48; Tid 5: 0.86; Tid 6: 0.63
45 | Tid 0: 1.77; Tid 5: 1.51; Tid 6: 1.56
46 | Tid 0: 2.04; Tid 5: 1.96; Tid 6: 2.02
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 100 | 96.6667 | 103.3333 | 116.6667 | 106.6667
2 | 100 | 105.2632 | 100 | 105.2632 | 100 | 110.5263
3 | Tid 0: 100; Tid 3: 100; Tid 5: 100
4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | 100 | 100 | 105.2632 | 105.2632 | 121.0526 | 136.8421
6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | Tid 0: 100; Tid 2: 83.3333; Tid 3: 83.3333; Tid 4: 96.6667; Tid 5: 93.3333
11 | 100 | 95.4545 | 90.9091 | 100 | 100 | 104.5455
12 | 100 | 94.5946 | 94.5946 | 97.2973 | 100 | 100
13 | Tid 0: 100; Tid 2: 93.3333; Tid 3: 100; Tid 5: 103.3333
14 | Tid 0: 100; Tid 2: 96.0784; Tid 3: 98.0392; Tid 4: 98.0392; Tid 5: 92.1569
15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | 100 | 100 | 110.5263 | 100 | 110.5263 | 110.5263
17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | 100 | 100 | 100 | 110.5263 | 110.5263 | 110.5263
19 | 100 | 103.3333 | 90 | 100 | 100 | 93.3333
20 | Tid 0: 100; Tid 2: 102.7778; Tid 3: 100; Tid 4: 105.5556; Tid 5: 105.5556
21 | 100 | 100 | 104.878 | 104.878 | 104.878 | 109.7561
22 | 100 | 100 | 102.0833 | 100 | 102.0833 | 104.1667
23 | 100 | 93.1507 | 94.5205 | 100 | 94.5205 | 91.7808
24 | Tid 0: 100; Tid 5: 90; Tid 6: 97.0175
25 | Tid 0: 100; Tid 5: 90.625; Tid 6: 80.9028
26 | Tid 0: 100; Tid 5: 89.9225; Tid 6: 82.6873
27 | Tid 0: 100; Tid 5: 89.6254; Tid 6: 90.4899
28 | Tid 0: 100; Tid 5: 122.1402; Tid 6: 105.5351
29 | Tid 0: 100; Tid 5: 100; Tid 6: 97.1847
30 | Tid 0: 100; Tid 5: 93.578; Tid 6: 85.3211
31 | Tid 0: 100; Tid 5: 96; Tid 6: 92
32 | Tid 0: 100; Tid 5: 94.2308; Tid 6: 88.4615
33 | Tid 0: 100; Tid 5: 86.4754; Tid 6: 88.9344
34 | Tid 0: 100; Tid 6: 103.7037
35 | Tid 0: 100; Tid 6: 105.2632
36 | Tid 0: 100; Tid 6: 102.9851
37 | Tid 0: 100; Tid 6: 107.6364
38 | Tid 0: 100; Tid 5: 103.7037; Tid 6: 100
39 | Tid 0: 100; Tid 5: 97.5; Tid 6: 105 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40 | Tid 0: 100; Tid 5: 104.5455; Tid 6: 109.0909
41 | Tid 0: 100; Tid 5: 110.2041; Tid 6: 118.3673
42 | Tid 0: 100; Tid 5: 152.4038; Tid 6: 137.9808
43 | Tid 0: 100; Tid 5: 101.4286; Tid 6: 97.8571
44 | Tid 0: 100; Tid 5: 179.1667; Tid 6: 131.25
45 | Tid 0: 100; Tid 5: 85.3107; Tid 6: 88.1356
46 | Tid 0: 100; Tid 5: 96.0784; Tid 6: 99.0196
47
48
49
50
Mean | 100 | 99.5442 | 98.4075 | 100.345 | 102.8817 | 103.714 | 100.6445
n | 46 | 18 | 22 | 23 | 21 | 42 | 23 | 0 | 0
SD | 0 | 2.7851 | 5.8112 | 4.7064 | 6.6038 | 17.1792 | 14.2173
SEM | 0 | 0.65646 | 1.2389 | 0.98135 | 1.4411 | 2.6508 | 2.9645
t | 1.6794 | 1.7396 | 1.7207 | 1.7171 | 1.7247 | 1.6829 | 1.7171
t x SEM | 0 | 1.142 | 2.1319 | 1.6851 | 2.4854 | 4.461 | 5.0905
Minimum | 100 | 93.1507 | 83.3333 | 83.3333 | 94.5205 | 85.3107 | 80.9028
Maksimum | 100 | 105.2632 | 110.5263 | 110.5263 | 121.0526 | 179.1667 | 137.9808
Bias nedre gr | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18
Bias øvre gr | 108.82 | 108.82 | 108.82 | 108.82 | 108.82 | 108.82 | 108.82 | 108.82 | 108.82
TEA nedre gr | 71.92 | 71.92 | 71.92 | 71.92 | 71.92 | 71.92 | 71.92 | 71.92 | 71.92
TEA øvre gr | 128.08 | 128.08 | 128.08 | 128.08 | 128.08 | 128.08 | 128.08 | 128.08 | 128.08

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Del 1 av forsøket:
Alle 0-prøver er først analysert, så frosset, tint og reanalysert. Det var ingen differanse i disse to analyseringene. Frysingen har derfor ingen effekt på selve resultatene.
Noen verdier mangler. Dette er fordi det av enkelte pasienter ble tatt færre prøver pga vanskelig prøvetaking.
Kravene fra tillatt bias og tillatt totalfeil er funnet fra Westgards database over ønskelig biologisk variasjon.
Siden prøvene var tatt av friske frivillige ble mange av resultatene <0,19. Dette kan ikke brukes til å vurere holdbarhet, da de fikk samme svarene på alle tidpsunkt.
Del 2 av forsøket:
Derfor ble det satt i gang et nytt forsøk, som egentlig ikke var etter batchmodellen.
Det ble plukket 23 ferdig analyserte prøver fra sykehusrutinen, som ble reanalysert etter 48 og 72 timer.
Noen prøver sto i kjøleskap og noen i romtemperatur. De ble altså ikke analysert samtidig, men de ble analysert på samme instrument.
Det er 2 prøver som skiller seg ut, både etter 48 og etter 72 timer ligger verdien (blått punkt) utenfor kravene for tillatt totalfeil (blå linjer). Pga disse prøvene ligger også
konfidensintervallet til gjennomsnittsverdiene (røde punkt) utenfor kravet for tillatt bias (røde linjer) etter 48 timer.
Konklusjon:
Konklusjon:
3 prøver er ikke holdbare etter 72 timer, da de har en forhøyet verdi. Dersom de hadde blitt falsk negative verdier, kunne det hatt en større klinisk betydning enn
falsk forhøyet verdi ville hatt. Det vurderes at analysen er holdbar i 72 timer.
Dato og signatur: 23/8-21, Kine N. Svendsen (fagbioingeniør) & Øyvind Skadberg (avdelingsoverlege).