{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Forside","Beskrivelse av forsø","Bukseplott","Konklusjon"],"not_rendered":{"charts":2,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":37,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Forside","index":0,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,3,11,8],[12,3,12,8],[2,2,2,8],[8,3,8,8],[9,3,10,8]]}
[]
[]
[null,null,"Holdbarhetsforsøk"]
[]
[null,null,"Modell:","Buksemetoden"]
[]
[]
[null,null,"Forsøket er utført ved:"]
[null,null,"Utført I perioden:"]
[null,null,"Kontaktperson:"]
[null,null,"(navn, epost eller telefonnr.)"]
[null,null,"Navn på komponent:"]
[null,null,"Prøvemateriale:"]

{"sheet":"Beskrivelse av forsø","index":1,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,42,6]]}
["BESKRIVELSE AV FORSØKET"]
[]
["Komponent","f.eks. S- CK"]
["Hvilket instrument er benyttet?"]
[]
[]
["Hvilken analysemetode er benyttet?"]
[]
[]
["Hvilket reagens er benyttet?"]
[]
[]
["Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av): "]
[null,"ja, gjennomført under rutinebetingelser "]
[null,"ja, rutinebetingelser er simulert "]
[null,"nei"]
[]
["Hvilke transportformer er testet/simulert?"]
[null,"Postgang"]
[null,"Hentetjeneste"]
[null,"Rørpost"]
[null,"Annet: "]
[]
["NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det. "]
["Gi en beskrivelse av hver betingelse:","Betingelse 0 (Ref)","Betingelse 1","Betingelse 2","Betingelse 3","Betingelse 4","Betingelse 5"]
["Prøverør type"]
["Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)"]
["Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)"]
["Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)"]
["Temperatur før sentrifugering (◦C)"]
["Temperatur etter sentrifugering (◦C)"]
["Sentrifugeringsegenskaper*:"]
["Hastighet (G)"]
["Temperatur (◦C)"]
["Tid (min.)"]
["Spesielle betingelser"]
["Luftfuktighet (g/m3)"]
["pH"]
["Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)"]
["Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur"]
["Andre betingelser (oppgi)"]
[]
["*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering"]

{"sheet":"Bukseplott","index":2,"n_rows":129,"n_cols":38,"rows_kept":129,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,3],[5,4,5,6],[5,7,5,9],[5,10,5,12],[5,13,5,15],[0,0,1,5],[0,7,3,9],[0,10,3,10],[0,14,3,15],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,15]]}
["Holdbarhet, buksemetode",null,null,null,null,null,null,"Konstant  analytisk CV for alle konsentrasjoner (J/N)?",null,null,"N",{"$f":"IF(K1=\"N\",\"Sa\",\"CVa\")","v":"Sa"},1,"Sigma"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mål 1",2,{"$f":"Mål_1/s","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mål 2",3,{"$f":"Mål_2/s","v":3}]
[{"$f":"OR(K1=\"N\",K1=\"n\")","v":true},"0-still plott: CTRL x",null,null,"Rens plott: CTRL z",null,null,null,null,null,null,"TEa",3,{"$f":"TEa/s","v":3}]
["Prøve nr","Betingelse 1",null,null,"Betingelse 2",null,null,"Betingelse 3",null,null,"Betingelse 4",null,null,"Betingelse 5"]
["%>TEa",{"$f":"AF6","v":0},null,null,{"$f":"AG6","v":0},null,null,{"$f":"AH6","v":0},null,null,{"$f":"AI6","v":""},null,null,{"$f":"AJ6","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT(AF8:AF45)>0,(COUNTIF(AF8:AF45,\">\"&$N4)+COUNTIF(AF8:AF45,\"<-\"&$N4))/COUNT(AF8:AF45),\"\")","v":0},{"$f":"IF(COUNT(AG8:AG45)>0,(COUNTIF(AG8:AG45,\">\"&$N4)+COUNTIF(AG8:AG45,\"<-\"&$N4))/COUNT(AG8:AG45),\"\")","v":0},0,"",""]
[null,"Ref","R","Kum","Ref","R","Kum","Ref","R","Kum","Ref","R","Kum","Ref","R","Kum",null,null,1,{"$f":"K_1","v":2},null,{"$f":"K_2","v":3},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B5","v":"Betingelse 1"},{"$f":"E5","v":"Betingelse 2"},{"$f":"H5","v":"Betingelse 3"},{"$f":"K5","v":"Betingelse 4"},{"$f":"N5","v":"Betingelse 5"},"TEa"]
["Prøve 1",4,3,{"$f":"IF(C8=\"\",\"\",IF(fast_s,(C8-B8)/s,LN(C8/B8)/s))","v":-1},4,2,{"$f":"IF(F8=\"\",\"\",IF(fast_s,(F8-E8)/s,LN(F8/E8)/s))","v":-2},4,2,{"$f":"IF(I8=\"\",\"\",IF(fast_s,(I8-H8)/s,LN(I8/H8)/s))","v":-2},null,null,{"$f":"IF(L8=\"\",\"\",IF(fast_s,(L8-K8)/s,LN(L8/K8)/s))","v":""},null,null,{"$f":"IF(O8=\"\",\"\",IF(fast_s,(O8-N8)/s,LN(O8/N8)/s))","v":""},null,1,7.7750000000000004,{"$f":"R8/K_1^2","v":0.25},{"$f":"S8/K_1","v":3.8875000000000002},{"$f":"R8/K_2^2","v":0.1111111111111111},{"$f":"S8/K_2","v":2.5916666666666668},1,7.7750000000000004,0,6.1943010752688181,0,4.7865053763440866,0,{"$f":"A8","v":"Prøve 1"},{"$f":"IF(D8=\"\",\"\",D8)","v":-1},{"$f":"IF(G8=\"\",\"\",G8)","v":-2},{"$f":"IF(J8=\"\",\"\",J8)","v":-2},{"$f":"IF(M8=\"\",\"\",M8)","v":""},{"$f":"IF(P8=\"\",\"\",P8)","v":""},{"$f":"-N$4","v":-3},{"$f":"N$4","v":3}]
["Prøve 2",5,6,{"$f":"IF(C9=\"\",\"\",D8+IF(fast_s,(C9-B9)/s,LN(C9/B9)/s))","v":0},5,4.5,{"$f":"IF(F9=\"\",\"\",G8+IF(fast_s,(F9-E9)/s,LN(F9/E9)/s))","v":-2.5},5,2,{"$f":"IF(I9=\"\",\"\",J8+IF(fast_s,(I9-H9)/s,LN(I9/H9)/s))","v":-5},null,null,{"$f":"IF(L9=\"\",\"\",M8+IF(fast_s,(L9-K9)/s,LN(L9/K9)/s))","v":""},null,null,{"$f":"IF(O9=\"\",\"\",P8+IF(fast_s,(O9-N9)/s,LN(O9/N9)/s))","v":""},null,2,8.2750000000000004,{"$f":"R9/K_1^2","v":0.5},{"$f":"S9/K_1","v":4.1375000000000002},{"$f":"R9/K_2^2","v":0.22222222222222221},{"$f":"S9/K_2","v":2.7583333333333333},2,8.2750000000000004,0,6.8620664596613645,0,5.743931856310895,0,{"$f":"A9","v":"Prøve 2"},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",D9-D8)","v":1},{"$f":"IF(G9=\"\",\"\",G9-G8)","v":-0.5},{"$f":"IF(J9=\"\",\"\",J9-J8)","v":-3},{"$f":"IF(M9=\"\",\"\",M9-M8)","v":""},{"$f":"IF(P9=\"\",\"\",P9-P8)","v":""},{"$f":"-N$4","v":-3},{"$f":"N$4","v":3}]
["Prøve 3",4,5,1,4,3.25,-3.25,4,2,-7,null,null,"",null,null,"",null,3,8.7750000000000004,0.75,4.3875000000000002,0.33333333333333331,2.9250000000000003,3,8.7750000000000004,0,7.5298318440539109,0,6.7013583362777034,0,"Prøve 3",{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",D10-D9)","v":1},-0.75,-2,"","",-3,3]
["Prøve 4",6,5,0,6,5.7,-3.55,6,5.4,-7.6,null,null,"",null,null,"",null,4,9.2750000000000004,1,4.6375000000000002,0.44444444444444442,3.0916666666666668,4,9.2750000000000004,0,8.1975972284464582,0,7.6587848162445109,0.7,"Prøve 4",-1,-0.29999999999999982,-0.59999999999999964,"","",-3,3]
["Prøve 5",8,7,-1,8,7.15,-4.3999999999999995,8,5,-10.6,null,null,"",null,null,"",null,5,9.7750000000000004,1.25,4.8875000000000002,0.55555555555555558,3.2583333333333333,5,9.7750000000000004,0,8.8653626128390037,0,8.6162112962113184,2.7,"Prøve 5",-1,-0.84999999999999964,-3,"","",-3,3]
["Prøve 6",6,4,-3,6,5,-5.3999999999999995,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,6,10.275,1.5,5.1375000000000002,0.66666666666666663,3.4250000000000003,6,10.275,0,9.5331279972315492,0,9.5736377761781277,4,"Prøve 6",-2,-1,"","","",-3,3]
["Prøve 7",3,3,-3,3,1.5,-6.8999999999999995,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,7,10.775,1.75,5.3875000000000002,0.77777777777777779,3.5916666666666668,7,10.775,0,10.200893381624097,0.8,10.531064256144935,5.4,"Prøve 7",0,-1.5,"","","",-3,3]
["Prøve 8",5,5,-3,5,4,-7.8999999999999995,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,8,11.275,2,5.6375000000000002,0.88888888888888884,3.7583333333333333,8,11.275,0,10.868658766016644,2.2999999999999998,11.488490736111743,7,"Prøve 8",0,-1,"","","",-3,3]
["Prøve 9",7,5,-5,7,6.5,-8.3999999999999986,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,9,11.775,2.25,5.8875000000000002,1,3.9250000000000003,9,11.775,0,11.536424150409189,3.3,12.445917216078552,9.1999999999999993,"Prøve 9",-2,-0.49999999999999911,"","","",-3,3]
["Prøve 10",6,5,-6,6,7,-7.3999999999999986,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,10,12.275,2.5,6.1375000000000002,1.1111111111111112,4.0916666666666668,10,12.275,0,12.204189534801735,4.2,12.943778985661291,12.950059053066513,"Prøve 10",-1,1,"","","",-3,3]
["Prøve 11",7,7,-6,7,5,-9.3999999999999986,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,11,12.775,2.75,6.3875000000000002,1.2222222222222223,4.2583333333333337,11,12.775,0,12.871954919194282,5.0999999999999996,null,null,"Prøve 11",0,-2,"","","",-3,3]
["Prøve 12",15,14,-7,15,12.5,-11.899999999999999,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,12,13.275,3,6.6375000000000002,1.3333333333333333,4.4249999999999998,12,13.275,0,13.539720303586829,6,null,null,"Prøve 12",-1,-2.5,"","","",-3,3]
["Prøve 13",12,12,-7,12,11,-12.899999999999999,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,13,13.775,3.25,6.8875000000000002,1.4444444444444444,4.5916666666666668,13,13.775,0,14.207485687979375,7.3,null,null,"Prøve 13",0,-1,"","","",-3,3]
["Prøve 14",9,9,-7,9,7.5,-14.399999999999999,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,14,14.275,3.5,7.1375000000000002,1.5555555555555556,4.7583333333333337,14,14.275,0,14.87525107237192,8.6999999999999993,null,null,"Prøve 14",0,-1.5,"","","",-3,3]
["Prøve 15",13,13,-7,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,15,14.775,3.75,7.3875000000000002,1.6666666666666667,4.9249999999999998,15,14.775,0.2,15.543016456764468,10,null,null,"Prøve 15",0,"","","","",-3,3]
["Prøve 16",15,14,-8,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,16,15.275,4,7.6375000000000002,1.7777777777777777,5.0916666666666668,16,15.275,1.6,16.210781841157015,12,null,null,"Prøve 16",-1,"","","","",-3,3]
["Prøve 17",9,9,-8,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,17,15.775,4.25,7.8875000000000002,1.8888888888888888,5.2583333333333337,17,15.775,2.2000000000000002,16.878547225549561,14.5,null,null,"Prøve 17",0,"","","","",-3,3]
["Prøve 18",7,7,-8,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,18,16.274999999999999,4.5,8.1374999999999993,2,5.4249999999999998,18,16.274999999999999,3,17.170000000000002,17.170000000000002,null,null,"Prøve 18",0,"","","","",-3,3]
["Prøve 19",12,12,-8,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,19,16.774999999999999,4.75,8.3874999999999993,2.1111111111111112,5.5916666666666659,19,16.774999999999999,3.6,null,null,null,null,"Prøve 19",0,"","","","",-3,3]
["Prøve 20",15,15,-8,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,20,17.274999999999999,5,8.6374999999999993,2.2222222222222223,5.7583333333333329,20,17.274999999999999,4.2,null,null,null,null,"Prøve 20",0,"","","","",-3,3]
["Prøve 21",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,21,17.774999999999999,5.25,8.8874999999999993,2.3333333333333335,5.9249999999999998,21,17.774999999999999,5,null,null,null,null,"Prøve 21","","","","","",-3,3]
["Prøve 22",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,22,18.274999999999999,5.5,9.1374999999999993,2.4444444444444446,6.0916666666666659,22,18.274999999999999,5.6,null,null,null,null,"Prøve 22","","","","","",-3,3]
["Prøve 23",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,23,18.774999999999999,5.75,9.3874999999999993,2.5555555555555554,6.2583333333333329,23,18.774999999999999,6.4,null,null,null,null,"Prøve 23","","","","","",-3,3]
["Prøve 24",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,24,19.274999999999999,6,9.6374999999999993,2.6666666666666665,6.4249999999999998,24,19.274999999999999,7,null,null,null,null,"Prøve 24","","","","","",-3,3]
["Prøve 25",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,25,19.774999999999999,6.25,9.8874999999999993,2.7777777777777777,6.5916666666666659,25,19.774999999999999,7.8,null,null,null,null,"Prøve 25","","","","","",-3,3]
["Prøve 26",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,26,20.274999999999999,6.5,10.137499999999999,2.8888888888888888,6.7583333333333329,26,20.274999999999999,8.6,null,null,null,null,"Prøve 26","","","","","",-3,3]
["Prøve 27",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,27,20.774999999999999,6.75,10.387499999999999,3,6.9249999999999998,27,20.774999999999999,9.4,null,null,null,null,"Prøve 27","","","","","",-3,3]
["Prøve 28",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,28,21.274999999999999,7,10.637499999999999,3.1111111111111112,7.0916666666666659,28,21.274999999999999,10.199999999999999,null,null,null,null,"Prøve 28","","","","","",-3,3]
["Prøve 29",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,29,21.774999999999999,7.25,10.887499999999999,3.2222222222222223,7.2583333333333329,29,21.774999999999999,11.2,null,null,null,null,"Prøve 29","","","","","",-3,3]
["Prøve 30",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,30,22.274999999999999,7.5,11.137499999999999,3.3333333333333335,7.4249999999999998,30,22.274999999999999,12,null,null,null,null,"Prøve 30","","","","","",-3,3]
["Prøve 31",null,null,"",null,null,"",{"$f":"IF($B38=\"\",\"\",$B38)","v":""},null,"",null,null,"",{"$f":"IF($B38=\"\",\"\",$B38)","v":""},null,"",null,31,22.774999999999999,7.75,11.387499999999999,3.4444444444444446,7.5916666666666659,31,22.774999999999999,13,null,null,null,null,"Prøve 31","","","","","",-3,3]
["Prøve 32",null,null,"",null,null,"","",null,"",null,null,"","",null,"",null,32,23.274999999999999,8,11.637499999999999,3.5555555555555554,7.7583333333333329,32,23.274999999999999,14,null,null,null,null,"Prøve 32","","","","","",-3,3]
["Prøve 33",null,null,"",null,null,"","",null,"",null,null,"","",null,"",null,33,23.774999999999999,8.25,11.887499999999999,3.6666666666666665,7.9249999999999998,33,23.774999999999999,15.2,null,null,null,null,"Prøve 33","","","","","",-3,3]
["Prøve 34",null,null,"",null,null,"","",null,"",null,null,"","",null,"",null,34,24.274999999999999,8.5,12.137499999999999,3.7777777777777777,8.0916666666666668,34,24.274999999999999,16.399999999999999,null,null,null,null,"Prøve 34","","","","","",-3,3]
["Prøve 35",null,null,"",null,null,"","",null,"",null,null,"","",null,"",null,35,24.774999999999999,8.75,12.387499999999999,3.8888888888888888,8.2583333333333329,35,24.774999999999999,17.8,null,null,null,null,"Prøve 35","","","","","",-3,3]
["Prøve 36",null,null,"",null,null,"","",null,"",null,null,"","",null,"",null,36,25.274999999999999,9,12.637499999999999,4,8.4249999999999989,36,25.274999999999999,19.399999999999999,null,null,null,null,"Prøve 36","","","","","",-3,3]
["Prøve 37",null,null,"",null,null,"","",null,"",null,null,"","",null,"",null,37,25.774999999999999,9.25,12.887499999999999,4.1111111111111107,8.5916666666666668,37,25.774999999999999,21.6,null,null,null,null,"Prøve 37","","","","","",-3,3]
["Prøve 38",null,null,"",null,null,"","",null,"",null,null,"","",null,"",null,37.82,26.184999999999999,9.4550000000000001,13.092499999999999,4.2022222222222219,8.7283333333333335,38,26.184999999999999,26.184999999999999,null,null,null,null,"Prøve 38","","","","","",-3,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,19.399999999999999,9,9.6999999999999993,4,6.4666666666666659,40]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,17.8,8.75,8.9,3.8888888888888888,5.9333333333333336]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,16.399999999999999,8.5,8.1999999999999993,3.7777777777777777,5.4666666666666659]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,15.2,8.25,7.6,3.6666666666666665,5.0666666666666664]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,14,8,7,3.5555555555555554,4.666666666666667]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,13,7.75,6.5,3.4444444444444446,4.333333333333333]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,12,7.5,6,3.3333333333333335,4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,11.2,7.25,5.6,3.2222222222222223,3.7333333333333329]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,10.199999999999999,7,5.0999999999999996,3.1111111111111112,3.4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,9.4,6.75,4.7,3,3.1333333333333333]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,8.6,6.5,4.3,2.8888888888888888,2.8666666666666667]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,7.8,6.25,3.9,2.7777777777777777,2.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,7,6,3.5,2.6666666666666665,2.3333333333333335]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,6.4,5.75,3.2,2.5555555555555554,2.1333333333333333]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,5.6,5.5,2.8,2.4444444444444446,1.8666666666666665]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,5,5.25,2.5,2.3333333333333335,1.6666666666666667]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,4.2,5,2.1,2.2222222222222223,1.4000000000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,3.6,4.75,1.8,2.1111111111111112,1.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,3,4.5,1.5,2,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,2.2000000000000002,4.25,1.1000000000000001,1.8888888888888888,0.73333333333333339]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,1.6,4,0.8,1.7777777777777777,0.53333333333333333]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,0.2,3.75,0.1,1.6666666666666667,6.6666666666666666E-2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.94,0,3.7349999999999999,0,1.66,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,-0.2,3.75,-0.1,1.6666666666666667,-6.6666666666666666E-2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,-1.6,4,-0.8,1.7777777777777777,-0.53333333333333333]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,-2.2000000000000002,4.25,-1.1000000000000001,1.8888888888888888,-0.73333333333333339]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,-3,{"$f":"R72/K_1^2","v":4.5},{"$f":"S72/K_1","v":-1.5},{"$f":"R72/K_2^2","v":2},{"$f":"S72/K_2","v":-1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,-3.6,4.75,-1.8,2.1111111111111112,-1.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,-4.2,5,-2.1,2.2222222222222223,-1.4000000000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,-5,5.25,-2.5,2.3333333333333335,-1.6666666666666667]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,-5.6,5.5,-2.8,2.4444444444444446,-1.8666666666666665]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,-6.4,5.75,-3.2,2.5555555555555554,-2.1333333333333333]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,-7,6,-3.5,2.6666666666666665,-2.3333333333333335]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,-7.8,6.25,-3.9,2.7777777777777777,-2.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,-8.6,6.5,-4.3,2.8888888888888888,-2.8666666666666667]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,-9.4,6.75,-4.7,3,-3.1333333333333333]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,-10.199999999999999,7,-5.0999999999999996,3.1111111111111112,-3.4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,-11.2,7.25,-5.6,3.2222222222222223,-3.7333333333333329]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,-12,7.5,-6,3.3333333333333335,-4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,-13,7.75,-6.5,3.4444444444444446,-4.333333333333333]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,-14,8,-7,3.5555555555555554,-4.666666666666667]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,-15.2,8.25,-7.6,3.6666666666666665,-5.0666666666666664]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,-16.399999999999999,8.5,-8.1999999999999993,3.7777777777777777,-5.4666666666666659]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,-17.8,8.75,-8.9,3.8888888888888888,-5.9333333333333336]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,-19.399999999999999,9,-9.6999999999999993,4,-6.4666666666666659]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37,-21.6,9.25,-10.8,4.1111111111111107,-7.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37.82,-26.184999999999999,9.4550000000000001,-13.092499999999999,4.2022222222222219,-8.7283333333333335]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37,-25.774999999999999,9.25,-12.887499999999999,4.1111111111111107,-8.5916666666666668]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,-25.274999999999999,9,-12.637499999999999,4,-8.4249999999999989]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,-24.774999999999999,8.75,-12.387499999999999,3.8888888888888888,-8.2583333333333329]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,-24.274999999999999,8.5,-12.137499999999999,3.7777777777777777,-8.0916666666666668]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,-23.774999999999999,8.25,-11.887499999999999,3.6666666666666665,-7.9249999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,-23.274999999999999,8,-11.637499999999999,3.5555555555555554,-7.7583333333333329]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,-22.774999999999999,7.75,-11.387499999999999,3.4444444444444446,-7.5916666666666659]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,-22.274999999999999,7.5,-11.137499999999999,3.3333333333333335,-7.4249999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,-21.774999999999999,7.25,-10.887499999999999,3.2222222222222223,-7.2583333333333329]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,-21.274999999999999,7,-10.637499999999999,3.1111111111111112,-7.0916666666666659]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,-20.774999999999999,6.75,-10.387499999999999,3,-6.9249999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,-20.274999999999999,6.5,-10.137499999999999,2.8888888888888888,-6.7583333333333329]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,-19.774999999999999,6.25,-9.8874999999999993,2.7777777777777777,-6.5916666666666659]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,-19.274999999999999,6,-9.6374999999999993,2.6666666666666665,-6.4249999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,-18.774999999999999,5.75,-9.3874999999999993,2.5555555555555554,-6.2583333333333329]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,-18.274999999999999,5.5,-9.1374999999999993,2.4444444444444446,-6.0916666666666659]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,-17.774999999999999,5.25,-8.8874999999999993,2.3333333333333335,-5.9249999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,-17.274999999999999,5,-8.6374999999999993,2.2222222222222223,-5.7583333333333329]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,-16.774999999999999,4.75,-8.3874999999999993,2.1111111111111112,-5.5916666666666659]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,-16.274999999999999,4.5,-8.1374999999999993,2,-5.4249999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,-15.775,4.25,-7.8875000000000002,1.8888888888888888,-5.2583333333333337]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,-15.275,4,-7.6375000000000002,1.7777777777777777,-5.0916666666666668]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,-14.775,3.75,-7.3875000000000002,1.6666666666666667,-4.9249999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,-14.275,3.5,-7.1375000000000002,1.5555555555555556,-4.7583333333333337]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,-13.775,3.25,-6.8875000000000002,1.4444444444444444,-4.5916666666666668]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,-13.275,3,-6.6375000000000002,1.3333333333333333,-4.4249999999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,-12.775,2.75,-6.3875000000000002,1.2222222222222223,-4.2583333333333337]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,-12.275,2.5,-6.1375000000000002,1.1111111111111112,-4.0916666666666668]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,-11.775,2.25,-5.8875000000000002,1,-3.9250000000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,-11.275,2,-5.6375000000000002,0.88888888888888884,-3.7583333333333333]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,-10.775,1.75,-5.3875000000000002,0.77777777777777779,-3.5916666666666668]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,-10.275,1.5,-5.1375000000000002,0.66666666666666663,-3.4250000000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,-9.7750000000000004,1.25,-4.8875000000000002,0.55555555555555558,-3.2583333333333333]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,-9.2750000000000004,1,-4.6375000000000002,0.44444444444444442,-3.0916666666666668]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,-8.7750000000000004,0.75,-4.3875000000000002,0.33333333333333331,-2.9250000000000003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,-8.2750000000000004,0.5,-4.1375000000000002,0.22222222222222221,-2.7583333333333333]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,-7.7750000000000004,0.25,-3.8875000000000002,0.1111111111111111,-2.5916666666666668]

{"sheet":"Konklusjon","index":3,"n_rows":23,"n_cols":2,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Konklusjon:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Dato og signatur:"]