## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Seksjon spesiell biokjemi, Avdeling for medisinsk biokjemi, St.Olavs hospital
Utført I perioden: | Juni - september 2017
Kontaktperson: | Seksjonsleder Per Henrik Hepsø, per.henrik.hepso@stolav.no, 92053527 Kvalitetskoordinator Veronica Sommer, veronica.sommer@stolav.no, 735 54 809
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | 17α-Hydroksyprogesteron (17α-OH-progesteron)
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
17OH-Progesteron i serum
Komponent | f.eks. S- CK
Hvilket instrument er benyttet?
LC/MS-MS
Hvilken analysemetode er benyttet?
LC/MS-MS
Hvilket reagens er benyttet?
In-house reagens. CE-merket i henhold til IVD-direktiv” (12.12.2012)
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen forsendelse | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Vacuette serum gelrør, 5 mL, 13x100 mL | Vacuette serum gelrør, 5 mL, 13x100 mL | Vacuette serum gelrør, 5 mL, 13x100 mL | Avpippetert serum
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | max 120 | max 120 | max 120 | max 120
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | maks 2 timer | 0-14 dager | 0-21 dager | 0-90 dager
Temperatur før sentrifugering (◦C) | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | 18-25 | 18-25 | 2-8 | -20
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Temperatur (◦C) | 20 | 20 | 20 | 20
Tid (min.) | 10 | 10 | 10 | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data ROMTEMP
Holdbarhet av |  | s-17α-OH-progesteron, oppbevart i romtemperatur
Tillatt bias | 13.5 | %, og tillatt totalfeil |  | 29.7 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | Tid 0: 0; Tid 1: 7; Tid 2: 10; Tid 3: 14
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 2.6178; Tid 1: 2.744; Tid 2: 2.7254; Tid 3: 2.6918
2 | Tid 0: 3.0565; Tid 1: 3.0912; Tid 2: 3.2563; Tid 3: 2.9958
3 | Tid 0: 2.029; Tid 1: 1.978; Tid 2: 1.8837; Tid 3: 1.9299
4 | Tid 0: 0.60155; Tid 1: 0.6703; Tid 2: 0.63; Tid 3: 0.6529
5 | Tid 0: 0.37055; Tid 1: 0.383; Tid 2: 0.3854; Tid 3: 0.3647
6 | Tid 0: 5.2773; Tid 1: 5.0511; Tid 2: 4.9044; Tid 3: 5.1768
7 | Tid 0: 0.57315; Tid 1: 0.5893; Tid 2: 0.5834; Tid 3: 0.5956
8 | Tid 0: 0.15095; Tid 1: 0.2449; Tid 2: 0.2038; Tid 3: 0.2654
9 | Tid 0: 1.0473; Tid 1: 1.1472; Tid 2: 1.0646; Tid 3: 1.0971
10 | Tid 0: 0.4805; Tid 1: 0.507; Tid 2: 0.514; Tid 3: 0.521
11 | Tid 0: 0.487; Tid 1: 0.545; Tid 2: 0.504; Tid 3: 0.48
12 | Tid 0: 1.884; Tid 1: 1.944; Tid 2: 1.969; Tid 3: 1.957
13 | Tid 0: 1.47; Tid 1: 1.6716; Tid 2: 1.5346; Tid 3: 1.5795
14 | Tid 0: 1.4924; Tid 1: 1.5838; Tid 2: 1.5505; Tid 3: 1.4758
15 | Tid 0: 0.4102; Tid 1: 0.4333; Tid 2: 0.4885; Tid 3: 0.4292
16 | Tid 0: 0.53835; Tid 1: 0.619; Tid 2: 0.5956; Tid 3: 0.541
17 | Tid 0: 1.4098; Tid 1: 1.42; Tid 2: 1.36; Tid 3: 1.35
18 | Tid 0: 1.22; Tid 1: 1.42; Tid 2: 1.28; Tid 3: 1.41
19 | Tid 0: 1.54; Tid 1: 1.54; Tid 2: 1.56; Tid 3: 1.5
20 | Tid 0: 1.7888; Tid 1: 1.58; Tid 2: 1.54; Tid 3: 1.74
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 104.8228; Tid 2: 104.1123; Tid 3: 102.8288
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.1353; Tid 2: 106.5369; Tid 3: 98.0141
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.4888; Tid 2: 92.8411; Tid 3: 95.1182
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 111.4288; Tid 2: 104.7294; Tid 3: 108.5363
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.3599; Tid 2: 104.0076; Tid 3: 98.4213
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.7137; Tid 2: 92.9339; Tid 3: 98.0956
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.8178; Tid 2: 101.7884; Tid 3: 103.917
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 162.2392; Tid 2: 135.0116; Tid 3: 175.8198
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 109.5388; Tid 2: 101.6519; Tid 3: 104.7551
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 105.5151; Tid 2: 106.9719; Tid 3: 108.4287
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 111.9097; Tid 2: 103.4908; Tid 3: 98.5626
12 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.1847; Tid 2: 104.5117; Tid 3: 103.8747
13 | Tid 0: 100; Tid 1: 113.7182; Tid 2: 104.3981; Tid 3: 107.4526
14 | Tid 0: 100; Tid 1: 106.1279; Tid 2: 103.8965; Tid 3: 98.891
15 | Tid 0: 100; Tid 1: 105.6314; Tid 2: 119.0882; Tid 3: 104.6319
16 | Tid 0: 100; Tid 1: 114.981; Tid 2: 110.6343; Tid 3: 100.4922
17 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.7271; Tid 2: 96.471; Tid 3: 95.7617
18 | Tid 0: 100; Tid 1: 116.3934; Tid 2: 104.918; Tid 3: 115.5738
19 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 101.2987; Tid 3: 97.4026
20 | Tid 0: 100; Tid 1: 88.3298; Tid 2: 86.0936; Tid 3: 97.2746
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 107.7532; Tid 2: 104.2693; Tid 3: 105.6926
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 14.5662; Tid 2: 9.9771; Tid 3: 17.3122
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 3.2571; Tid 2: 2.2309; Tid 3: 3.8711
t | Tid 0: 1.7291; Tid 1: 1.7291; Tid 2: 1.7291; Tid 3: 1.7291
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 5.6319; Tid 2: 3.8576; Tid 3: 6.6937
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 88.3298; Tid 2: 86.0936; Tid 3: 95.1182
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 162.2392; Tid 2: 135.0116; Tid 3: 175.8198
Bias nedre gr | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5
Bias øvre gr | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5
TEA nedre gr | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3
TEA øvre gr | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7

## Data KJØLESKAP
Holdbarhet av |  | s-17α-OH-progesteron, oppbevart i romtemperatur kjøleskap
Tillatt bias | 13.5 | %, og tillatt totalfeil |  | 29.7 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | 0 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 2.6178 | 2.9371 | 2.9273 | 2.7185 | 2.7037 | 2.8015
2 | 3.0565 | 3.1367 | 3.1772 | 3.1225 | 3.179 | 3.443
3 | 2.029 | 1.8831 | 2.0204 | 1.9588 | 2.1154 | 2.0995
4 | 0.60155 | 0.6789 | 0.6553 | 0.6655 | 0.6926 | 0.6385
5 | 0.37055 | 0.3702 | 0.3489 | 0.3209 | 0.3763 | 0.3188
6 | 5.2773 | 5.8259 | 5.1197 | 5.3239 | 5.0958 | 5.0507
7 | 0.57315 | 0.6276 | 0.6633 | 0.6506 | 0.6689 | 0.5969
8 | 0.15095 | 0.2064 | 0.2185 | 0.208 | 0.2075 | 0.1886
9 | 1.0473 | 1.075 | 1.1084 | 1.0385 | 1.0422 | 1.0867
10 | 0.4805 | 0.502 | 0.478 | 0.475 | 0.461 | 0.485
11 | 0.487 | 0.521 | 0.515 | 0.519 | 0.516 | 0.524
12 | 1.884 | 1.977 | 1.958 | 2.054 | 2.025 | 2.032
13 | 1.47 | 1.534 | 1.698 | 1.5745 | 1.6299 | 1.4982
14 | 1.4924 | 1.4897 | 1.545 | 1.6226 | 1.6754 | 1.6771
15 | 0.4102 | 0.4153 | 0.459 | 0.4432 | 0.4626 | 0.4734
16 | 0.53835 | 0.5591 | 0.6204 | 0.5987 | 0.5912 | 0.5787
17 | 1.4098 | 1.4 | 1.44 | 1.43 | 1.47 | 1.49
18 | 1.22 | 1.41 | 1.32 | 1.1 | 1.39 | 1.52
19 | 1.54 | 1.58 | 1.57 | 1.55 | 1.58 | 1.53
20 | 1.7888 | 1.6 | 1.75 | 1.68 | 1.8 | 1.71
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 112.1994 | 111.825 | 103.8487 | 103.2834 | 107.0194
2 | 100 | 102.6239 | 103.949 | 102.1593 | 104.0079 | 112.6452
3 | 100 | 92.8116 | 99.5786 | 96.5425 | 104.2608 | 103.4772
4 | 100 | 112.8584 | 108.9353 | 110.6309 | 115.1359 | 106.1425
5 | 100 | 99.9055 | 94.1573 | 86.601 | 101.5517 | 86.0343
6 | 100 | 110.3955 | 97.0136 | 100.883 | 96.5607 | 95.7061
7 | 100 | 109.5001 | 115.7289 | 113.513 | 116.7059 | 104.1438
8 | 100 | 136.734 | 144.7499 | 137.794 | 137.4627 | 124.942
9 | 100 | 102.6449 | 105.834 | 99.1597 | 99.513 | 103.7621
10 | 100 | 104.4745 | 99.4797 | 98.8554 | 95.9417 | 100.9365
11 | 100 | 106.9815 | 105.7495 | 106.5708 | 105.9548 | 107.5975
12 | 100 | 104.9363 | 103.9278 | 109.0234 | 107.4841 | 107.8556
13 | 100 | 104.3573 | 115.5141 | 107.1125 | 110.8813 | 101.9218
14 | 100 | 99.8224 | 103.528 | 108.7278 | 112.2659 | 112.3798
15 | 100 | 101.2433 | 111.8966 | 108.0449 | 112.7743 | 115.4071
16 | 100 | 103.8544 | 115.241 | 111.2102 | 109.817 | 107.4951
17 | 100 | 99.3084 | 102.1458 | 101.4364 | 104.2738 | 105.6925
18 | 100 | 115.5738 | 108.1967 | 90.1639 | 113.9344 | 124.5902
19 | 100 | 102.5974 | 101.9481 | 100.6494 | 102.5974 | 99.3506
20 | 100 | 89.4479 | 97.8337 | 93.9203 | 100.6289 | 95.5975
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 105.6135 | 107.3616 | 104.3424 | 107.7518 | 106.1348
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
SD | 0 | 9.6977 | 10.8448 | 10.6093 | 9.2487 | 9.1792
SEM | 0 | 2.1685 | 2.425 | 2.3723 | 2.0681 | 2.0525
t | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291
t x SEM | 0 | 3.7496 | 4.1931 | 4.102 | 3.576 | 3.5491
Minimum | 100 | 89.4479 | 94.1573 | 86.601 | 95.9417 | 86.0343
Maksimum | 100 | 136.734 | 144.7499 | 137.794 | 137.4627 | 124.942
Bias nedre gr | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5
Bias øvre gr | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5
TEA nedre gr | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3
TEA øvre gr | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7

## Data FRYS
Holdbarhet av |  | s-17α-OH-progesteron, oppbevart i fyser
Tillatt bias | 13.5 | %, og tillatt totalfeil |  | 29.7 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | Tid 0: 0; Tid 1: 30; Tid 2: 60; Tid 3: 90
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 2.6178; Tid 1: 2.8105; Tid 2: 2.8124; Tid 3: 2.6491
2 | Tid 0: 3.0565; Tid 1: 3.0368; Tid 2: 3.2389; Tid 3: 3.1216
3 | Tid 0: 2.029; Tid 1: 2.1079; Tid 2: 1.99; Tid 3: 2.137
4 | Tid 0: 0.60155; Tid 1: 0.6104; Tid 2: 0.6135; Tid 3: 0.6804
5 | Tid 0: 0.37055; Tid 1: 0.3431; Tid 2: 0.3583; Tid 3: 0.3516
6 | Tid 0: 5.2773; Tid 1: 5.3673; Tid 2: 4.9778; Tid 3: 5.166
7 | Tid 0: 0.57315; Tid 1: 0.6019; Tid 2: 0.5949; Tid 3: 0.5691
8 | Tid 0: 0.15095; Tid 1: 0.1545; Tid 2: 0.1818; Tid 3: 0.1814
9 | Tid 0: 1.0473; Tid 1: 0.9683; Tid 2: 0.9498; Tid 3: 1.0491
10 | Tid 0: 0.4805; Tid 1: 0.478; Tid 2: 0.474; Tid 3: 0.461
11 | Tid 0: 0.487; Tid 1: 0.506; Tid 2: 0.502; Tid 3: 0.474
12 | Tid 0: 1.884; Tid 1: 1.867; Tid 2: 1.907; Tid 3: 2.026
13 | Tid 0: 1.47; Tid 1: 1.5803; Tid 2: 1.7979; Tid 3: 1.529
14 | Tid 0: 1.4924; Tid 1: 1.5015; Tid 2: 1.4704; Tid 3: 1.5021
15 | Tid 0: 0.4102; Tid 1: 0.4152; Tid 2: 0.4432; Tid 3: 0.4141
16 | Tid 0: 0.53835; Tid 1: 0.5358; Tid 2: 0.5504; Tid 3: 0.5622
17 | Tid 0: 1.4098; Tid 1: 1.46; Tid 2: 1.35; Tid 3: 1.41
18 | Tid 0: 1.22; Tid 1: 1.26; Tid 2: 1.24; Tid 3: 1.28
19 | Tid 0: 1.54; Tid 1: 1.56; Tid 2: 1.56; Tid 3: 1.59
20 | Tid 0: 1.7888; Tid 1: 1.88; Tid 2: 1.89; Tid 3: 1.95
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 107.3632; Tid 2: 107.4358; Tid 3: 101.1976
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.3555; Tid 2: 105.9676; Tid 3: 102.1299
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.8912; Tid 2: 98.0803; Tid 3: 105.3254
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.4712; Tid 2: 101.9865; Tid 3: 113.1078
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 92.5921; Tid 2: 96.6941; Tid 3: 94.886
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.7054; Tid 2: 94.3247; Tid 3: 97.891
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 105.0161; Tid 2: 103.7948; Tid 3: 99.2934
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.3518; Tid 2: 120.4372; Tid 3: 120.1722
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 92.4568; Tid 2: 90.6903; Tid 3: 100.1719
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.4797; Tid 2: 98.6472; Tid 3: 95.9417
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.9014; Tid 2: 103.0801; Tid 3: 97.3306
12 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.0977; Tid 2: 101.2208; Tid 3: 107.5372
13 | Tid 0: 100; Tid 1: 107.5071; Tid 2: 122.3103; Tid 3: 104.0171
14 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.6131; Tid 2: 98.5292; Tid 3: 100.6533
15 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.2189; Tid 2: 108.0449; Tid 3: 100.9508
16 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.5263; Tid 2: 102.2383; Tid 3: 104.4302
17 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.5645; Tid 2: 95.7617; Tid 3: 100.0177
18 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.2787; Tid 2: 101.6393; Tid 3: 104.918
19 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.2987; Tid 2: 101.2987; Tid 3: 103.2468
20 | Tid 0: 100; Tid 1: 105.1013; Tid 2: 105.6604; Tid 3: 109.0147
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 101.5395; Tid 2: 102.8921; Tid 3: 103.1117
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 3.9459; Tid 2: 7.7118; Tid 3: 6.0002
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 0.88232; Tid 2: 1.7244; Tid 3: 1.3417
t | Tid 0: 1.7291; Tid 1: 1.7291; Tid 2: 1.7291; Tid 3: 1.7291
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 1.5256; Tid 2: 2.9817; Tid 3: 2.3199
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 92.4568; Tid 2: 90.6903; Tid 3: 94.886
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 107.5071; Tid 2: 122.3103; Tid 3: 120.1722
Bias nedre gr | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5
Bias øvre gr | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5
TEA nedre gr | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3
TEA øvre gr | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Resultater
Tillatt bias, 13,5 %:
Romtemperatur
Oppbevaringstid (dager) | Prosent endring (økende/reduksjon)
| Gjennomsnitt | 90 %- konfidensintervall
7 | 107.8 | 102,3 - 113,4
10 | 104.3 | 100,4 - 108,2
14 | 105.7 | 99,0 - 112,4
Kjøleskap
Oppbevaringstid (dager) | Prosent endring (økende/reduksjon)
| Gjennomsnitt | 90 %- konfidensintervall
7 | 105.6 | 101.9 - 109,4
10 | 107.4 | 103,2 - 111,6
14 | 104.3 | 100,2 - 209,4
17 | 107.8 | 104,2 - 111,4
21 | 106.1 | 105,6 - 109,7
Frys (-20)
Oppbevaringstid (dager) | Prosent endring (økende/reduksjon)
| Gjennomsnitt | 90 %- konfidensintervall
30 | 101.5 | 100,0 - 103,1
60 | 102.9 | 99,9 - 105,9
90 | 103.1 | 100,8 - 105,4
Vurdering av tillatt bias
Prøver analysert i konsentrasjonsområdet 0,15 - 5,28 nmol/L.
Romtemperatur, kjøleskap og frys (-20°C):
Alle gjennomsnittverdier av prosentendring, med 90 % konfidensintervall ligger innenfor tillatt bias.
Dette gjelder for alle tidspunkt og alle tre oppbevaringer.
Dette holdbarhetskriteriet er oppfylt.
Tillatt totalfeil, 29,7 %
Vurdering av tillatt totalfeil:
95 % av enkeltverdiene er innenfor tillatt totalfeil både for romtemperatur og kjøleskap.
Prøve 8 har nesten alle enkeltverdier utenfor tillatt totalfeil både for romtemperatur og kjøleskap.
Mens for fryser har prøve 8 alle enkelt verdier innenfor, men skiller seg ut ved at disse også er
høyere enn resten. Det er en mulighet for at det er 0-prøven som ikke er korrekt
Dette holdbarhetskriteriet er oppfylt
Konklusjon:
Holdbarhet for 17-OH-progesteron:
Romtemperatur, serum med gel: 14 dager
Kjøleskap, serum med gel: 21 dager
Fryser (-20°C), serum avpippetert: 90 dager