## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: |  | Avdeling for medisinsk biokjemi, ABL
Utført I perioden: | 10-14 januar 2017
Kontaktperson: | Brit Ragnhild Gauksås
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Bikarbonat
Prøvemateriale: | Serum fra gelrør som åpnes like før analysering samt Heprinrør ved 10 min

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Bikarbonat i fullblod og serum
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
ABL
Hvilken analysemetode er benyttet?
Potensiometrisk målemetode for pH og pCO2. Bikarbonat er en beregnet formel der pH og pCO2 inngår.
Hvilket reagens er benyttet?
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
Ja | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Heparinrør | Gelrør
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) |  | 30 minutter
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 10 minutter | 60 minutter
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) |  | 30 minutter
Temperatur før sentrifugering (◦C) |  | 23°C
Temperatur etter sentrifugering (◦C) |  | 23°C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) |  | 2280 g
Temperatur (◦C) |  | 20°C
Tid (min.) |  | 7 minutter
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## HCO3 serum
Holdbarhet av |  | Bikarbonat
Tillatt bias | 2.3 | %, og tillatt totalfeil |  | 7.3 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 24 | 48 | 72
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
Kristina | 22.4 | 24.5 | 24.3 | 24.6 | 24.1 | 24.9 | 24.4
Øyvind | 25.4 | 26.6 | 27.1 | 28.2 | 26.2 | 27.2 | 27.4
Dagny | 24.7 | 24.9 | 24.5 | 24.2 | 25 | 25.5 | 25.3
Brit R | 23.8 | 26.6 | 24.2 | 24.2 | 25.2 | 26 | 24.6
Ellen Margrete | 30 | 28.7 | 28.6 | 29 | 28.5 | 29.3 | 28.2 | 28.1
Christine | 25.3 | 23.6 | 23.8 | 23.3 | 24.6 | 23.4 | 23.2 | 25.3
Sipan | 31.6 | 30.9 | 30.2 | 30.5 | 28.9 | 29.2 | 30.1 | 29.4
Jone | 26.9 | 24.5 | 24.5 | 25.2 | 24.4 | 25.9 | 24.8 | 24.6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 109.375 | 108.4821 | 109.8214 | 107.5893 | 111.1607 | 108.9286
2 | 100 | 104.7244 | 106.6929 | 111.0236 | 103.1496 | 107.0866 | 107.874
3 | 100 | 100.8097 | 99.1903 | 97.9757 | 101.2146 | 103.2389 | 102.4291
4 | 100 | 111.7647 | 101.6807 | 101.6807 | 105.8824 | 109.2437 | 103.3613
5 | 100 | 95.6667 | 95.3333 | 96.6667 | 95 | 97.6667 | 94 | 93.6667
6 | 100 | 93.2806 | 94.0711 | 92.0949 | 97.2332 | 92.4901 | 91.6996 | 100
7 | 100 | 97.7848 | 95.5696 | 96.519 | 91.4557 | 92.4051 | 95.2532 | 93.038
8 | 100 | 91.0781 | 91.0781 | 93.6803 | 90.7063 | 96.2825 | 92.1933 | 91.4498
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 100.5605 | 99.0123 | 99.9328 | 99.0289 | 101.1968 | 99.4674 | 94.5386
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
SD | 0 | 7.5138 | 6.1942 | 7.0764 | 6.4152 | 7.4891 | 7.0206 | 3.7585
SEM | 0 | 2.6565 | 2.19 | 2.5019 | 2.2681 | 2.6478 | 2.4822 | 1.8793
t | 1.8946 | 1.8946 | 1.8946 | 1.8946 | 1.8946 | 1.8946 | 1.8946 | 2.3534
t x SEM | 0 | 5.033 | 4.1491 | 4.74 | 4.2971 | 5.0165 | 4.7026 | 4.4226
Minimum | 100 | 91.0781 | 91.0781 | 92.0949 | 90.7063 | 92.4051 | 91.6996 | 91.4498
Maksimum | 100 | 111.7647 | 108.4821 | 111.0236 | 107.5893 | 111.1607 | 108.9286 | 100
Bias nedre gr | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7
Bias øvre gr | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3
TEA nedre gr | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7
TEA øvre gr | 107.3 | 107.3 | 107.3 | 107.3 | 107.3 | 107.3 | 107.3 | 107.3 | 107.3
Note on A8: Skadberg, Øyvind: Mørkeblå
Note on B8: Skadberg, Øyvind: Heparin fullblod
Note on C8: Skadberg, Øyvind: Tid 1 tom 6 er serum fra gelrør
Note on A9: Skadberg, Øyvind: Rosa
Note on A10: Skadberg, Øyvind: Gul
Note on B10: Skadberg, Øyvind: p vs p.ST analysmetode 24,7 vs 23,7
Note on A11: Skadberg, Øyvind: Lyseblå
Note on B11: Skadberg, Øyvind: p vs p.ST 23,8 vs 23,9
Note on B12: Brir Ragnhild Gauksås P vs P,st 30,0 vs 25,5
Note on B13: Brit Ragnhild Gauksås P vs P, st 25,3 vs 23,0
Note on B14: Brit Ragnhild Erland Gauksås: P vs P,st 31,6 vs 26,9
Note on B15: Brit Ragnhild Erland Gauksås: P vs P,st 26,9 vs 24,4

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Samkjøring av fullblod og serum har vist at bikarbonat er 1,5% høyere i serum enn i fullblod.
Krav til holdbarhet er tatt ut i fra minimum krav i EFLM med bias krav på 2,3% og Totalfeil på 7,3%
RI for arterieblod er 23-29 mmol/L. Estimert RI for HCO3 i serum er 23-31 mmol/L ved bruk av omvendt Hoffman på prøver sendt inn til analyse av fritt kalsium på samme type rør
https://labhandbok.sus.no/docs/doc_52467/index.html
Konklusjon:
SUS velger å tolke holdbarheten preanalytisk som akseptabel i inntil 48 timer ut fra kravet til bias.
Det ble opprettet en analysepakke for Dialyseavdelingen som inneholder fritt kalsium og HCO3 i serum.
Dato og signatur: | 14.1.2017 Brit Ragnhild Gauksås og Øyvind Skadberg

## Krav EFLM
https://biologicalvariation.eu/search?query=Actual%20bicarbonate