## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avd for Medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Utført I perioden: | 29.09.2022-25.10.2022
Kontaktperson:
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Insulin
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Insulin
Hvilket instrument er benyttet?
cobas e801 fra Roche. MTU 59242 og MTU 59243
Hvilken analysemetode er benyttet?
ECLIA: Elektrokjemiluminescensimmunoassay, Sandwichprinsipp
Hvilket reagens er benyttet?
lot 633456
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
x | ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen, kun oppbevaring | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7 | Betingelse 8 | Betingelse 9 | Betingelse 10 | Betingelse 11 | Betingelse 12 | Betingelse 13
Prøverør type | Serum med gel
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 30 min
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 1 time | 2 timer | 4 timer | 6 timer | 8 timer | 10 timer | 12 timer | 24 timer | 36 timer | 72 timer | 96 timer | 120 timer | 144 timer | 168 timer
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.) | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Insulin i romtemperatur (Cobas 8000, 2022) | [13 empty] | CVi | CVbw | BIAS 1/3*CVi | BIAS 1/2*CVi | BIAS 1/4*Total | Impresisjon | TE
[16 empty] | 25.4 | 33.4 | 8.4667 | 12.7 | 10.4902 | 5 | 16.7167
Tillatt bias | 10.4902 | %, og tillatt totalfeil |  | 16.7167 | % | [13 empty] | Cotlove | Gowan
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8 | Tid 9 | Tid 10 | Tid 11 | Tid 12 | Tid 13
Timer | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 36 | 72 | 96 | 120 | 144
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 68 | 67 | 69 | 68.7 | 67.9 | 67.4 | 65.7 | 63.8 | 62 | 62.7 | 59.9 | 56.4 | 52.2
2 | 31.6 | 31.6 | 33 | 33.5 | 32.9 | 32.2 | 32.7 | 31.7 | 31.4 | 30 | 29.3 | 28 | 25.1
3 | 32.3 | 31.5 | 33.4 | 33.6 | 33 | 32.5 | 32 | 31.5 | 30.3 | 30.3 | 30 | 28.6 | 26.7
4 | 69.8 | 69.5 | 70.6 | 69.3 | 69.8 | 69.4 | 69.3 | 67.9 | 65.4 | 64.4 | 62.4 | 60.5 | 57.1
5 | 49.3 | 49.2 | 51.5 | 51.6 | 50.6 | 49.6 | 49.7 | 48.5 | 46.5 | 44.8 | 44.8 | 43.2 | 40.9
6 | 761 | 774 | 764 | 736 | 737 | 724 | 707 | 676 | 667 | 651 | 626 | 598 | 566
7 | 470 | 478 | 475 | 478 | 464 | 462 | 456 | 429 | 420 | 410 | 396 | 370 | 356
8 | 171 | 171 | 168 | 170 | 166 | 165 | 165 | 156 | 150 | 149 | 146 | 137 | 133
9 | 352 | 352 | 354 | 351 | 343 | 335 | 336 | 317 | 304 | 302 | 296 | 282 | 276
10 | 358 | 363 | 356 | 348 | 339 | 327 | 317 | 277 | 257 | 242 | 230 | 224 | 215
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [14 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8 | Tid 9 | Tid 10 | Tid 11 | Tid 12 | Tid 13
1 | 100 | 98.5294 | 101.4706 | 101.0294 | 99.8529 | 99.1176 | 96.6176 | 93.8235 | 91.1765 | 92.2059 | 88.0882 | 82.9412 | 76.7647
2 | 100 | 100 | 104.4304 | 106.0127 | 104.1139 | 101.8987 | 103.481 | 100.3165 | 99.3671 | 94.9367 | 92.7215 | 88.6076 | 79.4304
3 | 100 | 97.5232 | 103.4056 | 104.0248 | 102.1672 | 100.6192 | 99.0712 | 97.5232 | 93.808 | 93.808 | 92.8793 | 88.5449 | 82.6625
4 | 100 | 99.5702 | 101.1461 | 99.2837 | 100 | 99.4269 | 99.2837 | 97.2779 | 93.6963 | 92.2636 | 89.3983 | 86.6762 | 81.8052
5 | 100 | 99.7972 | 104.4625 | 104.6653 | 102.6369 | 100.6085 | 100.8114 | 98.3773 | 94.3205 | 90.8722 | 90.8722 | 87.6268 | 82.9615
6 | 100 | 101.7083 | 100.3942 | 96.7148 | 96.8463 | 95.138 | 92.9041 | 88.8305 | 87.6478 | 85.5453 | 82.2602 | 78.5808 | 74.3758
7 | 100 | 101.7021 | 101.0638 | 101.7021 | 98.7234 | 98.2979 | 97.0213 | 91.2766 | 89.3617 | 87.234 | 84.2553 | 78.7234 | 75.7447
8 | 100 | 100 | 98.2456 | 99.4152 | 97.076 | 96.4912 | 96.4912 | 91.2281 | 87.7193 | 87.1345 | 85.3801 | 80.117 | 77.7778
9 | 100 | 100 | 100.5682 | 99.7159 | 97.4432 | 95.1705 | 95.4545 | 90.0568 | 86.3636 | 85.7955 | 84.0909 | 80.1136 | 78.4091
10 | 100 | 101.3966 | 99.4413 | 97.2067 | 94.6927 | 91.3408 | 88.5475 | 77.3743 | 71.7877 | 67.5978 | 64.2458 | 62.5698 | 59.2287
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [14 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 100.0227 | 101.4628 | 100.9771 | 99.3553 | 97.8109 | 96.9684 | 92.6085 | 89.5249 | 87.7394 | 85.4192 | 81.4501 | 76.916
n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
SD | 0 | 1.3451 | 2.0607 | 3.128 | 2.9678 | 3.2438 | 4.1772 | 6.6389 | 7.3768 | 7.844 | 8.3205 | 7.7814 | 6.8594
SEM | 0 | 0.42536 | 0.65164 | 0.98915 | 0.93849 | 1.0258 | 1.3209 | 2.0994 | 2.3327 | 2.4805 | 2.6312 | 2.4607 | 2.1691
t | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331
t x SEM | 0 | 0.77973 | 1.1945 | 1.8132 | 1.7204 | 1.8804 | 2.4214 | 3.8484 | 4.2762 | 4.547 | 4.8233 | 4.5107 | 3.9762
Minimum | 100 | 97.5232 | 98.2456 | 96.7148 | 94.6927 | 91.3408 | 88.5475 | 77.3743 | 71.7877 | 67.5978 | 64.2458 | 62.5698 | 59.2287
Maksimum | 100 | 101.7083 | 104.4625 | 106.0127 | 104.1139 | 101.8987 | 103.481 | 100.3165 | 99.3671 | 94.9367 | 92.8793 | 88.6076 | 82.9615
Bias nedre gr | 89.5098 | 89.5098 | 89.5098 | 89.5098 | 89.5098 | 89.5098 | 89.5098 | 89.5098 | 89.5098 | 89.5098 | 89.5098 | 89.5098 | 89.5098
Bias øvre gr | 110.4902 | 110.4902 | 110.4902 | 110.4902 | 110.4902 | 110.4902 | 110.4902 | 110.4902 | 110.4902 | 110.4902 | 110.4902 | 110.4902 | 110.4902
TEA nedre gr | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833 | 83.2833
TEA øvre gr | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167 | 116.7167

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Kilde for biologisk variasjon, insulin: EFLM database biological variation
Kvalitetsmål: | Bias: 1/4*Total biologisk variasjon for insulin (Gowan's kriterium)
| Impresisjon: | VKa for insulin
Totalfeil: <maks. tillatt bias + 1,65 x maks. tillatt impresisjon, dvs ¦TEa¦ = ¦Bias¦ + k·SD (eller VKa) der k =1,65
Konklusjon:
Insulin (serum med gel) er holdbar i 24 timer i romtemperatur.
Dato og signatur: | RHS, 25.10.2022