## SHBG
SHBG |  |  | Resultater | [11 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [11 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 10% |  | 16.6% | 6.3967 |  | 10.6185 | 63.9667 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 44.4 | 87.6 | 49.3 | 41 | 95.1 | 77.7 | 46 | 99.9 | 57.7 | 52 | 48.2 | 68.7 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 44.4 | 87.6 | 49.3 | 41 | 95.1 | 77.7 | 46 | 99.9 | 57.7 | 52 | 48.2 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 44.4 | 87.6 | 49.3 | 41 | 95.1 | 77.7 | 46 | 99.9 | 57.7 | 52 | 48.2 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 46.2 | 83.1 | 55.6 | 39.3 | 93.4 | 71.5 | 45.6 | 104.4 | 56.1 | 55.9 | 49.9 |  | 0.8792% | 3.365% | 0% | 0.19091 | 2.1028 | 0% | 1 | 11 | Tid 1 | 1: 4.054%; 2: -5.137%; 3: 12.78%; 4: -4.146%; 5: -1.788%; 6: -7.979%; 7: -0.8696%; 8: 4.505%; 9: -2.773%; 10: 7.5%; 11: 3.527% | 16.6% | 10% | -10% | -16.6% | 0.8792% | 4.136% | -2.5851 | 1.8 | -4.5 | 6.3 | -1.7 | -1.7 | -6.2 | -0.4 | 4.5 | -1.6 | 3.9 | 1.7 | [9 empty] | 10.6185 | 6.3967 | -6.3967 | -10.6185 | 0.19091 | 2.5851
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 49.1 | 82.7 | 50 | 42.3 | 91.7 | 78.8 | 47.5 | 102.1 | 54 | 54.2 | 46.1 | 73.3 | 1.087% | 2.682% | 0% | 0.35 | 1.6451 | 0% | 1 | 12 | Tid 2 | 10.59% | -5.594% | 1.42% | 3.171% | -3.575% | 1.416% | 3.261% | 2.202% | -6.412% | 4.231% | -4.357% | 6.696% | [8 empty] | 16.6% | 10% | -10% | -16.6% | 1.087% | 3.287% | -2.0162 | 4.7 | -4.9 | 0.7 | 1.3 | -3.4 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | -3.7 | 2.2 | -2.1 | 4.6 | [8 empty] | 10.6185 | 6.3967 | -6.3967 | -10.6185 | 0.35 | 2.0162
Tid 3 | 72 t rom | 1 | 45.2 |  | 52.8 | 43.5 | 103 | 74.5 | 48.2 | 100.7 | 55 | 53 | 42 | 72.4 | 1.322% | 3.461% | 0% | 0.93636 | 2.1027 | 0% | 1 | 11 | Tid 3 | 1: 1.802%; 3: 7.099%; 4: 6.098%; 5: 8.307%; 6: -4.118%; 7: 4.783%; 8: 0.8008%; 9: -4.679%; 10: 1.923%; 11: -12.86%; 12: 5.386% | 16.6% | 10% | -10% | -16.6% | 1.322% | 4.255% | -2.5849 | 0.8 |  | 3.5 | 2.5 | 7.9 | -3.2 | 2.2 | 0.8 | -2.7 | 1 | -6.2 | 3.7 | [8 empty] | 10.6185 | 6.3967 | -6.3967 | -10.6185 | 0.93636 | 2.5849
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on E7: Anne Siv Bjordal Brenne: For lite prøvemateriale
Note on O5: Rita Sannes Markussen: For lite prøvematr.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,25xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## PTH
PTH |  |  | Resultater | [9 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [9 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 9.9% |  | 31% | 0.54311 |  | 1.7007 | 5.486 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 6.17 | 4.99 | 6.9 | 6.76 | 4.34 | 1.47 | 8.64 | 5.5 | 5.96 | 4.13 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 6.17 | 4.99 | 6.9 | 6.76 | 4.34 | 1.47 | 8.64 | 5.5 | 5.96 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.17 | 4.99 | 6.9 | 6.76 | 4.34 | 1.47 | 8.64 | 5.5 | 5.96 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 6.06 | 4.91 | 6.11 | 6.17 | 4.01 | 1.46 | 8.08 | 4.9 | 5.86 | 4.13 | -5.092% | 2.563% | 0% | -0.317 | 0.17048 | 0% | 1 | 10 | Tid 1 | 1: -1.783%; 2: -1.603%; 3: -11.45%; 4: -8.728%; 5: -7.604%; 6: -0.6803%; 7: -6.481%; 8: -10.91%; 9: -1.678%; 10: 0% | 31% | 9.9% | -9.9% | -31% | -5.092% | 3.162% | -0.21038 | -0.11 | -0.08 | -0.79 | -0.59 | -0.33 | -0.01 | -0.56 | -0.6 | -0.1 | 0 | [10 empty] | 1.7007 | 0.54311 | -0.54311 | -1.7007 | -0.317 | 0.21038
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 5.8 | 4.9 | 6.5 | 6.6 | 4.1 | 1.6 | 9 | 5.3 | 6.1 | 4.5 | -0.08126% | 3.366% | 0% | -0.046 | 0.16282 | 0% | 1 | 10 | Tid 2 | 1: -5.997%; 2: -1.804%; 3: -5.797%; 4: -2.367%; 5: -5.53%; 6: 8.844%; 7: 4.167%; 8: -3.636%; 9: 2.349%; 10: 8.959% | 31% | 9.9% | -9.9% | -31% | -0.08126% | 4.154% | -0.20093 | -0.37 | -0.09 | -0.4 | -0.16 | -0.24 | 0.13 | 0.36 | -0.2 | 0.14 | 0.37 | [10 empty] | 1.7007 | 0.54311 | -0.54311 | -1.7007 | -0.046 | 0.20093
Tid 3 | 72 t rom | 1 | 5.5 | 5 | 6.2 | 6.7 | 4.1 | 1.5 | 9.1 | 5.4 | 5.9 | 4.1 | -2.341% | 2.961% | 0% | -0.136 | 0.19727 | 0% | 1 | 10 | Tid 3 | 1: -10.86%; 2: 0.2004%; 3: -10.14%; 4: -0.8876%; 5: -5.53%; 6: 2.041%; 7: 5.324%; 8: -1.818%; 9: -1.007%; 10: -0.7264% | 31% | 9.9% | -9.9% | -31% | -2.341% | 3.654% | -0.24344 | -0.67 | 0.01 | -0.7 | -0.06 | -0.24 | 0.03 | 0.46 | -0.1 | -0.06 | -0.03 | [10 empty] | 1.7007 | 0.54311 | -0.54311 | -1.7007 | -0.136 | 0.24344
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,25xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## HCY
HCY |  |  | Resultater | [9 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [9 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 12.9% |  | 19.8% | 1.3887 |  | 2.1315 | 10.765 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 10.52 | 7.38 | 6.63 | 11.89 | 6.72 | 3.92 | 31.14 | 9.84 | 6.49 | 13.12 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 10.52 | 7.38 | 6.63 | 11.89 | 6.72 | 3.92 | 31.14 | 9.84 | 6.49 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.52 | 7.38 | 6.63 | 11.89 | 6.72 | 3.92 | 31.14 | 9.84 | 6.49 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 11.5 | 7.8 | 7.59 | 12.67 | 7.23 | 4.4 | 32.78 | 10.63 | 6.96 | 14.51 | 8.701% | 1.719% | 0% | 0.842 | 0.23935 | 0% | 1 | 10 | Tid 1 | 1: 9.316%; 2: 5.691%; 3: 14.48%; 4: 6.56%; 5: 7.589%; 6: 12.24%; 7: 5.267%; 8: 8.028%; 9: 7.242%; 10: 10.59% | 19.8% | 12.9% | -12.9% | -19.8% | 8.701% | 2.122% | -0.29537 | 0.98 | 0.42 | 0.96 | 0.78 | 0.51 | 0.48 | 1.64 | 0.79 | 0.47 | 1.39 | [10 empty] | 2.1315 | 1.3887 | -1.3887 | -2.1315 | 0.842 | 0.29537
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 10.42 | 7.7 | 7.2 | 12.2 | 7.2 | 3.8 | 31.8 | 10.2 | 6.2 | 14.1 | 2.745% | 2.586% | 0% | 0.317 | 0.22724 | 0% | 1 | 10 | Tid 2 | 1: -0.9506%; 2: 4.336%; 3: 8.597%; 4: 2.607%; 5: 7.143%; 6: -3.061%; 7: 2.119%; 8: 3.659%; 9: -4.468%; 10: 7.47% | 19.8% | 12.9% | -12.9% | -19.8% | 2.745% | 3.191% | -0.28042 | -0.1 | 0.32 | 0.57 | 0.31 | 0.48 | -0.12 | 0.66 | 0.36 | -0.29 | 0.98 | [10 empty] | 2.1315 | 1.3887 | -1.3887 | -2.1315 | 0.317 | 0.28042
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,375xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## Prolaktin
Prolaktin |  |  | Resultater | [19 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [19 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 8.4% |  | 24.9% | 20.6905 |  | 61.3324 | 246.315 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 165.9 | 263.8 | 208.5 | 206.9 | 287.6 | 178 | 136.6 | 152.8 | 379.1 | 292.2 | 401.4 | 304.1 | 302.6 | 197.9 | 266.1 | 406.7 | 151.6 | 211.6 | 194.7 | 218.2 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 165.9 | 263.8 | 208.5 | 206.9 | 287.6 | 178 | 136.6 | 152.8 | 379.1 | 292.2 | 401.4 | 304.1 | 302.6 | 197.9 | 266.1 | 406.7 | 151.6 | 211.6 | 194.7 | 218.2 | [7 empty] | 165.9 | 263.8 | 208.5 | 206.9 | 287.6 | 178 | 136.6 | 152.8 | 379.1 | 292.2 | 401.4 | 304.1 | 302.6 | 197.9 | 266.1 | 406.7 | 151.6 | 211.6 | 194.7 | 218.2
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 162.3 | 283.4 | 210.5 | 206.5 | 290.8 | 171.5 | 137.9 | 147.8 | 369.3 | 282.3 | 403.8 | 312 | 314.6 | 184.2 | 250.4 | 416.3 | 152.4 |  | 183.4 |  | -0.7436% | 1.542% | 0% | -0.95 | 3.8837 | 0% | 1 | 18 | Tid 1 | -2.17% | 7.43% | 0.9592% | -0.1933% | 1.113% | -3.652% | 0.9517% | -3.272% | -2.585% | -3.388% | 0.5979% | 2.598% | 3.966% | -6.923% | -5.9% | 2.36% | 0.5277% |  | -5.804% |  | 24.9% | 8.4% | -8.4% | -24.9% | -0.7436% | 1.87% | -4.7101 | -3.6 | 19.6 | 2 | -0.4 | 3.2 | -6.5 | 1.3 | -5 | -9.8 | -9.9 | 2.4 | 7.9 | 12 | -13.7 | -15.7 | 9.6 | 0.8 |  | -11.3 |  | 61.3324 | 20.6905 | -20.6905 | -61.3324 | -0.95 | 4.7101
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 166 | 267 | 217 | 208 | 292 | 179 | 144 | 154 | 377 | 283.2 | 408.6 | 302.4 | 318 | 188.9 | 250.5 | 418.8 | 153.8 | 201.4 | 194.6 | 211.9 | 0.1562% | 1.214% | 0% | 0.49 | 3.0108 | 0% | 1 | 20 | Tid 2 | 0.06028% | 1.213% | 4.077% | 0.5317% | 1.53% | 0.5618% | 5.417% | 0.7853% | -0.5539% | -3.08% | 1.794% | -0.559% | 5.089% | -4.548% | -5.862% | 2.975% | 1.451% | -4.82% | -0.05136% | -2.887% | 24.9% | 8.4% | -8.4% | -24.9% | 0.1562% | 1.47% | -3.6444 | 0.1 | 3.2 | 8.5 | 1.1 | 4.4 | 1 | 7.4 | 1.2 | -2.1 | -9 | 7.2 | -1.7 | 15.4 | -9 | -15.6 | 12.1 | 2.2 | -10.2 | -0.1 | -6.3 | 61.3324 | 20.6905 | -20.6905 | -61.3324 | 0.49 | 3.6444
Tid 3 | 72 t rom | 1 | 168 | 272 | 205 | 202 | 286 | 172 | 131 | 160 | 372 | [6 empty] | 392.7 | 152.2 | 207.2 | 184.6 | 212.5 | -1.27% | 1.322% | 0% | -3.2 | 2.8967 | 0% | 1 | 14 | Tid 3 | 1.266% | 3.108% | -1.679% | -2.368% | -0.5563% | -3.371% | -4.1% | 4.712% | -1.873% | [6 empty] | -3.442% | 0.3958% | -2.079% | -5.187% | -2.612% | 24.9% | 8.4% | -8.4% | -24.9% | -1.27% | 1.612% | -3.5337 | 2.1 | 8.2 | -3.5 | -4.9 | -1.6 | -6 | -5.6 | 7.2 | -7.1 | [6 empty] | -14 | 0.6 | -4.4 | -10.1 | -5.7 | 61.3324 | 20.6905 | -20.6905 | -61.3324 | -3.2 | 3.5337
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 8.4%
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 8.4%
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 8.4%
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 8.4%
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 8.4%
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 8.4%
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 8.4%
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on U5: Rita Sannes Markussen: For lite prøvematr.
Note on W5: Rita Sannes Markussen: For lite prøvematr.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,25xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## FSH
FSH |  |  | Resultater | [16 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [16 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 62 | 63 | 64 | 67 | 69 | 70 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 16.4% |  | 26% | 1.1808 |  | 1.872 | 7.2 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 4.1 | 4.3 | 17.6 | 10.7 | 3.2 | 4.6 | 4.5 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 23.5 | 7.9 | 3 | 4.7 | 4.1 | 5.4 | 6.1 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 4.1 | 4.3 | 17.6 | 10.7 | 3.2 | 4.6 | 4.5 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 23.5 | 7.9 | 3 | 4.7 | 4.1 | 5.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 4.3 | 17.6 | 10.7 | 3.2 | 4.6 | 4.5 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 23.5 | 7.9 | 3 | 4.7 | 4.1 | 5.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 4 | 4.6 | 17.9 | 11.1 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 6.3 | 6.7 | 5.8 | 24.2 | 8.5 | 3.21 | 5.1 | 4.3 | 5.4 | 6.1 | 3.075% | 1.891% | 0% | 0.20059 | 0.115 | 0% | 1 | 17 | Tid 1 | -2.439% | 6.977% | 1.705% | 3.738% | 9.375% | -4.348% | 4.444% | 6.78% | 0% | -4.918% | 2.979% | 7.595% | 7% | 8.511% | 4.878% | 0% | 0% |  |  |  | 26% | 16.4% | -16.4% | -26% | 3.075% | 2.297% | -0.13963 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.21 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  | 1.872 | 1.1808 | -1.1808 | -1.872 | 0.20059 | 0.13963
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 4.2 | 4.6 |  | 11.8 | 3.5 | 4.3 | 4.7 | 6.3 | 6.8 | 5.8 | 23 | 8.4 | 3.3 | 4.7 | 4.9 | 6 | 6.4 | 5.006% | 2.896% | 0% | 0.24375 | 0.17961 | 0% | 1 | 16 | Tid 2 | 2.439% | 6.977% |  | 10.28% | 9.375% | -6.522% | 4.444% | 6.78% | 1.493% | -4.918% | -2.128% | 6.329% | 10% | 0% | 19.51% | 11.11% | 4.918% |  |  |  | 26% | 16.4% | -16.4% | -26% | 5.006% | 3.521% | -0.21838 | 0.1 | 0.3 |  | 1.1 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  |  |  | 1.872 | 1.1808 | -1.1808 | -1.872 | 0.24375 | 0.21838
Tid 3 | 72 t rom | 1 | 4.1 | 4.6 |  | 11.6 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 24.9 | 8.4 |  | 5.1 | 4.6 | 6.2 | 6.4 | 5.338% | 2.641% | 0% | 0.36 | 0.20104 | 0% | 1 | 15 | Tid 3 | 0% | 6.977% |  | 8.411% | 12.5% | -2.174% | 4.444% | 5.085% | -2.985% | -4.918% | 5.957% | 6.329% |  | 8.511% | 12.2% | 14.81% | 4.918% |  |  |  | 26% | 16.4% | -16.4% | -26% | 5.338% | 3.216% | -0.24481 | 0 | 0.3 |  | 0.9 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 1.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 |  |  |  | 1.872 | 1.1808 | -1.1808 | -1.872 | 0.36 | 0.24481
[26 empty] | #DIV/0! | 0
[26 empty] | #DIV/0! | 0
[26 empty] | #DIV/0! | 0
[26 empty] | #DIV/0! | 0
[26 empty] | #DIV/0! | 0
[26 empty] | #DIV/0! | 0
[26 empty] | #DIV/0! | 0
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on F6: Anne Siv Bjordal Brenne: For lite prøvemateriale
Note on P7: Anne Siv Bjordal Brenne: For lite prøvemateriale
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,375xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## LH
LH |  |  | Resultater | [19 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [19 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 61 | 62 | 63 | 64 | 67 | 68 | 69 | 70 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 13.6% |  | 32.7% | 1.0394 |  | 2.4993 | 7.643 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 18.7 | 2.1 | 4 | 5.3 | 5.2 | 29.8 | 4.4 | 6.8 | 2.52 | 9.52 | 4.03 | 3.31 | 6.25 | 5.15 | 3.13 | 4.91 | 4.64 | 1.49 | 29.04 | 2.57 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 18.7 | 2.1 | 4 | 5.3 | 5.2 | 29.8 | 4.4 | 6.8 | 2.52 | 9.52 | 4.03 | 3.31 | 6.25 | 5.15 | 3.13 | 4.91 | 4.64 | 1.49 | 29.04 | 2.57 | [7 empty] | 18.7 | 2.1 | 4 | 5.3 | 5.2 | 29.8 | 4.4 | 6.8 | 2.52 | 9.52 | 4.03 | 3.31 | 6.25 | 5.15 | 3.13 | 4.91 | 4.64 | 1.49 | 29.04 | 2.57
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 19.9 | 2.2 | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 29.9 | 4.2 | 6.8 | 2.67 | 8.85 | 4.18 | 3.55 | 6.06 | 4.93 | 3.21 | 4.9 | 4.67 | 1.65 | 30.95 | 2.79 | 2.334% | 1.846% | 0% | 0.1725 | 0.20556 | 0% | 1 | 20 | Tid 1 | 6.417% | 4.762% | 2.5% | 0% | 5.769% | 0.3356% | -4.545% | 0% | 5.952% | -7.038% | 3.722% | 7.251% | -3.04% | -4.272% | 2.556% | -0.2037% | 0.6466% | 10.74% | 6.577% | 8.56% | 32.7% | 13.6% | -13.6% | -32.7% | 2.334% | 2.234% | -0.24882 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.15 | -0.67 | 0.15 | 0.24 | -0.19 | -0.22 | 0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.16 | 1.91 | 0.22 | 2.4993 | 1.0394 | -1.0394 | -2.4993 | 0.1725 | 0.24882
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 19.7 | 2.2 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 31.5 | 4.5 | 6.8 | 2.59 | 9.81 | 4.44 | 3.64 | 6.21 | 4.85 | 3.12 | 4.89 | 4.76 | 1.61 |  | 2.91 | 3.856% | 2.035% | 0% | 0.24789 | 0.17828 | 0% | 1 | 19 | Tid 2 | 5.348% | 4.762% | 12.5% | -1.887% | 1.923% | 5.705% | 2.273% | 0% | 2.778% | 3.046% | 10.17% | 9.97% | -0.64% | -5.825% | -0.3195% | -0.4073% | 2.586% | 8.054% |  | 13.23% | 32.7% | 13.6% | -13.6% | -32.7% | 3.856% | 2.466% | -0.216 | 1 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.29 | 0.41 | 0.33 | -0.04 | -0.3 | -0.01 | -0.02 | 0.12 | 0.12 |  | 0.34 | 2.4993 | 1.0394 | -1.0394 | -2.4993 | 0.24789 | 0.216
Tid 3 | 72 t rom | 1 | 19.3 | 2.1 | 3.8 | 4.8 | 5.1 | 30.6 | 4.3 | 6.7 | 2.56 | 9.39 | 4.02 | 3.53 | 6.07 | 4.85 | 3.31 | 4.81 | 4.85 | 1.6 | 30.83 | 2.98 | 1.072% | 2.2% | 0% | 0.132 | 0.1909 | 0% | 1 | 20 | Tid 3 | 3.209% | 0% | -5% | -9.434% | -1.923% | 2.685% | -2.273% | -1.471% | 1.587% | -1.366% | -0.2481% | 6.647% | -2.88% | -5.825% | 5.751% | -2.037% | 4.526% | 7.383% | 6.164% | 15.95% | 32.7% | 13.6% | -13.6% | -32.7% | 1.072% | 2.663% | -0.23108 | 0.6 | 0 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | 0.04 | -0.13 | -0.01 | 0.22 | -0.18 | -0.3 | 0.18 | -0.1 | 0.21 | 0.11 | 1.79 | 0.41 | 2.4993 | 1.0394 | -1.0394 | -2.4993 | 0.132 | 0.23108
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 13.6%
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 13.6%
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 13.6%
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 13.6%
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 13.6%
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 13.6%
[29 empty] | #DIV/0! | 0 | bar: Bias-mål 13.6%
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on V6: Anne Siv Bjordal Brenne: Totalmål 5%. Fjerner pga høyt nivå.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,375xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## Progesteron
Progesteron |  |  | Resultater | [10 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [10 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 62 | 63 | 67 | 69 | 111 | 112 | 113 | 41 | 42 | 43 | 46 | 20.3% |  | 36.5% | 4.37 |  | 7.8575 | 21.5273 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 15.9 | 11.8 | 20.6 | 4.4 | 13.2 | 35 | 34.2 | 0.7 | 73.3 | 27.1 | 0.6 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 15.9 | 11.8 | 20.6 | 4.4 | 13.2 | 35 | 34.2 | 0.7 | 73.3 | 27.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 15.9 | 11.8 | 20.6 | 4.4 | 13.2 | 35 | 34.2 | 0.7 | 73.3 | 27.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 13.6 | 10.4 | 16.2 | 3.4 | 11.8 | 28.2 | 30.2 | 0.5 | 72.9 | 27.3 | 0.5 | -14.29% | 4.882% | 0% | -1.9818 | 1.2079 | 0% | 1 | 11 | Tid 1 | 1: -14.47%; 2: -11.86%; 3: -21.36%; 4: -22.73%; 5: -10.61%; 6: -19.43%; 7: -11.7%; 8: -28.57%; 9: -0.5457%; 10: 0.738%; 11: -16.67% | 36.5% | 20.3% | -20.3% | -36.5% | -14.29% | 6.002% | -1.4849 | -2.3 | -1.4 | -4.4 | -1 | -1.4 | -6.8 | -4 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | -0.1 | [9 empty] | 7.8575 | 4.37 | -4.37 | -7.8575 | -1.9818 | 1.4849
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 14 | 10.4 | 16.6 | 3.5 |  |  |  | 0.5 | 65 | 24.9 | 0.6 | -13.96% | 5.828% | 0% | -2.3625 | 1.8168 | -12.5% | 1 | 8 | Tid 2 | 1: -11.95%; 2: -11.86%; 3: -19.42%; 4: -20.45%; 8: -28.57%; 9: -11.32%; 10: -8.118%; 11: 0% | 36.5% | 20.3% | -20.3% | -36.5% | -13.96% | 7.274% | -2.2676 | -1.9 | -1.4 | -4 | -0.9 |  |  |  | -0.2 | -8.3 | -2.2 | 0 | [9 empty] | 7.8575 | 4.37 | -4.37 | -7.8575 | -2.3625 | 2.2676
Tid 3 | 72 t rom | 1 | 12.6 | 9.8 | 15.3 | 3 | [7 empty] | -23.81% | 7.572% | 0% | -3 | 2.0313 | 0% | 1 | 4 | Tid 3 | 1: -20.75%; 2: -16.95%; 3: -25.73%; 4: -31.82% | 36.5% | 20.3% | -20.3% | -36.5% | -23.81% | 10.24% | -2.7469 | -3.3 | -2 | -5.3 | -1.4 | [16 empty] | 7.8575 | 4.37 | -4.37 | -7.8575 | -3 | 2.7469
[13 empty] | 0.6 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  | 11: #DIV/0! | 36.5% | 20.3% | -20.3% | -36.5% | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 7.8575 | 4.37 | -4.37 | -7.8575 | #DIV/0!
[13 empty] | 0.5 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  | 11: #DIV/0! | 36.5% | 20.3% | -20.3% | -36.5% | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 7.8575 | 4.37 | -4.37 | -7.8575 | #DIV/0!
[13 empty] | 0.6 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  | 11: #DIV/0! | 36.5% | 20.3% | -20.3% | -36.5% | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 7.8575 | 4.37 | -4.37 | -7.8575 | #DIV/0!
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,375xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## Østradiol
Østradiol |  |  | Resultater | [14 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [14 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 62 | 63 | 64 | 67 | 69 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 41 | 42 | 43 | 46 | 5% |  | 17% | 0.02 |  | 0.068 | 0.4 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 0.25 | 0.34 | 0.13 | 0.64 | 0.81 | 0.206 | 0.505 | 0.363 | 0.156 | 0.158 | 0.242 | 0.34 | 0.65 | 0.78 | 0.43 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 0.25 | 0.34 | 0.13 | 0.64 | 0.81 | 0.206 | 0.505 | 0.363 | 0.156 | 0.158 | 0.242 | 0.34 | 0.65 | 0.78 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.25 | 0.34 | 0.13 | 0.64 | 0.81 | 0.206 | 0.505 | 0.363 | 0.156 | 0.158 | 0.242 | 0.34 | 0.65 | 0.78 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 0.24 | 0.33 | 0.124 | 0.63 | 0.78 | 0.214 | 0.489 | 0.336 | 0.174 | 0.147 | 0.235 | 0.318 | 0.641 | 0.791 | 0.386 | -2.569% | 2.382% | 0% | -0.011 | 0.0072783 | 0% | 1 | 15 | Tid 1 | -4% | -2.941% | -4.615% | -1.562% | -3.704% | 3.883% | -3.168% | -7.438% | 11.54% | -6.962% | -2.893% | -6.471% | -1.385% | 1.41% | -10.23% | [5 empty] | 17% | 5% | -5% | -17% | -2.569% | 2.9% | -0.008863 | -0.01 | -0.01 | -0.006 | -0.01 | -0.03 | 0.008 | -0.016 | -0.027 | 0.018 | -0.011 | -0.007 | -0.022 | -0.009 | 0.011 | -0.044 | [5 empty] | 0.068 | 0.02 | -0.02 | -0.068 | -0.011 | 0.008863
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 0.264 | 0.325 | 0.134 | 0.61 | 0.806 | 0.208 | 0.484 | 0.321 | 0.196 | 0.163 | 0.2 | 0.322 | 0.621 | 0.789 | 0.443 | -0.6535% | 4.306% | 0% | -0.0076 | 0.010526 | 0% | 1 | 15 | Tid 2 | 5.6% | -4.412% | 3.077% | -4.688% | -0.4938% | 0.9709% | -4.158% | -11.57% | 25.64% | 3.165% | -17.36% | -5.294% | -4.462% | 1.154% | 3.023% | [5 empty] | 17% | 5% | -5% | -17% | -0.6535% | 5.244% | -0.012817 | 0.014 | -0.015 | 0.004 | -0.03 | -0.004 | 0.002 | -0.021 | -0.042 | 0.04 | 0.005 | -0.042 | -0.018 | -0.029 | 0.009 | 0.013 | [5 empty] | 0.068 | 0.02 | -0.02 | -0.068 | -0.0076 | 0.012817
Tid 3 | 72 t rom | 1 | 0.24 | 0.33 | 0.12 | 0.6 |  | 0.219 | 0.501 | 0.323 | 0.175 | 0.155 | 0.235 | 0.343 | 0.627 | 0.752 | 0.443 | -1.587% | 2.77% | 0% | -0.0090714 | 0.0087499 | 0% | 1 | 14 | Tid 3 | -4% | -2.941% | -7.692% | -6.25% |  | 6.311% | -0.7921% | -11.02% | 12.18% | -1.899% | -2.893% | 0.8824% | -3.538% | -3.59% | 3.023% | [5 empty] | 17% | 5% | -5% | -17% | -1.587% | 3.379% | -0.010674 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |  | 0.013 | -0.004 | -0.04 | 0.019 | -0.003 | -0.007 | 0.003 | -0.023 | -0.028 | 0.013 | [5 empty] | 0.068 | 0.02 | -0.02 | -0.068 | -0.0090714 | 0.010674
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,25xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## TPOa
TPOa |  |  | Resultater | [10 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [10 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 61 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 112 | 113 | 116 | 36.9% |  | 46.3% | 9.1948 |  | 11.5371 | 24.9182 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 3.2 | 5 | 242 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 8.2 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 3.2 | 5 | 242 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 3.2 | 5 | 242 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 2.9 | 4.5 | 234.4 | 2.1 | 3.2 | 3 | 8.5 | 2.198% | 8.678% | 0% | -0.66364 | 1.2728 | 0% | 1 | 11 | Tid 1 | 1: 44.44%; 2: -8.333%; 3: -7.143%; 4: 0%; 5: -9.375%; 6: -10%; 7: -3.14%; 8: -4.545%; 9: 3.226%; 10: 15.38%; 11: 3.659% | 46.3% | 36.9% | -36.9% | -46.3% | 2.198% | 10.67% | -1.5647 | 0.8 | -0.2 | -0.2 | 0 | -0.3 | -0.5 | -7.6 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | [9 empty] | 11.5371 | 9.1948 | -9.1948 | -11.5371 | -0.66364 | 1.5647
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 1.4 | 2.9 | 2.7 |  | 3.1 | 5 | 244.4 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 9.5 | -0.3365% | 7.511% | 0% | 0.32 | 0.514 | 0% | 1 | 10 | Tid 2 | 1: -22.22%; 2: 20.83%; 3: -3.571%; 5: -3.125%; 6: 0%; 7: 0.9917%; 8: 9.091%; 9: -9.677%; 10: -11.54%; 11: 15.85% | 46.3% | 36.9% | -36.9% | -46.3% | -0.3365% | 9.269% | -0.6343 | -0.4 | 0.5 | -0.1 |  | -0.1 | 0 | 2.4 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 1.3 | [9 empty] | 11.5371 | 9.1948 | -9.1948 | -11.5371 | 0.32 | 0.6343
Tid 3 | 72 t rom | 1 | 1.3 | 2.2 | 2.4 |  | 3 | 4.8 | 240.8 | 2 | 3.1 | 2.6 | 8.2 | -7.023% | 5.075% | 0% | -0.29 | 0.20892 | 0% | 1 | 10 | Tid 3 | 1: -27.78%; 2: -8.333%; 3: -14.29%; 5: -6.25%; 6: -4%; 7: -0.4959%; 8: -9.091%; 9: 0%; 10: 0%; 11: 0% | 46.3% | 36.9% | -36.9% | -46.3% | -7.023% | 6.263% | -0.25782 | -0.5 | -0.2 | -0.4 |  | -0.2 | -0.2 | -1.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 11.5371 | 9.1948 | -9.1948 | -11.5371 | -0.29 | 0.25782
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,25xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## FT3
FT3 |  |  | Resultater | [9 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [9 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 6.6% |  | 11.6% | 0.29522 |  | 0.51887 | 4.473 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 4.44 | 4.43 | 4.43 | 5.3 | 5.36 | 3.8 | 4.33 | 3.49 | 4.35 | 4.8 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 4.44 | 4.43 | 4.43 | 5.3 | 5.36 | 3.8 | 4.33 | 3.49 | 4.35 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.44 | 4.43 | 4.43 | 5.3 | 5.36 | 3.8 | 4.33 | 3.49 | 4.35 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 4.46 | 4.53 | 4.48 | 5.4 | 5.24 | 3.99 | 4.36 | 3.46 | 4.26 | 4.91 | 0.854% | 1.276% | 0% | 0.036 | 0.05548 | 0% | 1 | 10 | Tid 1 | 1: 0.4505%; 2: 2.257%; 3: 1.129%; 4: 1.887%; 5: -2.239%; 6: 5%; 7: 0.6928%; 8: -0.8596%; 9: -2.069%; 10: 2.292% | 11.6% | 6.6% | -6.6% | -11.6% | 0.854% | 1.575% | -0.068465 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | -0.12 | 0.19 | 0.03 | -0.03 | -0.09 | 0.11 | [10 empty] | 0.51887 | 0.29522 | -0.29522 | -0.51887 | 0.036 | 0.068465
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | -0.1114% | 2.348% | 0% | -0.013 | 0.096383 | 0% | 1 | 10 | Tid 2 | 1: 1.351%; 2: -5.192%; 3: 1.58%; 4: -1.887%; 5: 0.7463%; 6: 7.895%; 7: -5.312%; 8: 3.152%; 9: -3.448%; 10: 0% | 11.6% | 6.6% | -6.6% | -11.6% | -0.1114% | 2.897% | -0.11894 | 0.06 | -0.23 | 0.07 | -0.1 | 0.04 | 0.3 | -0.23 | 0.11 | -0.15 | 0 | [10 empty] | 0.51887 | 0.29522 | -0.29522 | -0.51887 | -0.013 | 0.11894
Tid 3 | 72 t rom | 1 | 4.5 | 4.7 |  | 5.4 | 5.6 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 3.765% | 1.74% | 0% | 0.16667 | 0.075153 | 0% | 1 | 9 | Tid 3 | 1: 1.351%; 2: 6.095%; 4: 1.887%; 5: 4.478%; 6: 7.895%; 7: 3.926%; 8: 3.152%; 9: -1.149%; 10: 6.25% | 11.6% | 6.6% | -6.6% | -11.6% | 3.765% | 2.158% | -0.093196 | 0.06 | 0.27 |  | 0.1 | 0.24 | 0.3 | 0.17 | 0.11 | -0.05 | 0.3 | [10 empty] | 0.51887 | 0.29522 | -0.29522 | -0.51887 | 0.16667 | 0.093196
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,375xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## FT4
FT4 |  |  | Resultater | [9 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [9 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 5.3% |  | 11.7% | 0.71126 |  | 1.5701 | 13.42 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 12.9 | 11.7 | 12.8 | 12.8 | 13.7 | 10.5 | 13 | 12.7 | 19.1 | 15 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 12.9 | 11.7 | 12.8 | 12.8 | 13.7 | 10.5 | 13 | 12.7 | 19.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 12.9 | 11.7 | 12.8 | 12.8 | 13.7 | 10.5 | 13 | 12.7 | 19.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 13 | 10.6 | 13.2 | 12.3 | 12.7 | 10.9 | 13.5 | 13.3 | 19.1 | 14.7 | -0.6327% | 2.859% | 0% | -0.09 | 0.35676 | 0% | 1 | 10 | Tid 1 | 1: 0.7752%; 2: -9.402%; 3: 3.125%; 4: -3.906%; 5: -7.299%; 6: 3.81%; 7: 3.846%; 8: 4.724%; 9: 0%; 10: -2% | 11.7% | 5.3% | -5.3% | -11.7% | -0.6327% | 3.528% | -0.44027 | 0.1 | -1.1 | 0.4 | -0.5 | -1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.3 | [10 empty] | 1.5701 | 0.71126 | -0.71126 | -1.5701 | -0.09 | 0.44027
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 13.5 | 11.1 | 13 | 12.9 | 13.4 | 11.1 | 13.8 | 13.4 | 20 | 15.3 | 2.377% | 2.172% | 0% | 0.33 | 0.28405 | 0% | 1 | 10 | Tid 2 | 1: 4.651%; 2: -5.128%; 3: 1.562%; 4: 0.7812%; 5: -2.19%; 6: 5.714%; 7: 6.154%; 8: 5.512%; 9: 4.712%; 10: 2% | 11.7% | 5.3% | -5.3% | -11.7% | 2.377% | 2.681% | -0.35053 | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | [10 empty] | 1.5701 | 0.71126 | -0.71126 | -1.5701 | 0.33 | 0.35053
Tid 3 | 72 t rom | 1 | 13.8 | 12.1 | 13.4 | 13.6 | 14.5 | 12.1 | 14.6 | 14 | 20.5 | 16.3 | 8.095% | 2.094% | 20% | 1.07 | 0.24601 | 20% | 1 | 10 | Tid 3 | 1: 6.977%; 2: 3.419%; 3: 4.688%; 4: 6.25%; 5: 5.839%; 6: 15.24%; 7: 12.31%; 8: 10.24%; 9: 7.33%; 10: 8.667% | 11.7% | 5.3% | -5.3% | -11.7% | 8.095% | 2.585% | -0.30359 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | [10 empty] | 1.5701 | 0.71126 | -0.71126 | -1.5701 | 1.07 | 0.30359
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,375xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## TSH
TSH |  |  | Resultater | [9 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [9 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 8.4% |  | 21.9% | 0.095172 |  | 0.24813 | 1.133 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 1.66 | 1.07 | 0.55 | 1.39 | 1.55 | 1.38 | 1.24 | 1.43 | 0.23 | 0.83 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 1.66 | 1.07 | 0.55 | 1.39 | 1.55 | 1.38 | 1.24 | 1.43 | 0.23 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.66 | 1.07 | 0.55 | 1.39 | 1.55 | 1.38 | 1.24 | 1.43 | 0.23 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 1.67 | 1.07 | 0.6 | 1.33 | 1.51 | 1.41 | 1.24 | 1.44 | 0.22 | 0.79 | -0.3498% | 2.401% | 0% | -0.005 | 0.019563 | 0% | 1 | 10 | Tid 1 | 1: 0.6024%; 2: 0%; 3: 9.091%; 4: -4.317%; 5: -2.581%; 6: 2.174%; 7: 0%; 8: 0.6993%; 9: -4.348%; 10: -4.819% | 21.9% | 8.4% | -8.4% | -21.9% | -0.3498% | 2.963% | -0.024141 | 0.01 | 0 | 0.05 | -0.06 | -0.04 | 0.03 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | [10 empty] | 0.24813 | 0.095172 | -0.095172 | -0.24813 | -0.005 | 0.024141
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 1.69 | 1.07 | 0.57 | 1.39 | 1.61 | 1.45 | 1.28 | 1.45 | 0.23 | 0.84 | 2.022% | 1.061% | 0% | 0.025 | 0.014524 | 0% | 1 | 10 | Tid 2 | 1: 1.807%; 2: 0%; 3: 3.636%; 4: 0%; 5: 3.871%; 6: 5.072%; 7: 3.226%; 8: 1.399%; 9: 0%; 10: 1.205% | 21.9% | 8.4% | -8.4% | -21.9% | 2.022% | 1.309% | -0.017924 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.01 | [10 empty] | 0.24813 | 0.095172 | -0.095172 | -0.24813 | 0.025 | 0.017924
Tid 3 | 72 t rom | 1 | 1.62 | 1.07 | 0.58 | 1.35 | 1.57 | 1.34 | 1.25 | 1.44 | 0.23 | 0.84 | 0.127% | 1.45% | 0% | -0.004 | 0.015264 | 0% | 1 | 10 | Tid 3 | 1: -2.41%; 2: 0%; 3: 5.455%; 4: -2.878%; 5: 1.29%; 6: -2.899%; 7: 0.8065%; 8: 0.6993%; 9: 0%; 10: 1.205% | 21.9% | 8.4% | -8.4% | -21.9% | 0.127% | 1.79% | -0.018836 | -0.04 | 0 | 0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | [10 empty] | 0.24813 | 0.095172 | -0.095172 | -0.24813 | -0.004 | 0.018836
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,25xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## Ferritin
Ferritin |  |  | Resultater | [9 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [9 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 7.7% |  | 19.4% | 3.3687 |  | 8.4875 | 43.75 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 69.6 | 21.8 | 31.7 | 94.1 | 13.5 | 30.2 | 11.8 | 78.9 | 54.7 | 31.2 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 69.6 | 21.8 | 31.7 | 94.1 | 13.5 | 30.2 | 11.8 | 78.9 | 54.7 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 69.6 | 21.8 | 31.7 | 94.1 | 13.5 | 30.2 | 11.8 | 78.9 | 54.7 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 67.5 | 21.6 | 33.4 | 99.4 | 12.4 | 33 | 12.3 | 78.3 | 51.5 | 33.5 | 1.318% | 3.416% | 0% | 0.54 | 1.4678 | 0% | 1 | 10 | Tid 1 | 1: -3.017%; 2: -0.9174%; 3: 5.363%; 4: 5.632%; 5: -8.148%; 6: 9.272%; 7: 4.237%; 8: -0.7605%; 9: -5.85%; 10: 7.372% | 19.4% | 7.7% | -7.7% | -19.4% | 1.318% | 4.215% | -1.8114 | -2.1 | -0.2 | 1.7 | 5.3 | -1.1 | 2.8 | 0.5 | -0.6 | -3.2 | 2.3 | [10 empty] | 8.4875 | 3.3687 | -3.3687 | -8.4875 | 0.54 | 1.8114
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 67.9 | 21.9 | 33.4 | 96.4 | 13.4 | 33 | 12.1 | 78.5 | 53.6 | 33.4 | 2.143% | 2.302% | 0% | 0.61 | 0.89614 | 0% | 1 | 10 | Tid 2 | 1: -2.443%; 2: 0.4587%; 3: 5.363%; 4: 2.444%; 5: -0.7407%; 6: 9.272%; 7: 2.542%; 8: -0.507%; 9: -2.011%; 10: 7.051% | 19.4% | 7.7% | -7.7% | -19.4% | 2.143% | 2.841% | -1.1059 | -1.7 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | -0.1 | 2.8 | 0.3 | -0.4 | -1.1 | 2.2 | [10 empty] | 8.4875 | 3.3687 | -3.3687 | -8.4875 | 0.61 | 1.1059
Tid 3 | 72 t rom | 1 | 68.9 | 22.2 | 33.4 | 99.8 | 14.5 | 32.6 | 12.2 | 81.2 | 50.1 | 32.5 | 2.967% | 2.786% | 0% | 0.99 | 1.5127 | 0% | 1 | 10 | Tid 3 | 1: -1.006%; 2: 1.835%; 3: 5.363%; 4: 6.057%; 5: 7.407%; 6: 7.947%; 7: 3.39%; 8: 2.915%; 9: -8.41%; 10: 4.167% | 19.4% | 7.7% | -7.7% | -19.4% | 2.967% | 3.438% | -1.8668 | -0.7 | 0.4 | 1.7 | 5.7 | 1 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | -4.6 | 1.3 | [10 empty] | 8.4875 | 3.3687 | -3.3687 | -8.4875 | 0.99 | 1.8668
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
[19 empty] | #DIV/0! | 0
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,375xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## Folat
Folat |  |  | Resultater | [8 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [8 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 19.2% |  | 39% | 3.2725 |  | 6.6473 | 17.0444 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 15.5 | 12.8 | 14 | 16.9 | 34 | 4.9 | 8 | 32.8 | 14.5 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 15.5 | 12.8 | 14 | 16.9 | 34 | 4.9 | 8 | 32.8 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 15.5 | 12.8 | 14 | 16.9 | 34 | 4.9 | 8 | 32.8 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 14.2 | 10.4 | 12.7 | 13.9 | 33.6 | 4.1 | 7.4 | 31.9 | 14 | -9.485% | 4.141% | 0% | -1.2444 | 0.55537 | 0% | 1 | 9 | Tid 1 | 1: -8.387%; 2: -18.75%; 3: -9.286%; 4: -17.75%; 5: -1.176%; 6: -16.33%; 7: -7.5%; 8: -2.744%; 9: -3.448% | 39% | 19.2% | -19.2% | -39% | -9.485% | 5.135% | -0.68871 | -1.3 | -2.4 | -1.3 | -3 | -0.4 | -0.8 | -0.6 | -0.9 | -0.5 | [11 empty] | 6.6473 | 3.2725 | -3.2725 | -6.6473 | -1.2444 | 0.68871
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 14.6 | 7 | 12.4 | 11.4 | 33.1 | 3.8 | 8 | 31.6 | 12.2 | -15.52% | 9.512% | -11.11% | -2.1444 | 1.2895 | 0% | 1 | 9 | Tid 2 | 1: -5.806%; 2: -45.31%; 3: -11.43%; 4: -32.54%; 5: -2.647%; 6: -22.45%; 7: 0%; 8: -3.659%; 9: -15.86% | 39% | 19.2% | -19.2% | -39% | -15.52% | 11.8% | -1.5991 | -0.9 | -5.8 | -1.6 | -5.5 | -0.9 | -1.1 | 0 | -1.2 | -2.3 | [11 empty] | 6.6473 | 3.2725 | -3.2725 | -6.6473 | -2.1444 | 1.5991
Tid 3 | 72 t rom | 1 | 13 | 6.6 | 11.4 | 10.2 | 31.7 | 3.2 | 7.6 | 29.9 | 13.8 | -20.32% | 10.24% | -22.22% | -2.8889 | 1.3592 | -11.11% | 1 | 9 | Tid 3 | 1: -16.13%; 2: -48.44%; 3: -18.57%; 4: -39.64%; 5: -6.765%; 6: -34.69%; 7: -5%; 8: -8.841%; 9: -4.828% | 39% | 19.2% | -19.2% | -39% | -20.32% | 12.69% | -1.6856 | -2.5 | -6.2 | -2.6 | -6.7 | -2.3 | -1.7 | -0.4 | -2.9 | -0.7 | [11 empty] | 6.6473 | 3.2725 | -3.2725 | -6.6473 | -2.8889 | 1.6856
[18 empty] | #DIV/0! | 0
[18 empty] | #DIV/0! | 0
[18 empty] | #DIV/0! | 0
[18 empty] | #DIV/0! | 0
[18 empty] | #DIV/0! | 0
[18 empty] | #DIV/0! | 0
[18 empty] | #DIV/0! | 0
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,25xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## Aktiv B12
Aktiv B12 |  |  | Resultater | [11 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [11 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 10.4% |  | 21.1% | 9.3219 |  | 18.9126 | 89.6333 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 91.5 | 108.7 | 71.9 | 122.7 | 63.8 | 106.2 | 41.8 | 60.4 | 101.4 | 108 | 99.7 | 99.5 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 91.5 | 108.7 | 71.9 | 122.7 | 63.8 | 106.2 | 41.8 | 60.4 | 101.4 | 108 | 99.7 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 91.5 | 108.7 | 71.9 | 122.7 | 63.8 | 106.2 | 41.8 | 60.4 | 101.4 | 108 | 99.7 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 24 t rom | 1 | 86.1 | 103.2 | 64.4 | 119.5 | 63.3 | 106.2 | 38.8 | 61.5 | 99.7 | 104.3 | 101 | 99.2 | -2.853% | 1.915% | 0% | -2.3667 | 1.4622 | 0% | 1 | 12 | Tid 1 | -5.902% | -5.06% | -10.43% | -2.608% | -0.7837% | 0% | -7.177% | 1.821% | -1.677% | -3.426% | 1.304% | -0.3015% | [8 empty] | 21.1% | 10.4% | -10.4% | -21.1% | -2.853% | 2.347% | -1.7921 | -5.4 | -5.5 | -7.5 | -3.2 | -0.5 | 0 | -3 | 1.1 | -1.7 | -3.7 | 1.3 | -0.3 | [8 empty] | 18.9126 | 9.3219 | -9.3219 | -18.9126 | -2.3667 | 1.7921
Tid 2 | 48 t rom | 1 | 85.4 | 110 | 71.1 | 126.2 | 70.1 | 103 | 41.5 | 57.9 | 97.5 | 103.3 | 99.1 | 98.4 | -0.9693% | 2.23% | 0% | -1.0083 | 1.8144 | 0% | 1 | 12 | Tid 2 | -6.667% | 1.196% | -1.113% | 2.852% | 9.875% | -3.013% | -0.7177% | -4.139% | -3.846% | -4.352% | -0.6018% | -1.106% | [8 empty] | 21.1% | 10.4% | -10.4% | -21.1% | -0.9693% | 2.733% | -2.2236 | -6.1 | 1.3 | -0.8 | 3.5 | 6.3 | -3.2 | -0.3 | -2.5 | -3.9 | -4.7 | -0.6 | -1.1 | [8 empty] | 18.9126 | 9.3219 | -9.3219 | -18.9126 | -1.0083 | 2.2236
Tid 3 | 72 t rom | 1 | 85.1 | 100 | 62.8 | 118.8 | 63.7 | 106.7 | 37.5 | 57.4 | 92.3 | 105.5 | 98.7 | 96.4 | -5.098% | 2.203% | 0% | -4.225 | 1.7677 | 0% | 1 | 12 | Tid 3 | -6.995% | -8.004% | -12.66% | -3.178% | -0.1567% | 0.4708% | -10.29% | -4.967% | -8.974% | -2.315% | -1.003% | -3.116% | [8 empty] | 21.1% | 10.4% | -10.4% | -21.1% | -5.098% | 2.7% | -2.1664 | -6.4 | -8.7 | -9.1 | -3.9 | -0.1 | 0.5 | -4.3 | -3 | -9.1 | -2.5 | -1 | -3.1 | [8 empty] | 18.9126 | 9.3219 | -9.3219 | -18.9126 | -4.225 | 2.1664
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,375xCVtb.
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC

## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: |  | Sykehuset Østfold Kalnes
Utført I perioden: | november 2021 til januar 2022
Kontaktperson: | Rita Sannes Markussen. Rita.sannes@so-hf.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | PTH, HCY, Prolaktin, FSH, LH, Progesteron, Østradiol, TPOa, FT3, FT4, TSH, Ferritin, Folat og Aktiv B12
Prøvemateriale: | Holdbarhet i romtemperatur på serumglass med separatorgel og clot aktivator. HCY og PTH er testet i EDTA-plasma (PPT-rør).

## Beskrivelse av betingelser
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Hensikten med studie er å se hvor lenge serum og EDTA plasma(PTH og HCY) som blir oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator er holdbare i rom temp. Prøver ble tatt av 6-10 ansatte på laboratoriet. PPT-røret ble lagt på is rett etter prøvetaking og alle prøvene ble sentrifugert etter 30 min, og ble sentrifugert i 10 min og analysert, "Null prøven". Etter analysering ble prøvene satt i romtemperatur i et skap. Etter 24 timer ble det tatt ut 1 ml prøvemateriale og prøvene ble analysert. Prøveglassene ble så satt tilbake i skapet. Vi gjorde det samme etter 72 t og 96 t. Resultatene ble plottet i et regneark og beregnet. Biaskravene og tilatt totalfeil for SHBG, Prolaktin, Østradiol, LH, FSH,PTH, FT3, FT4 og TSH er tatt fra www.biologicalvariation.eu og Ferritin, aTPO, Folat, HCY og Progesteron er tatt fra Ricos tabell.
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Architect i2000SR
Hvilken analysemetode er benyttet?
Immunologisk metode
Hvilket reagens er benyttet?
Architect i2000SR reagens
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
X | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
X | Rørpost
X | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Vacuette 5ml serum m/gel og clot aktivator.
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 0,5-1 time
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 1-5-TIMER
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | 0,5 time
Temperatur før sentrifugering (◦C) | romtemp.
Temperatur etter analysering. 2-8◦C) | 2-8◦C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 3500
Temperatur (◦C) | 20°C
Tid (min.) | 10 min.
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Bakgrunnsdata
8.8 | 8.84 | 8.69 | 8.45 | 7.54 | 8.37 | 6.89 | 2.21
6.22 | 6.09 | 6.21 | 6.22 | 5.19 | 3.11 | 1.97 | 1.04
4.77 | 4.74 | 4.74 | 4.68 | 3.75 | 3.09 | 1.68 | 1.19
14.4 | 13.34 | 13.93 | 13.71 | 12.48 | 6.46 | 8.3 | 3.94
4.23 | 4.27 | 4.28 | 4.12 | 3.13 | 2.36 | 1.27 | 1.18
22.79 | 22.73 | 21.95 | 20.69 | 17.66 | 9.31 | 6.84 | 2.69
5.59 | 5.57 | 5.47 | 5.43 | 5.51 | 3.07 | 2.47 | 1.97
9.37 | 9.3 | 9.24 | 9.26 | 8.88 | 5.49 | 8.16 | 1.81
39.59 | 39.75 | 38.3 | 38.41 | 31.12 | 24.17 | 22.24 | 9.86
3.73 | 3.82 | 3.74 | 3.64 | 2.77 | 1.63 | 0.861 | 0.726
11 | 11.4 | 11 | 9.3 | 9.5 | 6.3693 | 6.0654 | 2.3769
13 | 12.6 | 12 | 12.1 | 11.7 | 6.7128 | 7.5088 | 2.9133
15 | 12.6 | 12.2 | 12 | 11.2 | 7.7349 | 8.1854 | 3.2656
17 | 17 | 16.5 | 15 | 14.9 | 9.9436 | 7.4068 | 4.1827
19 | 18.3 | 17 | 16 | 15.3 | 9.3044 | 9.5604 | 4.0473
21 | 20.2 | 18.5 | 18 | 17.6 | 12.4675 | 10.8973 | 4.2976
23 | 22 | 22.2 | 20.1 | 19.3 | 12.5106 | 12.4727 | 5.3687
25 | 25.1 | 24.9 | 24 | 19.6 | 14.4981 | 12.769 | 5.6497
27 | 26 | 25.8 | 25.2 | 22 | 15.746 | 14.1103 | 5.9364
29.4 | 29 | 28.5 | 28 | 21.8 | 16.368 | 14.6488 | 6.4933
Ikke skriv I dette arket!

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
HCY og PTH er testet i EDTA-plasma (epost kommunikasjon 28.11.22)
Vi godtar en holdbarhet på serum/plasma tatt på prøverør med separatorgel og clot aktivator oppbevart i romtemperatur:
Folat og Progesteron 24 timer. FT4 og HCY 48 timer. FT3,TSH, aTPO, PTH, B12A, Ferritin, FSH, LH, Prolaktin, Prolaktin,Østradiol og SHBG :72 timer
Godkjent av med.faglig. Ref. møte 20.01.2022
Dato og signatur: | 22.01.22. Rita Sannes Markussen