## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssjukehus
Utført I perioden: | 21.01.2020 - 24.01.2020
Kontaktperson: | Solveig Apeland, solveig.apeland@sus.no, 94170388
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | MCHC (g/dl)
Prøvemateriale: | K2EDTA

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
MCHC (g/dl)
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex XN, instrument XN5 (masterinstrument)
Hvilken analysemetode er benyttet?
Impedanse
Hvilket reagens er benyttet?
Cellpack DCL
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering. | Annet:
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Spesielle betingelser
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering.
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | MCHC i kjøleskap
Tillatt bias | 0.42 | %, og tillatt totalfeil |  | 1.16 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 33.4 | 32.7 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.3
2 | 33.5 | 33.4 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 32.7 | 32.9
3 | 34.1 | 33.6 | 33.2 | 33 | 33.1 | 33.2 | 33
4 | 33.3 | 33 | 32.6 | 32.9 | 32.5 | 32.8 | 32.8
5 | 32.9 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.1 | 32.5
6 | 32.6 | 31.8 | 32.6 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.6
7 | 33.5 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | 33 | 33.1 | 32.9
8 | 34.2 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 33.4 | 33.1 | 33.3
9 | 35 | 35.2 | 34.3 | 34.6 | 34.1 | 34 | 34.6
10 | 33.7 | 32.5 | 33.2 | 32.4 | 32.7 | 32.3 | 32.8
11 | 34.7 | 34 | 34.6 | 34.1 | 34.3 | 34.4 | 34.6 | 34.2
12 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 33.3 | 33.3 | 33.5 | 32.9
13 | 33.7 | 33.5 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 32.7 | 32.9 | 32.9
14 | 33.1 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 32.7 | 33.3 | 33.1 | 32.6
15 | 33.3 | 33.2 | 32.5 | 33.3 | 32.6 | 32.9 | 33.3 | 32.6
16 | 32 | 32.1 | 32.1 | 32.5 | 31.3 | 31.6 | 31.7 | 32.3
17 | 33.9 | 33.8 | 33.3 | 34 | 33 | 33.5 | 34.1 | 33.5
18 | 34.6 | 34.1 | 33.7 | 33.8 | 32.7 | 33.3 | 33.3 | 32.7
19 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 32.2 | 32.9 | 33 | 32.1
20 | 33.7 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 32.2 | 32.8 | 32.9 | 32.5
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 97.9042 | 97.3054 | 97.006 | 97.006 | 97.006 | 96.7066
2 | 100 | 99.7015 | 99.1045 | 99.403 | 99.1045 | 97.6119 | 98.209
3 | 100 | 98.5337 | 97.3607 | 96.7742 | 97.0674 | 97.3607 | 96.7742
4 | 100 | 99.0991 | 97.8979 | 98.7988 | 97.5976 | 98.4985 | 98.4985
5 | 100 | 98.7842 | 99.0881 | 99.0881 | 99.0881 | 97.5684 | 98.7842
6 | 100 | 97.546 | 100 | 96.9325 | 97.2393 | 97.546 | 96.9325
7 | 100 | 99.403 | 98.806 | 98.806 | 98.5075 | 98.806 | 98.209
8 | 100 | 97.9532 | 97.6608 | 97.9532 | 97.6608 | 96.7836 | 97.3684
9 | 100 | 100.5714 | 98 | 98.8571 | 97.4286 | 97.1429 | 98.8571
10 | 100 | 96.4392 | 98.5163 | 96.1424 | 97.0326 | 95.8457 | 97.3294
11 | 100 | 97.9827 | 99.7118 | 98.2709 | 98.8473 | 99.1354 | 99.7118 | 98.5591
12 | 100 | 100.2985 | 100.597 | 100.2985 | 99.403 | 99.403 | 100 | 98.209
13 | 100 | 99.4065 | 97.6261 | 97.3294 | 97.3294 | 97.0326 | 97.6261 | 97.6261
14 | 100 | 100.9063 | 100.6042 | 100.3021 | 98.7915 | 100.6042 | 100 | 98.4894
15 | 100 | 99.6997 | 97.5976 | 100 | 97.8979 | 98.7988 | 100 | 97.8979
16 | 100 | 100.3125 | 100.3125 | 101.5625 | 97.8125 | 98.75 | 99.0625 | 100.9375
17 | 100 | 99.705 | 98.2301 | 100.295 | 97.3451 | 98.8201 | 100.59 | 98.8201
18 | 100 | 98.5549 | 97.3988 | 97.6879 | 94.5087 | 96.2428 | 96.2428 | 94.5087
19 | 100 | 99.403 | 99.1045 | 98.806 | 96.1194 | 98.209 | 98.5075 | 95.8209
20 | 100 | 98.8131 | 99.1098 | 98.8131 | 95.549 | 97.3294 | 97.6261 | 96.4392
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 99.0509 | 98.7016 | 98.6563 | 97.5668 | 97.9247 | 98.3518 | 97.7308
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0
SD | 0 | 1.1225 | 1.1113 | 1.4163 | 1.2323 | 1.17 | 1.2725 | 1.7856
SEM | 0 | 0.251 | 0.24849 | 0.3167 | 0.27556 | 0.26162 | 0.28454 | 0.56467
t | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.8331
t x SEM | 0 | 0.434 | 0.42967 | 0.54762 | 0.47648 | 0.45238 | 0.49201 | 1.0351
Minimum | 100 | 96.4392 | 97.3054 | 96.1424 | 94.5087 | 95.8457 | 96.2428 | 94.5087
Maksimum | 100 | 100.9063 | 100.6042 | 101.5625 | 99.403 | 100.6042 | 100.59 | 100.9375
Bias nedre gr | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58
Bias øvre gr | 100.42 | 100.42 | 100.42 | 100.42 | 100.42 | 100.42 | 100.42 | 100.42 | 100.42
TEA nedre gr | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84
TEA øvre gr | 101.16 | 101.16 | 101.16 | 101.16 | 101.16 | 101.16 | 101.16 | 101.16 | 101.16

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Batch-metode er brukt til testing av holdbarheten på hematologiske prøver, men denne er modifisert da hematologiske prøver må analyseres i ferskt materiale:
Alle prøvene er tatt samtidig og oppbevart i kjøleskap fram til analysering. Det er 1 prøve per person per oppbevaringstid.
Hver batch ble tatt ut av kjøleskap, blandet 5 min og romtemperert 30 min før analysering.
Denne modifiserte batch-metoden er vurdert som god nok da Sysmex XN-instrumentene er svært stabile
og dag-til-dag variasjon er minimal. Alle prøvene er analysert på samme instrument.
Prøvene er tatt av friske personer.
CVi og CVg er basert på data fra EFLM (Se arkfane "krav")
MCHC synker ved oppbevaring, og på grunn av lav biologisk variasjon vil enkeltverdiene (tall i blått under arkfane "Data") overskride grense for tillatt totalfeil
allerede ved 12 timer på omtrent halvparten av prøvene. MCHC fortsetter å synke for hvert tidsintervall frem til 40 timer etter prøvetaking for deretter å stige noe.
Grensene for tillatt bias overskrides allerede ved 12 timer etter prøvetaking.
Etter 24, 48, 60 og 72 timer er gjennomsnittlig prosentvis nedgang henholdsvis 1,3%, 2,4%, 2,1% og 1,7% fra startverdi.
Ettersom de reelle endingene i MCHC ved optimale forhold er beskjedne tillates en holdbarhet på inntil 36 timer. Ved tolkning av MCHC
over 12timer må rekvirenten ta hensyn til alderen på prøven.
Konklusjon:
MCHC synker ved oppbevaring. MCHC er holdbar inntil 36 timer. Ved tolkning av MCHC over 12 timer må rekvirenten ta hensyn til alderen på prøven.
Dersom prøver blir oppbevart ved romtemperatur før analysering kan dette gi raskere fall av MCHC.
Biologisk variasjon er liten og holdbarheten blir kort tross liten prosentvis fall.
På SUS utgis MCHC-svar eldre enn 12 timer med en kommentar om alder på prøve og henvisning til Laboratoriehåndboka for endringer relatert til prøvens alder.
Dato og signatur: | 2022-11-29 | Solveig Apeland (Fagbioingeniør hematologi) og Øyvind Skadberg (avdelingsoverlege).

## Krav
Legge inn:
0.9 | CVi
1.4 | CVg | Prosent
| ROT av (CVi2 + CVg2) | 1.6643
| I < | 0.45
| B < | 0.41608
| TE< | 1.1586
Kopi fra EFLM database 210811 |  | EFLM Biological Variation