## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avd for Medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Utført I perioden: | 21.02.17-22.03.17
Kontaktperson: | Ragnhild Heier Skauby: rskauby@ous-hf.no, Camilla K. Uren: camure@ous-hf.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | C-peptid
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
C-peptid
Hvilket instrument er benyttet?
Roche, cobas 8000, e602
Hvilken analysemetode er benyttet?
ECLIA, sandwichprinsipp
Hvilket reagens er benyttet?
C-Peptide 03184897190
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen, kun oppbevaring | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7 | Betingelse 8 | Betingelse 9 | Betingelse 10
Prøverør type | Vacuette (serum med separasjonsgel)
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 40 min
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 2 timer | 0 timer | 6 timer | 12 timer | 24 timer | 36 timer | 48 timer | 72 timer | 96 timer | 120 timer | 168 timer
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | 80 min
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.) | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | C-peptid i romtemperatur (Cobas 8000, 2017) | [9 empty] | CVi | CVbw | BIAS 1/3*CVi | BIAS 1/4*Total | Impressisjon | TE
[12 empty] | 16.6 | 23.2 | 5.5333 | 7.1318 | 8.3 | 19.2283
Tillatt bias | 7.1318 | %, og tillatt totalfeil |  | 19.2283 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8 | Tid 9
Timer | 0 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 603.1 | 598.6 | 591.3 | 572 | 553.5 | 531 | 494.1 | 458.7 | 402.7 | 319.7
2 | 609.9 | 607.9 | 604.2 | 596.4 | 592.4 | 575.9 | 554.7 | 532.5 | 513.5 | 472.7
3 | 820.7 | 808.1 | 815.3 | 794.3 | 767.7 | 723.1 | 673.9 | 620.5 | 584.3 | 478.6
4 | 946.9 | 933.3 | 919.1 | 898.9 | 897.5 | 865.2 | 838.5 | 821.9 | 775.8 | 713.6
5 | 411.6 | 415 | 395.1 | 389.8 | 412 | 405 | 387.2 | 408 | 386.2 | 279
6 | 348 | 351.5 | 332.1 | 336.2 | 325.2 | 322.4 | 296.2 | 278.5 | 260 | 227.3
7 | 77.24 | 76.46 | 77.62 | 77.63 | 78.94 | 78.98 | 76.92 | 74.71 | 73.4 | 68.08
8 | 590.5 | 594.7 | 574.2 | 562.9 | 559.5 | 543.6 | 514.7 | 502.7 | 483 | 443.3
9 | 608.2 | 616 | 627 | 611.8 | 582.6 | 532.8 | 502 | 439.7 | 387.6 | 325.8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [10 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8 | Tid 9
1 | 100 | 99.2539 | 98.0434 | 94.8433 | 91.7758 | 88.0451 | 81.9267 | 76.057 | 66.7717 | 53.0095
2 | 100 | 99.6721 | 99.0654 | 97.7865 | 97.1307 | 94.4253 | 90.9493 | 87.3094 | 84.1941 | 77.5045
3 | 100 | 98.4647 | 99.342 | 96.7832 | 93.5421 | 88.1077 | 82.1128 | 75.6062 | 71.1953 | 58.3161
4 | 100 | 98.5637 | 97.0641 | 94.9308 | 94.783 | 91.3718 | 88.5521 | 86.799 | 81.9305 | 75.3617
5 | 100 | 100.826 | 95.9913 | 94.7036 | 100.0972 | 98.3965 | 94.0719 | 99.1254 | 93.829 | 67.7843
6 | 100 | 101.0057 | 95.431 | 96.6092 | 93.4483 | 92.6437 | 85.1149 | 80.0287 | 74.7126 | 65.3161
7 | 100 | 98.9902 | 100.492 | 100.5049 | 102.2009 | 102.2527 | 99.5857 | 96.7245 | 95.0285 | 88.1409
8 | 100 | 100.7113 | 97.2396 | 95.326 | 94.7502 | 92.0576 | 87.1634 | 85.1312 | 81.7951 | 75.072
9 | 100 | 101.2825 | 103.0911 | 100.5919 | 95.7909 | 87.6028 | 82.5386 | 72.2953 | 63.729 | 53.5679
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [10 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 99.8633 | 98.4178 | 96.8977 | 95.9466 | 92.767 | 88.0017 | 84.3419 | 79.2429 | 68.2303
n | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
SD | 0 | 1.1057 | 2.3871 | 2.3162 | 3.3536 | 4.9694 | 6.0259 | 9.3275 | 11.0775 | 11.9046
SEM | 0 | 0.36856 | 0.79569 | 0.77207 | 1.1179 | 1.6565 | 2.0086 | 3.1092 | 3.6925 | 3.9682
t | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595
t x SEM | 0 | 0.68536 | 1.4796 | 1.4357 | 2.0787 | 3.0803 | 3.7352 | 5.7817 | 6.8664 | 7.379
Minimum | 100 | 98.4647 | 95.431 | 94.7036 | 91.7758 | 87.6028 | 81.9267 | 72.2953 | 63.729 | 53.0095
Maksimum | 100 | 101.2825 | 103.0911 | 100.5919 | 102.2009 | 102.2527 | 99.5857 | 99.1254 | 95.0285 | 88.1409
Bias nedre gr | 92.8682 | 92.8682 | 92.8682 | 92.8682 | 92.8682 | 92.8682 | 92.8682 | 92.8682 | 92.8682 | 92.8682
Bias øvre gr | 107.1318 | 107.1318 | 107.1318 | 107.1318 | 107.1318 | 107.1318 | 107.1318 | 107.1318 | 107.1318 | 107.1318
TEA nedre gr | 80.7717 | 80.7717 | 80.7717 | 80.7717 | 80.7717 | 80.7717 | 80.7717 | 80.7717 | 80.7717 | 80.7717
TEA øvre gr | 119.2283 | 119.2283 | 119.2283 | 119.2283 | 119.2283 | 119.2283 | 119.2283 | 119.2283 | 119.2283 | 119.2283

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
C-peptid er holdbar i et døgn i romtemperatur på gel.
Inntil 36 timer kan godtas i spesielle tilfeller, men over 36 timer godtas ikke.
Dato og signatur: | RHS, 07.09.2017
Revidert konklusjon:
Biaskrav opprinnelig satt til 1/3*CVi. Jmfr Anders Åsberg, er Biaskrav: 1/4*Total biologisk variasjon (Gowan's kriterium) også akseptabelt.
Ved å benytte dette kravet, endres konklusjonen til: Analytten er holdbar i romteperatur på gel i 36 timer.
Dato og signatur: | RHS, 17.10.2017