{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Forside","Beskrivelse av forsø","Bukseplott","Konklusjon"],"not_rendered":{"charts":2,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":37,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Forside","index":0,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,3,11,8],[12,3,12,8],[2,2,2,8],[8,3,8,8],[9,3,10,8]]}
[]
[]
[null,null,"Holdbarhetsforsøk"]
[]
[null,null,"Modell:","Buksemetoden"]
[]
[]
[null,null,"Forsøket er utført ved:","Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål, Oslo Universitetssykehus"]
[null,null,"Utført I perioden:","Juni 2024-Januar 2025"]
[null,null,"Kontaktperson:","Erik Amundsen. uxamue@ous-hf.no"]
[null,null,"(navn, epost eller telefonnr.)"]
[null,null,"Navn på komponent:","D-dimer"]
[null,null,"Prøvemateriale:","Citrat plasma"]

{"sheet":"Beskrivelse av forsø","index":1,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,42,6]]}
["BESKRIVELSE AV FORSØKET"]
[]
["Komponent","D-Dimer"]
["Hvilket instrument er benyttet?"]
["Sysmex CS-5100"]
[]
["Hvilken analysemetode er benyttet?"]
["Kromogen"]
[]
["Hvilket reagens er benyttet?"]
["Innovance D-dimer"]
[]
["Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av): "]
["ja","ja, gjennomført under rutinebetingelser "]
[null,"ja, rutinebetingelser er simulert "]
[null,"nei"]
[]
["Hvilke transportformer er testet/simulert?"]
[null,"Postgang"]
[null,"Hentetjeneste"]
[null,"Rørpost"]
["Ingen transportformer er testet","Annet: "]
[]
["NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det. "]
["Gi en beskrivelse av hver betingelse:","Betingelse 0 (Ref)","Betingelse 1","Betingelse 2","Betingelse 3","Betingelse 4","Betingelse 5"]
["Prøverør type","Citrat plasma","Citrat plasma","Citrat plasma"]
["Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)","Sentrifugeres innen 2 timer","Sentrifugeres innen 2 timer","Sentrifugeres innen 2 timer"]
["Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)","Analyseres innen 2 timer","24 timer i sentrifugert primærør","72 timer i sentrifugert primærør"]
["Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)"]
["Temperatur før sentrifugering (◦C)","Romtemperatur","Romtemperatur","Romtemperatur"]
["Temperatur etter sentrifugering (◦C)","Romtemperatur","Romtemperatur","Romtemperatur"]
["Sentrifugeringsegenskaper*:"]
["Hastighet (G)",3000,3000,3000]
["Temperatur (◦C)","Romtemperatur","Romtemperatur","Romtemperatur"]
["Tid (min.)",5,5,5]
["Spesielle betingelser"]
["Luftfuktighet (g/m3)"]
["pH"]
["Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)"]
["Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur"]
["Andre betingelser (oppgi)"]
[]
["*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering"]

{"sheet":"Bukseplott","index":2,"n_rows":129,"n_cols":38,"rows_kept":129,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,5],[0,7,3,9],[0,10,3,10],[0,14,3,15],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,15],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[5,7,5,9],[5,10,5,12],[5,13,5,15]]}
["Holdbarhet, buksemetode",null,null,null,null,null,null,"Konstant  analytisk CV for alle konsentrasjoner (J/N)?",null,null,"J",{"$f":"IF(K1=\"N\",\"Sa\",\"CVa\")","v":"CVa"},7.0000000000000007E-2,"Sigma"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mål 1",0.1,{"$f":"Mål_1/s","v":1.4285714285714286}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mål 2",null,{"$f":"Mål_2/s","v":0}]
[{"$f":"OR(K1=\"N\",K1=\"n\")","v":false},"0-still plott: CTRL x",null,null,"Rens plott: CTRL z",null,null,null,null,null,null,"TEa",0.2,{"$f":"TEa/s","v":2.8571428571428572}]
["Prøve nr","Betingelse 1",null,null,"Betingelse 2",null,null,"Betingelse 3",null,null,"Betingelse 4",null,null,"Betingelse 5"]
["%>TEa",{"$f":"AF6","v":0},null,null,{"$f":"AG6","v":5.5555555555555552E-2},null,null,{"$f":"AH6","v":""},null,null,{"$f":"AI6","v":""},null,null,{"$f":"AJ6","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT(AF8:AF45)>0,(COUNTIF(AF8:AF45,\">\"&$N4)+COUNTIF(AF8:AF45,\"<-\"&$N4))/COUNT(AF8:AF45),\"\")","v":0},{"$f":"IF(COUNT(AG8:AG45)>0,(COUNTIF(AG8:AG45,\">\"&$N4)+COUNTIF(AG8:AG45,\"<-\"&$N4))/COUNT(AG8:AG45),\"\")","v":5.5555555555555552E-2},"","",""]
[null,"Ref","R","Kum","Ref","R","Kum","Ref","R","Kum","Ref","R","Kum","Ref","R","Kum",null,null,1,{"$f":"K_1","v":1.4285714285714286},null,{"$f":"K_2","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B5","v":"Betingelse 1"},{"$f":"E5","v":"Betingelse 2"},{"$f":"H5","v":"Betingelse 3"},{"$f":"K5","v":"Betingelse 4"},{"$f":"N5","v":"Betingelse 5"},"TEa"]
["Prøve 1",0.2,0.23,{"$f":"IF(C8=\"\",\"\",IF(fast_s,(C8-B8)/s,LN(C8/B8)/s))","v":1.9965991767879803},0.2,0.24,{"$f":"IF(F8=\"\",\"\",IF(fast_s,(F8-E8)/s,LN(F8/E8)/s))","v":2.6045936684850655},null,null,{"$f":"IF(I8=\"\",\"\",IF(fast_s,(I8-H8)/s,LN(I8/H8)/s))","v":""},null,null,{"$f":"IF(L8=\"\",\"\",IF(fast_s,(L8-K8)/s,LN(L8/K8)/s))","v":""},null,null,{"$f":"IF(O8=\"\",\"\",IF(fast_s,(O8-N8)/s,LN(O8/N8)/s))","v":""},null,1,7.7750000000000004,{"$f":"R8/K_1^2","v":0.49},{"$f":"S8/K_1","v":5.4424999999999999},{"$f":"R8/K_2^2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"S8/K_2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},1,7.7750000000000004,0,6.1943010752688181,0,4.7865053763440866,0,{"$f":"A8","v":"Prøve 1"},{"$f":"IF(D8=\"\",\"\",D8)","v":1.9965991767879803},{"$f":"IF(G8=\"\",\"\",G8)","v":2.6045936684850655},{"$f":"IF(J8=\"\",\"\",J8)","v":""},{"$f":"IF(M8=\"\",\"\",M8)","v":""},{"$f":"IF(P8=\"\",\"\",P8)","v":""},{"$f":"-N$4","v":-2.8571428571428572},{"$f":"N$4","v":2.8571428571428572}]
["Prøve 2",4.6500000000000004,4.5599999999999996,{"$f":"IF(C9=\"\",\"\",D8+IF(fast_s,(C9-B9)/s,LN(C9/B9)/s))","v":1.7173906614598318},4.6500000000000004,4.58,{"$f":"IF(F9=\"\",\"\",G8+IF(fast_s,(F9-E9)/s,LN(F9/E9)/s))","v":2.3879047902969024},null,null,{"$f":"IF(I9=\"\",\"\",J8+IF(fast_s,(I9-H9)/s,LN(I9/H9)/s))","v":""},null,null,{"$f":"IF(L9=\"\",\"\",M8+IF(fast_s,(L9-K9)/s,LN(L9/K9)/s))","v":""},null,null,{"$f":"IF(O9=\"\",\"\",P8+IF(fast_s,(O9-N9)/s,LN(O9/N9)/s))","v":""},null,2,8.2750000000000004,{"$f":"R9/K_1^2","v":0.98},{"$f":"S9/K_1","v":5.7925000000000004},{"$f":"R9/K_2^2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"S9/K_2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},2,8.2750000000000004,0,6.8620664596613645,0,5.743931856310895,0,{"$f":"A9","v":"Prøve 2"},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",D9-D8)","v":-0.2792085153281485},{"$f":"IF(G9=\"\",\"\",G9-G8)","v":-0.21668887818816307},{"$f":"IF(J9=\"\",\"\",J9-J8)","v":""},{"$f":"IF(M9=\"\",\"\",M9-M8)","v":""},{"$f":"IF(P9=\"\",\"\",P9-P8)","v":""},{"$f":"-N$4","v":-2.8571428571428572},{"$f":"N$4","v":2.8571428571428572}]
["Prøve 3",3.24,2.81,-0.31673571651993448,3.24,2.74,-6.6010583353715013E-3,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,3,8.7750000000000004,1.47,6.1425000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3,8.7750000000000004,0,7.5298318440539109,0,6.7013583362777034,0,"Prøve 3",{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",D10-D9)","v":-2.0341263779797663},-2.3945058486322739,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 4",4.28,3.91,-1.6083876536118067,4.28,3.69,-2.1255517946392244,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,4,9.2750000000000004,1.96,6.4924999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4,9.2750000000000004,0,8.1975972284464582,0,7.6587848162445109,0.7,"Prøve 4",-1.2916519370918722,-2.1189507363038529,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 5",1.44,1.31,-2.9600444589667916,1.44,1.26,-4.0331431178466906,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,5,9.7750000000000004,2.4499999999999997,6.8425000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5,9.7750000000000004,0,8.8653626128390037,0,8.6162112962113184,2.7,"Prøve 5",-1.3516568053549849,-1.9075913232074662,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 6",16.16,16.37,-2.7755967691083034,16.16,16.28,-3.9274530109689061,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,6,10.275,2.94,7.1924999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6,10.275,0,9.5331279972315492,0,9.5736377761781277,4,"Prøve 6",0.18444768985848814,0.10569010687778446,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 7",0.84,0.8,-3.4725991143859027,0.84,0.81,-4.4469907848385448,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,7,10.775,3.4299999999999997,7.5425000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7,10.775,0,10.200893381624097,0.8,10.531064256144935,5.4,"Prøve 7",-0.6970023452775993,-0.51953777386963873,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 8",0.72,0.7,-3.8750402139101361,0.72,0.82,-2.5890889527214345,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,8,11.275,3.92,7.8925000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8,11.275,0,10.868658766016644,2.2999999999999998,11.488490736111743,7,"Prøve 8",-0.40244109952423335,1.8579018321171104,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 9",8.5500000000000007,8.4700000000000006,-4.0093369894059325,8.5500000000000007,8.4,-2.8419400541414483,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,9,11.775,4.41,8.2424999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9,11.775,0,11.536424150409189,3.3,12.445917216078552,9.1999999999999993,"Prøve 9",-0.13429677549579644,-0.25285110142001388,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 10",0.88,0.87,-4.1726040726005431,0.88,0.92,-2.2069148745581084,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,10,12.275,4.8999999999999995,8.5924999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},10,12.275,0,12.204189534801735,4.2,12.943778985661291,12.950059053066513,"Prøve 10",-0.16326708319461058,0.63502517958333993,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 11",1.1100000000000001,1.08,-4.5640179895736077,1.1100000000000001,1.05,-3.000769891055405,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,11,12.775,5.39,8.9425000000000008,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},11,12.775,0,12.871954919194282,5.0999999999999996,null,null,"Prøve 11",-0.3914139169730646,-0.79385501649729662,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 12",6.43,6.25,-4.9696333395910042,6.43,6.14,-3.6600526923479331,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,12,13.275,5.88,9.2925000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},12,13.275,0,13.539720303586829,6,null,null,"Prøve 12",-0.40561535001739646,-0.65928280129252803,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 13",1.19,1.1200000000000001,-5.835699365540072,1.19,1.1299999999999999,-4.3991337551934881,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,13,13.775,6.37,9.6425000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},13,13.775,0,14.207485687979375,7.3,null,null,"Prøve 13",-0.86606602594906779,-0.73908106284555508,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 14",0.27,0.28000000000000003,-5.3161615916704319,0.27,0.37,0.10202405394787295,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,14,14.275,6.8599999999999994,9.9924999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},14,14.275,0,14.87525107237192,8.6999999999999993,null,null,"Prøve 14",0.51953777386964006,4.5011578091413611,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 15",3.83,3.52,-6.5219303571354157,3.83,3.36,-1.768316363444153,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,15,14.775,7.35,10.342499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},15,14.775,0.2,15.543016456764468,10,null,null,"Prøve 15",-1.2057687654649838,-1.8703404173920259,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 16",0.66,0.62,-7.4150783140116161,0.66,0.63,-2.4328880153711947,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,16,15.275,7.84,10.692500000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},16,15.275,1.6,16.210781841157015,12,null,null,"Prøve 16",-0.89314795687620041,-0.66457165192704171,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 17",0.65,0.65,-7.4150783140116161,0.65,0.63,-2.8793529225726866,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,17,15.775,8.33,11.0425,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},17,15.775,2.2000000000000002,16.878547225549561,14.5,null,null,"Prøve 17",0,-0.4464649072014919,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 18",0.21,0.24,-5.5074869908041508,0.21,0.25,-0.38859024907586193,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,18,16.274999999999999,8.82,11.392499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},18,16.274999999999999,3,17.170000000000002,17.170000000000002,null,null,"Prøve 18",1.9075913232074653,2.4907626734968247,"","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 19",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,19,16.774999999999999,9.31,11.742499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},19,16.774999999999999,3.6,null,null,null,null,"Prøve 19","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 20",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,20,17.274999999999999,9.7999999999999989,12.092499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},20,17.274999999999999,4.2,null,null,null,null,"Prøve 20","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 21",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,21,17.774999999999999,10.29,12.442499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},21,17.774999999999999,5,null,null,null,null,"Prøve 21","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 22",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,22,18.274999999999999,10.78,12.792499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},22,18.274999999999999,5.6,null,null,null,null,"Prøve 22","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 23",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,23,18.774999999999999,11.27,13.142499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},23,18.774999999999999,6.4,null,null,null,null,"Prøve 23","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 24",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,24,19.274999999999999,11.76,13.492499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},24,19.274999999999999,7,null,null,null,null,"Prøve 24","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 25",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,25,19.774999999999999,12.25,13.842499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},25,19.774999999999999,7.8,null,null,null,null,"Prøve 25","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 26",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,26,20.274999999999999,12.74,14.192499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},26,20.274999999999999,8.6,null,null,null,null,"Prøve 26","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 27",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,27,20.774999999999999,13.23,14.542499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},27,20.774999999999999,9.4,null,null,null,null,"Prøve 27","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 28",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,28,21.274999999999999,13.719999999999999,14.892499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},28,21.274999999999999,10.199999999999999,null,null,null,null,"Prøve 28","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 29",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,29,21.774999999999999,14.209999999999999,15.242499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},29,21.774999999999999,11.2,null,null,null,null,"Prøve 29","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 30",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,30,22.274999999999999,14.7,15.592499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},30,22.274999999999999,12,null,null,null,null,"Prøve 30","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 31",null,null,"",null,null,"",{"$f":"IF($B38=\"\",\"\",$B38)","v":""},null,"",null,null,"",{"$f":"IF($B38=\"\",\"\",$B38)","v":""},null,"",null,31,22.774999999999999,15.19,15.942499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},31,22.774999999999999,13,null,null,null,null,"Prøve 31","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 32",null,null,"",null,null,"","",null,"",null,null,"","",null,"",null,32,23.274999999999999,15.68,16.292499999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},32,23.274999999999999,14,null,null,null,null,"Prøve 32","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 33",null,null,"",null,null,"","",null,"",null,null,"","",null,"",null,33,23.774999999999999,16.169999999999998,16.642499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},33,23.774999999999999,15.2,null,null,null,null,"Prøve 33","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 34",null,null,"",null,null,"","",null,"",null,null,"","",null,"",null,34,24.274999999999999,16.66,16.9925,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},34,24.274999999999999,16.399999999999999,null,null,null,null,"Prøve 34","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 35",null,null,"",null,null,"","",null,"",null,null,"","",null,"",null,35,24.774999999999999,17.149999999999999,17.342499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},35,24.774999999999999,17.8,null,null,null,null,"Prøve 35","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 36",null,null,"",null,null,"","",null,"",null,null,"","",null,"",null,36,25.274999999999999,17.64,17.692499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},36,25.274999999999999,19.399999999999999,null,null,null,null,"Prøve 36","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 37",null,null,"",null,null,"","",null,"",null,null,"","",null,"",null,37,25.774999999999999,18.13,18.042499999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},37,25.774999999999999,21.6,null,null,null,null,"Prøve 37","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
["Prøve 38",null,null,"",null,null,"","",null,"",null,null,"","",null,"",null,37.82,26.184999999999999,18.5318,18.329499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},38,26.184999999999999,26.184999999999999,null,null,null,null,"Prøve 38","","","","","",-2.8571428571428572,2.8571428571428572]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,19.399999999999999,17.64,13.579999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},40]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,17.8,17.149999999999999,12.46,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,16.399999999999999,16.66,11.479999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,15.2,16.169999999999998,10.639999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,14,15.68,9.7999999999999989,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,13,15.19,9.1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,12,14.7,8.4,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,11.2,14.209999999999999,7.839999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,10.199999999999999,13.719999999999999,7.14,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,9.4,13.23,6.58,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,8.6,12.74,6.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,7.8,12.25,5.46,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,7,11.76,4.8999999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,6.4,11.27,4.4800000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,5.6,10.78,3.9199999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,5,10.29,3.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,4.2,9.7999999999999989,2.94,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,3.6,9.31,2.52,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,3,8.82,2.1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,2.2000000000000002,8.33,1.54,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,1.6,7.84,1.1200000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,0.2,7.35,0.14000000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.94,0,7.3205999999999998,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,-0.2,7.35,-0.14000000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,-1.6,7.84,-1.1200000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,-2.2000000000000002,8.33,-1.54,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,-3,{"$f":"R72/K_1^2","v":8.82},{"$f":"S72/K_1","v":-2.1},{"$f":"R72/K_2^2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"S72/K_2","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,-3.6,9.31,-2.52,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,-4.2,9.7999999999999989,-2.94,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,-5,10.29,-3.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,-5.6,10.78,-3.9199999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,-6.4,11.27,-4.4800000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,-7,11.76,-4.8999999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,-7.8,12.25,-5.46,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,-8.6,12.74,-6.02,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,-9.4,13.23,-6.58,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,-10.199999999999999,13.719999999999999,-7.14,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,-11.2,14.209999999999999,-7.839999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,-12,14.7,-8.4,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,-13,15.19,-9.1,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,-14,15.68,-9.7999999999999989,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,-15.2,16.169999999999998,-10.639999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,-16.399999999999999,16.66,-11.479999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,-17.8,17.149999999999999,-12.46,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,-19.399999999999999,17.64,-13.579999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37,-21.6,18.13,-15.120000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37.82,-26.184999999999999,18.5318,-18.329499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37,-25.774999999999999,18.13,-18.042499999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,-25.274999999999999,17.64,-17.692499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,-24.774999999999999,17.149999999999999,-17.342499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,-24.274999999999999,16.66,-16.9925,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,-23.774999999999999,16.169999999999998,-16.642499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,-23.274999999999999,15.68,-16.292499999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,-22.774999999999999,15.19,-15.942499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,-22.274999999999999,14.7,-15.592499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,-21.774999999999999,14.209999999999999,-15.242499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,-21.274999999999999,13.719999999999999,-14.892499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,-20.774999999999999,13.23,-14.542499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,-20.274999999999999,12.74,-14.192499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,-19.774999999999999,12.25,-13.842499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,-19.274999999999999,11.76,-13.492499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,-18.774999999999999,11.27,-13.142499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,-18.274999999999999,10.78,-12.792499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,-17.774999999999999,10.29,-12.442499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,-17.274999999999999,9.7999999999999989,-12.092499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,-16.774999999999999,9.31,-11.742499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,-16.274999999999999,8.82,-11.392499999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,-15.775,8.33,-11.0425,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,-15.275,7.84,-10.692500000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,-14.775,7.35,-10.342499999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,-14.275,6.8599999999999994,-9.9924999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,-13.775,6.37,-9.6425000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,-13.275,5.88,-9.2925000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,-12.775,5.39,-8.9425000000000008,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,-12.275,4.8999999999999995,-8.5924999999999994,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,-11.775,4.41,-8.2424999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,-11.275,3.92,-7.8925000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,-10.775,3.4299999999999997,-7.5425000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,-10.275,2.94,-7.1924999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,-9.7750000000000004,2.4499999999999997,-6.8425000000000002,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,-9.2750000000000004,1.96,-6.4924999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,-8.7750000000000004,1.47,-6.1425000000000001,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,-8.2750000000000004,0.98,-5.7925000000000004,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,-7.7750000000000004,0.49,-5.4424999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]

{"sheet":"Konklusjon","index":3,"n_rows":23,"n_cols":2,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:"]
[null,"Noen av prøvene er sentrifugert ved 2800g i 5 min i bordsentrifuge. Øvrige prøver er sentrifugert ved 3000g og transportert på Cobas automasjon."]
[null,"Benyttet både prøverør fra BD Vacutainer og Greiner Vacuette under forsøksperioden."]
[null,"En prøver ved 72 timer(Prøve 14) har større avvik enn 20%. Vi antar dette skyldes analytisk variasjon i det lave området. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Konklusjon:"]
[null,"Godkjent inntil 72 timer i sentrifugert plasma i primerør ved romtemratur."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Dato og signatur: 28.01.25 Linda Therese Haugen(Spesialbioingeniør) og Erik Amundsen (Overlege)."]