{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Forside","Beskrivelse av forsø","Bukseplott","Konklusjon","Kvalitetsmål"],"not_rendered":{"charts":2,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":37,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Forside","index":0,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,3,11,8],[12,3,12,8],[2,2,2,8],[8,3,8,8],[9,3,10,8],[7,3,7,8]]}
[]
[]
[null,null,"Holdbarhetsforsøk"]
[]
[null,null,"Modell:","Buksemetoden"]
[]
[]
[null,null,"Forsøket er utført ved:","Avd for Medisinsk biokjemi, Rikshospitalet"]
[null,null,"Utført I perioden:","27.01.20-09.02.20"]
[null,null,"Kontaktperson:","Johanne Holstad (Jholstad@ous-hf.no), Muna Dahir Ahmed(mundah@ous-hf.no)"]
[null,null,"(navn, epost eller telefonnr.)"]
[null,null,"Navn på komponent:","CK-MB"]
[null,null,"Prøvemateriale:","Heparinplasma "]

{"sheet":"Beskrivelse av forsø","index":1,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,42,6]]}
["BESKRIVELSE AV FORSØKET"]
["CM-MB"]
["Komponent"]
["Hvilket instrument er benyttet?"]
["Roche, cobas 8000, e602"]
[]
["Hvilken analysemetode er benyttet?"]
["Elektrokjemoluminescensimmunoassay (ECLIA)"]
[]
["Hvilket reagens er benyttet?"]
["CK-MB 05894808 190"]
[]
["Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av): "]
["x","ja, gjennomført under rutinebetingelser "]
[null,"ja, rutinebetingelser er simulert "]
[null,"nei"]
[]
["Hvilke transportformer er testet/simulert?"]
[null,"Postgang"]
[null,"Hentetjeneste"]
[null,"Rørpost"]
[" Ingen, kun oppbevaring","Annet: "]
[]
["NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det. "]
["Gi en beskrivelse av hver betingelse:","Betingelse 0 (Ref)","Betingelse 1","Betingelse 2","Betingelse 3","Betingelse 4","Betingelse 5"]
["Prøverør type","Vacuette (heparinplasma)"]
["Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)","30 min"]
["Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)","1 time","1 døgn","2 døgn ","3 døgn ","4 døgn ","5 døgn "]
["Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)","20 min"]
["Temperatur før sentrifugering (◦C)","Romtemperatur"]
["Temperatur etter sentrifugering (◦C)","Romtemperatur","2-8 C","2-8 C","2-8 C","2-8 C","2-8 C"]
["Sentrifugeringsegenskaper*:"]
["Hastighet (G)",2000]
["Temperatur (◦C)",20]
["Tid (min.)",10]
["Spesielle betingelser"]
["Luftfuktighet (g/m3)"]
["pH"]
["Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)"]
["Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur"]
["Andre betingelser (oppgi)"]
[]
["*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering"]

{"sheet":"Bukseplott","index":2,"n_rows":129,"n_cols":38,"rows_kept":129,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,5],[0,7,3,9],[0,10,3,10],[0,14,3,15],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,15],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[5,7,5,9],[5,10,5,12],[5,13,5,15]]}
["Holdbarhet, buksemetode",null,null,null,null,null,null,"Konstant  analytisk CV for alle konsentrasjoner (J/N)?",null,null,"j",{"$f":"IF(K1=\"N\",\"Sa\",\"CVa\")","v":"CVa"},0.06,"Sigma"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mål 1",6.0999999999999999E-2,{"$f":"Mål_1/s","v":1.0166666666666666}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mål 2",null,{"$f":"Mål_2/s","v":0}]
[{"$f":"OR(K1=\"N\",K1=\"n\")","v":false},"0-still plott: CTRL x",null,null,"Rens plott: CTRL z",null,null,null,null,null,null,"TEa",0.14000000000000001,{"$f":"TEa/s","v":2.3333333333333335}]
["Prøve nr","1 døgn",null,null,"2 døgn",null,null,"3 døgn",null,null,"4 døgn",null,null,"5 døgn"]
["%>TEa",{"$f":"AF6","v":0},null,null,{"$f":"AG6","v":0},null,null,{"$f":"AH6","v":0},null,null,{"$f":"AI6","v":0},null,null,{"$f":"AJ6","v":2.6315789473684209E-2},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT(AF8:AF45)>0,(COUNTIF(AF8:AF45,\">\"&$N4)+COUNTIF(AF8:AF45,\"<-\"&$N4))/COUNT(AF8:AF45),\"\")","v":0},{"$f":"IF(COUNT(AG8:AG45)>0,(COUNTIF(AG8:AG45,\">\"&$N4)+COUNTIF(AG8:AG45,\"<-\"&$N4))/COUNT(AG8:AG45),\"\")","v":0},0,0,2.6315789473684209E-2]
[null,"Ref","R","Kum","Ref","R","Kum","Ref","R","Kum","Ref","R","Kum","Ref","R","Kum",null,null,1,{"$f":"K_1","v":1.0166666666666666},null,{"$f":"K_2","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B5","v":"1 døgn"},{"$f":"E5","v":"2 døgn"},{"$f":"H5","v":"3 døgn"},{"$f":"K5","v":"4 døgn"},{"$f":"N5","v":"5 døgn"},"TEa"]
["Prøve 1",7,7,{"$f":"IF(C8=\"\",\"\",IF(fast_s,(C8-B8)/s,LN(C8/B8)/s))","v":0},7,7,{"$f":"IF(F8=\"\",\"\",IF(fast_s,(F8-E8)/s,LN(F8/E8)/s))","v":0},7,7,{"$f":"IF(I8=\"\",\"\",IF(fast_s,(I8-H8)/s,LN(I8/H8)/s))","v":0},7,7,{"$f":"IF(L8=\"\",\"\",IF(fast_s,(L8-K8)/s,LN(L8/K8)/s))","v":0},7,7,{"$f":"IF(O8=\"\",\"\",IF(fast_s,(O8-N8)/s,LN(O8/N8)/s))","v":0},null,1,7.7750000000000004,{"$f":"R8/K_1^2","v":0.96748185971513045},{"$f":"S8/K_1","v":7.6475409836065582},{"$f":"R8/K_2^2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"S8/K_2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},1,7.7750000000000004,0,6.1943010752688181,0,4.7865053763440866,0,{"$f":"A8","v":"Prøve 1"},{"$f":"IF(D8=\"\",\"\",D8)","v":0},{"$f":"IF(G8=\"\",\"\",G8)","v":0},{"$f":"IF(J8=\"\",\"\",J8)","v":0},{"$f":"IF(M8=\"\",\"\",M8)","v":0},{"$f":"IF(P8=\"\",\"\",P8)","v":0},{"$f":"-N$4","v":-2.3333333333333335},{"$f":"N$4","v":2.3333333333333335}]
["Prøve 2",444,438,{"$f":"IF(C9=\"\",\"\",D8+IF(fast_s,(C9-B9)/s,LN(C9/B9)/s))","v":-0.22676086759630998},444,452,{"$f":"IF(F9=\"\",\"\",G8+IF(fast_s,(F9-E9)/s,LN(F9/E9)/s))","v":0.29762695666677452},444,436,{"$f":"IF(I9=\"\",\"\",J8+IF(fast_s,(I9-H9)/s,LN(I9/H9)/s))","v":-0.30303865138650793},444,429,{"$f":"IF(L9=\"\",\"\",M8+IF(fast_s,(L9-K9)/s,LN(L9/K9)/s))","v":-0.57279405840346287},444,416,{"$f":"IF(O9=\"\",\"\",P8+IF(fast_s,(O9-N9)/s,LN(O9/N9)/s))","v":-1.0856550361826915},null,2,8.2750000000000004,{"$f":"R9/K_1^2","v":1.9349637194302609},{"$f":"S9/K_1","v":8.1393442622950829},{"$f":"R9/K_2^2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"S9/K_2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},2,8.2750000000000004,0,6.8620664596613645,0,5.743931856310895,0,{"$f":"A9","v":"Prøve 2"},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",D9-D8)","v":-0.22676086759630998},{"$f":"IF(G9=\"\",\"\",G9-G8)","v":0.29762695666677452},{"$f":"IF(J9=\"\",\"\",J9-J8)","v":-0.30303865138650793},{"$f":"IF(M9=\"\",\"\",M9-M8)","v":-0.57279405840346287},{"$f":"IF(P9=\"\",\"\",P9-P8)","v":-1.0856550361826915},{"$f":"-N$4","v":-2.3333333333333335},{"$f":"N$4","v":2.3333333333333335}]
["Prøve 3",3.5,3.6,0.24275374851529735,3.5,3.6,0.76714157277838191,3.5,3.6,0.1664759647250994,3.5,3.4,-1.0559196729576679,3.5,3.6,-0.61614042007108427,null,3,8.7750000000000004,2.9024455791453914,8.6311475409836067,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3,8.7750000000000004,0,7.5298318440539109,0,6.7013583362777034,0,"Prøve 3",{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",D10-D9)","v":0.46951461611160733},0.46951461611160739,0.46951461611160733,-0.483125614554205,0.46951461611160727,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 4",3,3,0.24275374851529735,3,3,0.76714157277838191,3,3,0.1664759647250994,3,3,-1.0559196729576679,3,3,-0.61614042007108427,null,4,9.2750000000000004,3.8699274388605218,9.1229508196721323,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4,9.2750000000000004,0,8.1975972284464582,0,7.6587848162445109,0.7,"Prøve 4",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 5",2,2,0.24275374851529735,2,2,0.76714157277838191,2,2,0.1664759647250994,2,2,-1.0559196729576679,2,2,-0.61614042007108427,null,5,9.7750000000000004,4.8374092985756523,9.6147540983606561,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5,9.7750000000000004,0,8.8653626128390037,0,8.6162112962113184,2.7,"Prøve 5",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 6",2,2,0.24275374851529735,2,2,0.76714157277838191,2,2,0.1664759647250994,2,2,-1.0559196729576679,2,2,-0.61614042007108427,null,6,10.275,5.8048911582907827,10.106557377049182,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6,10.275,0,9.5331279972315492,0,9.5736377761781277,4,"Prøve 6",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 7",2,2,0.24275374851529735,2,2,0.76714157277838191,2,2,0.1664759647250994,2,2,-1.0559196729576679,2,2,-0.61614042007108427,null,7,10.775,6.7723730180059132,10.598360655737705,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7,10.775,0,10.200893381624097,0.8,10.531064256144935,5.4,"Prøve 7",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 8",1.6,1.5,-0.83288827044422242,1.6,1.5,-0.30850044618113781,1.6,1.5,-0.90916605423442032,1.6,1.5,-2.1315616919171876,1.6,1.4,-2.8416636304797969,null,8,11.275,7.7398548777210436,11.090163934426231,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8,11.275,0,10.868658766016644,2.2999999999999998,11.488490736111743,7,"Prøve 8",-1.0756420189595197,-1.0756420189595197,-1.0756420189595197,-1.0756420189595197,-2.2255232104087126,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 9",2,2,-0.83288827044422242,2,2,-0.30850044618113781,2,2,-0.90916605423442032,2,2,-2.1315616919171876,2,2,-2.8416636304797969,null,9,11.775,8.7073367374361741,11.581967213114755,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9,11.775,0,11.536424150409189,3.3,12.445917216078552,9.1999999999999993,"Prøve 9",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 10",2.7,2.7,-0.83288827044422242,2.7,2.7,-0.30850044618113781,2.7,2.6,-1.5381715206152051,2.7,2.7,-2.1315616919171876,2.7,2.4,-4.8047142247528551,null,10,12.275,9.6748185971513045,12.07377049180328,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},10,12.275,0,12.204189534801735,4.2,12.943778985661291,12.950059053066513,"Prøve 10",0,0,-0.62900546638078481,0,-1.9630505942730583,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 11",8,8,-0.83288827044422242,8,8,-0.30850044618113781,8,8,-1.5381715206152051,8,8,-2.1315616919171876,8,8,-4.8047142247528551,null,11,12.775,10.642300456866435,12.565573770491804,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},11,12.775,0,12.871954919194282,5.0999999999999996,null,null,"Prøve 11",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 12",5,5,-0.83288827044422242,5,5,-0.30850044618113781,5,5,-1.5381715206152051,5,5,-2.1315616919171876,5,5,-4.8047142247528551,null,12,13.275,11.609782316581565,13.05737704918033,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},12,13.275,0,13.539720303586829,6,null,null,"Prøve 12",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 13",3.6,3.7,-0.37623870064231302,3.6,3.6,-0.30850044618113781,3.6,3.6,-1.5381715206152051,3.6,3.5,-2.6010763080287931,3.6,3.5,-5.2742288408644606,null,13,13.775,12.577264176296696,13.549180327868854,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},13,13.775,0,14.207485687979375,7.3,null,null,"Prøve 13",0.45664956980190941,0,0,-0.4695146161116055,-0.4695146161116055,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 14",362,365,-0.23868633803030498,362,361,-0.35460467106264087,362,348,-2.1955337214701505,362,349,-3.2106144684178575,362,340,-6.3192054111238596,null,14,14.275,13.544746036011826,14.040983606557377,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},14,14.275,0,14.87525107237192,8.6999999999999993,null,null,"Prøve 14",0.13755236261200804,-4.6104224881503064E-2,-0.65736220085494534,-0.60953816038906439,-1.0449765702593989,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 15",3,3,-0.23868633803030498,3,3,-0.35460467106264087,3,3,-2.1955337214701505,3,3,-3.2106144684178575,3,3,-6.3192054111238596,null,15,14.775,14.512227895726957,14.532786885245903,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},15,14.775,0.2,15.543016456764468,10,null,null,"Prøve 15",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 16",3,3,-0.23868633803030498,3,3,-0.35460467106264087,3,3,-2.1955337214701505,3,3,-3.2106144684178575,3,3,-6.3192054111238596,null,16,15.275,15.479709755442087,15.024590163934427,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},16,15.275,1.6,16.210781841157015,12,null,null,"Prøve 16",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 17",2,2,-0.23868633803030498,2,2,-0.35460467106264087,2,2,-2.1955337214701505,2,2,-3.2106144684178575,2,2,-6.3192054111238596,null,17,15.775,16.447191615157216,15.516393442622952,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},17,15.775,2.2000000000000002,16.878547225549561,14.5,null,null,"Prøve 17",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 18",1,1,-0.23868633803030498,1,1,-0.35460467106264087,1,1,-2.1955337214701505,1,1,-3.2106144684178575,1,1,-6.3192054111238596,null,18,16.274999999999999,17.414673474872348,16.008196721311474,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},18,16.274999999999999,3,17.170000000000002,17.170000000000002,null,null,"Prøve 18",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 19",3,3,-0.23868633803030498,3,3,-0.35460467106264087,3,3,-2.1955337214701505,3,3,-3.2106144684178575,3,3,-6.3192054111238596,null,19,16.774999999999999,18.382155334587477,16.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},19,16.774999999999999,3.6,null,null,null,null,"Prøve 19",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 20",266,275,0.3158934767175639,266,275,0.19997514368522801,266,276,-1.5804577725459674,266,265,-3.2733891816758058,266,279,-5.5239475271294163,null,20,17.274999999999999,19.349637194302609,16.991803278688526,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},20,17.274999999999999,4.2,null,null,null,null,"Prøve 20",0.55457981474786888,0.55457981474786888,0.61507594892418305,-6.2774713257948367E-2,0.7952578839944433,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 21",1,1,0.3158934767175639,1,1,0.19997514368522801,1,1,-1.5804577725459674,1,1,-3.2733891816758058,1,1,-5.5239475271294163,null,21,17.774999999999999,20.317119054017738,17.483606557377048,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},21,17.774999999999999,5,null,null,null,null,"Prøve 21",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 22",2,2,0.3158934767175639,2,2,0.19997514368522801,2,2,-1.5804577725459674,2,2,-3.2733891816758058,2,2,-5.5239475271294163,null,22,18.274999999999999,21.28460091373287,17.975409836065573,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},22,18.274999999999999,5.6,null,null,null,null,"Prøve 22",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 23",32,32,0.3158934767175639,32,32,0.19997514368522801,32,32,-1.5804577725459674,32,32,-3.2733891816758058,32,32,-5.5239475271294163,null,23,18.774999999999999,22.252082773447999,18.467213114754099,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},23,18.774999999999999,6.4,null,null,null,null,"Prøve 23",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 24",1,1,0.3158934767175639,1,1,0.19997514368522801,1,1,-1.5804577725459674,1,1,-3.2733891816758058,1,1,-5.5239475271294163,null,24,19.274999999999999,23.219564633163131,18.959016393442624,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},24,19.274999999999999,7,null,null,null,null,"Prøve 24",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 25",5,5,0.3158934767175639,5,5,0.19997514368522801,5,5,-1.5804577725459674,5,5,-3.2733891816758058,5,5,-5.5239475271294163,null,25,19.774999999999999,24.18704649287826,19.450819672131146,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},25,19.774999999999999,7.8,null,null,null,null,"Prøve 25",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 26",3,3,0.3158934767175639,3,3,0.19997514368522801,3,3,-1.5804577725459674,3,3,-3.2733891816758058,3,3,-5.5239475271294163,null,26,20.274999999999999,25.154528352593392,19.942622950819672,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},26,20.274999999999999,8.6,null,null,null,null,"Prøve 26",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 27",8,8,0.3158934767175639,8,8,0.19997514368522801,8,8,-1.5804577725459674,8,8,-3.2733891816758058,8,8,-5.5239475271294163,null,27,20.774999999999999,26.12201021230852,20.434426229508198,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},27,20.774999999999999,9.4,null,null,null,null,"Prøve 27",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 28",2,2,0.3158934767175639,2,2,0.19997514368522801,2,2,-1.5804577725459674,2,2,-3.2733891816758058,2,2,-5.5239475271294163,null,28,21.274999999999999,27.089492072023653,20.92622950819672,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},28,21.274999999999999,10.199999999999999,null,null,null,null,"Prøve 28",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 29",6,6,0.3158934767175639,6,6,0.19997514368522801,6,6,-1.5804577725459674,6,6,-3.2733891816758058,6,6,-5.5239475271294163,null,29,21.774999999999999,28.056973931738781,21.418032786885245,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},29,21.774999999999999,11.2,null,null,null,null,"Prøve 29",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 30",1,1,0.3158934767175639,1,1,0.19997514368522801,1,1,-1.5804577725459674,1,1,-3.2733891816758058,1,1,-5.5239475271294163,null,30,22.274999999999999,29.024455791453914,21.909836065573771,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},30,22.274999999999999,12,null,null,null,null,"Prøve 30",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 31",3,3,0.3158934767175639,3,3,0.19997514368522801,3,3,-1.5804577725459674,3,3,-3.2733891816758058,2.8,2.4,-8.0931255242503859,null,31,22.774999999999999,29.991937651169042,22.401639344262296,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},31,22.774999999999999,13,null,null,null,null,"Prøve 31",0,0,0,0,-2.5691779971209696,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 32",59,59,0.3158934767175639,59,59,0.19997514368522801,59,57,-2.1552273737321226,59,57,-3.8481587828619612,59,56,-8.962888077093222,null,32,23.274999999999999,30.959419510884175,22.893442622950818,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},32,23.274999999999999,14,null,null,null,null,"Prøve 32",0,0,-0.57476960118615517,-0.57476960118615539,-0.8697625528428361,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 33",87,85,-7.1720892686890025E-2,87,85,-0.18763922571922592,87,86,-2.3479077470833887,87,85,-4.2357731522664155,87,86,-9.1555684504444876,null,33,23.774999999999999,31.926901370599303,23.385245901639344,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},33,23.774999999999999,15.2,null,null,null,null,"Prøve 33",-0.38761436940445393,-0.38761436940445393,-0.19268037335126609,-0.38761436940445426,-0.19268037335126564,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 34",73,77,0.81737878573465528,73,76,0.48359242657977236,73,76,-1.6766760947843904,73,76,-3.564541499967417,73,73,-9.1555684504444876,null,34,24.274999999999999,32.894383230314432,23.877049180327869,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},34,24.274999999999999,16.399999999999999,null,null,null,null,"Prøve 34",0.88909967842154525,0.67123165229899828,0.67123165229899828,0.6712316522989985,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 35",2,2,0.81737878573465528,2,2,0.48359242657977236,2,2,-1.6766760947843904,2,2,-3.564541499967417,2,2,-9.1555684504444876,null,35,24.774999999999999,33.861865090029568,24.368852459016395,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},35,24.774999999999999,17.8,null,null,null,null,"Prøve 35",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 36",5,5,0.81737878573465528,5,5,0.48359242657977236,5,5,-1.6766760947843904,5,5,-3.564541499967417,5,5,-9.1555684504444876,null,36,25.274999999999999,34.829346949744696,24.860655737704917,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},36,25.274999999999999,19.399999999999999,null,null,null,null,"Prøve 36",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 37",1,1,0.81737878573465528,1,1,0.48359242657977236,1,1,-1.6766760947843904,1,1,-3.564541499967417,1,1,-9.1555684504444876,null,37,25.774999999999999,35.796828809459825,25.352459016393443,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},37,25.774999999999999,21.6,null,null,null,null,"Prøve 37",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
["Prøve 38",2,2,0.81737878573465528,2,2,0.48359242657977236,2,2,-1.6766760947843904,2,2,-3.564541499967417,2,2,-9.1555684504444876,null,37.82,26.184999999999999,36.590163934426229,25.755737704918033,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},38,26.184999999999999,26.184999999999999,null,null,null,null,"Prøve 38",0,0,0,0,0,-2.3333333333333335,2.3333333333333335]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,19.399999999999999,34.829346949744696,19.081967213114755,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},40]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,17.8,33.861865090029568,17.508196721311478,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,16.399999999999999,32.894383230314432,16.131147540983605,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,15.2,31.926901370599303,14.950819672131148,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,14,30.959419510884175,13.77049180327869,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,13,29.991937651169042,12.78688524590164,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,12,29.024455791453914,11.803278688524591,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,11.2,28.056973931738781,11.016393442622951,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,10.199999999999999,27.089492072023653,10.032786885245901,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,9.4,26.12201021230852,9.2459016393442628,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,8.6,25.154528352593392,8.4590163934426226,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,7.8,24.18704649287826,7.6721311475409841,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,7,23.219564633163131,6.8852459016393448,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,6.4,22.252082773447999,6.2950819672131155,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,5.6,21.28460091373287,5.5081967213114753,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,5,20.317119054017738,4.918032786885246,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,4.2,19.349637194302609,4.1311475409836067,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,3.6,18.382155334587477,3.5409836065573774,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,3,17.414673474872348,2.9508196721311477,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,2.2000000000000002,16.447191615157216,2.1639344262295084,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,1.6,15.479709755442087,1.5737704918032789,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,0.2,14.512227895726957,0.19672131147540986,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.94,0,14.454178984144049,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,-0.2,14.512227895726957,-0.19672131147540986,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,-1.6,15.479709755442087,-1.5737704918032789,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,-2.2000000000000002,16.447191615157216,-2.1639344262295084,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,-3,{"$f":"R72/K_1^2","v":17.414673474872348},{"$f":"S72/K_1","v":-2.9508196721311477},{"$f":"R72/K_2^2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"S72/K_2","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,-3.6,18.382155334587477,-3.5409836065573774,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,-4.2,19.349637194302609,-4.1311475409836067,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,-5,20.317119054017738,-4.918032786885246,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,-5.6,21.28460091373287,-5.5081967213114753,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,-6.4,22.252082773447999,-6.2950819672131155,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,-7,23.219564633163131,-6.8852459016393448,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,-7.8,24.18704649287826,-7.6721311475409841,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,-8.6,25.154528352593392,-8.4590163934426226,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,-9.4,26.12201021230852,-9.2459016393442628,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,-10.199999999999999,27.089492072023653,-10.032786885245901,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,-11.2,28.056973931738781,-11.016393442622951,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,-12,29.024455791453914,-11.803278688524591,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,-13,29.991937651169042,-12.78688524590164,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,-14,30.959419510884175,-13.77049180327869,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,-15.2,31.926901370599303,-14.950819672131148,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,-16.399999999999999,32.894383230314432,-16.131147540983605,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,-17.8,33.861865090029568,-17.508196721311478,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,-19.399999999999999,34.829346949744696,-19.081967213114755,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37,-21.6,35.796828809459825,-21.245901639344265,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37.82,-26.184999999999999,36.590163934426229,-25.755737704918033,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37,-25.774999999999999,35.796828809459825,-25.352459016393443,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,-25.274999999999999,34.829346949744696,-24.860655737704917,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,-24.774999999999999,33.861865090029568,-24.368852459016395,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,-24.274999999999999,32.894383230314432,-23.877049180327869,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,-23.774999999999999,31.926901370599303,-23.385245901639344,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,-23.274999999999999,30.959419510884175,-22.893442622950818,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,-22.774999999999999,29.991937651169042,-22.401639344262296,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,-22.274999999999999,29.024455791453914,-21.909836065573771,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,-21.774999999999999,28.056973931738781,-21.418032786885245,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,-21.274999999999999,27.089492072023653,-20.92622950819672,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,-20.774999999999999,26.12201021230852,-20.434426229508198,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,-20.274999999999999,25.154528352593392,-19.942622950819672,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,-19.774999999999999,24.18704649287826,-19.450819672131146,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,-19.274999999999999,23.219564633163131,-18.959016393442624,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,-18.774999999999999,22.252082773447999,-18.467213114754099,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,-18.274999999999999,21.28460091373287,-17.975409836065573,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,-17.774999999999999,20.317119054017738,-17.483606557377048,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,-17.274999999999999,19.349637194302609,-16.991803278688526,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,-16.774999999999999,18.382155334587477,-16.5,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,-16.274999999999999,17.414673474872348,-16.008196721311474,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,-15.775,16.447191615157216,-15.516393442622952,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,-15.275,15.479709755442087,-15.024590163934427,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,-14.775,14.512227895726957,-14.532786885245903,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,-14.275,13.544746036011826,-14.040983606557377,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,-13.775,12.577264176296696,-13.549180327868854,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,-13.275,11.609782316581565,-13.05737704918033,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,-12.775,10.642300456866435,-12.565573770491804,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,-12.275,9.6748185971513045,-12.07377049180328,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,-11.775,8.7073367374361741,-11.581967213114755,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,-11.275,7.7398548777210436,-11.090163934426231,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,-10.775,6.7723730180059132,-10.598360655737705,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,-10.275,5.8048911582907827,-10.106557377049182,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,-9.7750000000000004,4.8374092985756523,-9.6147540983606561,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,-9.2750000000000004,3.8699274388605218,-9.1229508196721323,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,-8.7750000000000004,2.9024455791453914,-8.6311475409836067,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,-8.2750000000000004,1.9349637194302609,-8.1393442622950829,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,-7.7750000000000004,0.96748185971513045,-7.6475409836065582,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]

{"sheet":"Konklusjon","index":3,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:"]
[]
[]
[null,"Kvalitetsmål: "]
[null,"Bias ≤ 6,1%"]
[null,"Impresisjon ≤ 6,0%"]
[null,"TE ≤ 14%"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Konklusjon:"]
[]
[]
[]
[null,"Holdbarheten for CK-MB (prøverør: Vacuette, heparinplasma) er 5 døgn når prøven er oppbevart i kjøleskap."]
[]
[]
[]
[null,"Dato og signatur:",null,"2020-03-18","Ragnhild Heier Skauby, valideringsansvarlig overlege."]

{"sheet":"Kvalitetsmål","index":4,"n_rows":3,"n_cols":7,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Cvi","CVbw","BIAS 1/3*CVi","BIAS 1/4*Total","Impresisjon","TE"]
[null,18.399999999999999,61.2,{"$f":"$B$3/3","v":6.1333333333333329},{"$f":"0.25*(SQRT((POWER(B3,2)+(POWER(C3,2)))))","v":15.976545308670458},6,{"$f":"(1.65*$F$3)+$D$3","v":16.033333333333331}]