## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Biokjemienheten, Ullevål, Avdeling for Medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus
Utført I perioden: | 04.2016 - 05.2016
Kontaktperson: | Fiza Ghulam uxghfi@ous-hf.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Vitamin B9 (folsyre)
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Vit. B9 (folsyre)
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Roche cobas 8000, e602
Hvilken analysemetode er benyttet?
ECLIA
Hvilket reagens er benyttet?
FOL III (art. nr 0755992190)
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen, kun oppbevaring | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | Vacuette (Greiner bio-one)
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | ca 45 min
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 2 timer | 6 timer | 12 timer | 24 timer | 36 timer | 48 timer | 72 timer | 96 timer
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | 1,5 timer
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.) | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3) | -
pH | -
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt) | -
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -20
Andre betingelser (oppgi) | -
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | FOL III i romtemperatur
Tillatt bias | 8 | %, og tillatt totalfeil |  | 24.5 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 2 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 4.46 | 3.87 | 3.87 | 3.59 |  | 3.49 | 2.85 | 2.1
2 | 6.85 | 6.53 | 7.04 | 6.42 |  | 5.64 | 5.12 | 4 | 2.96
3 | 19.8 | 19.2 | 18.28 | 17.94 |  | 11.81 | 8.6 | 8.08 | 7.42
4 | 15.58 | 15.69 | 16.47 | 13.93 |  | 13.29 | 6.86 | 6.39 | 6.35
5 | 7.01 | 5.43 | 4.21 | 3.3 |  | 2.94 | 3.06 | 2.97 | 3.02
6 | 44.2 |  |  | 43.96 |  | 41.5 | 37 | 24.97 | 24.29
7 | 37.46 | 37.17 | 36.82 | 34.43 |  | 31.89 | 19.26 | 18.18 | 16.13
8 | Tid 0: 6.4; Tid 1: 6.19; Tid 2: 6.01; Tid 3: 5.18; Tid 5: 5.4
9 | Tid 0: 11.3; Tid 1: 10.83; Tid 2: 10.64; Tid 3: 10.03; Tid 5: 7.48
10 | Tid 0: 40.12; Tid 1: 32.02; Tid 2: 30.36; Tid 3: 30.34; Tid 5: 27.29
11 | Tid 0: 12.58; Tid 1: 12.31; Tid 2: 15.59; Tid 3: 14.27; Tid 5: 13.63
12 | Tid 0: 6.3; Tid 1: 6.6; Tid 2: 6.44; Tid 3: 6.1; Tid 5: 4.32
13 | 20.72 |  | 18.93 | 16.47 | 12.58 | 12.35 | 7.56
14 | 10.89 |  | 10.66 | 10.09 | 10.67 | 9.97 | 8.6
15 | 32.55 |  | 33.44 | 32.34 | 30.03 | 30.39 | 20.02
16 | 16.37 |  | 16.56 | 16.59 | 15.34 | 14.98 | 10.49
17 | Tid 0: 23.67; Tid 2: 22.97; Tid 3: 22.32; Tid 4: 19.63; Tid 5: 17.02
18 | 5.95 |  | 5.44 | 4.51 | 4.36 | 3.92 | 3.38
19 | 18.03 |  | 17.19 | 16.84 | 15.33 | 14.98 | 11.11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 86.7713 | 86.7713 | 80.4933 |  | 78.2511 | 63.9013 | 47.0852
2 | 100 | 95.3285 | 102.7737 | 93.7226 |  | 82.3358 | 74.7445 | 58.3942 | 43.2117
3 | 100 | 96.9697 | 92.3232 | 90.6061 |  | 59.6465 | 43.4343 | 40.8081 | 37.4747
4 | 100 | 100.706 | 105.7125 | 89.4095 |  | 85.3017 | 44.0308 | 41.0141 | 40.7574
5 | 100 | 77.4608 | 60.0571 | 47.0756 |  | 41.9401 | 43.6519 | 42.368 | 43.0813
6 | 100 |  |  | 99.457 |  | 93.8914 | 83.7104 | 56.4932 | 54.9548
7 | 100 | 99.2258 | 98.2915 | 91.9114 |  | 85.1308 | 51.4148 | 48.5318 | 43.0593
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.7188; Tid 2: 93.9062; Tid 3: 80.9375; Tid 5: 84.375
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.8407; Tid 2: 94.1593; Tid 3: 88.7611; Tid 5: 66.1947
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 79.8106; Tid 2: 75.673; Tid 3: 75.6231; Tid 5: 68.0209
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.8537; Tid 2: 123.9269; Tid 3: 113.434; Tid 5: 108.3466
12 | Tid 0: 100; Tid 1: 104.7619; Tid 2: 102.2222; Tid 3: 96.8254; Tid 5: 68.5714
13 | 100 |  | 91.361 | 79.4884 | 60.7143 | 59.6042 | 36.4865
14 | 100 |  | 97.888 | 92.6538 | 97.9798 | 91.5519 | 78.9715
15 | 100 |  | 102.7343 | 99.3548 | 92.2581 | 93.3641 | 61.5054
16 | 100 |  | 101.1607 | 101.3439 | 93.708 | 91.5089 | 64.0806
17 | Tid 0: 100; Tid 2: 97.0427; Tid 3: 94.2966; Tid 4: 82.932; Tid 5: 71.9054
18 | 100 |  | 91.4286 | 75.7983 | 73.2773 | 65.8824 | 56.8067
19 | 100 |  | 95.3411 | 93.3999 | 85.025 | 83.0837 | 61.6195
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 93.768 | 95.1541 | 88.6628 | 83.6992 | 77.8372 | 58.7968 | 47.8135 | 43.7565
n | 19 | 11 | 18 | 19 | 7 | 19 | 13 | 7 | 6
SD | 0 | 8.6652 | 13.0209 | 13.8606 | 13.0169 | 15.7269 | 14.6939 | 7.226 | 5.9177
SEM | 0 | 2.6127 | 3.0691 | 3.1798 | 4.9199 | 3.608 | 4.0754 | 2.7312 | 2.4159
t | 1.7341 | 1.8125 | 1.7396 | 1.7341 | 1.9432 | 1.7341 | 1.7823 | 1.9432 | 2.015
t x SEM | 0 | 4.7354 | 5.3389 | 5.5141 | 9.5603 | 6.2565 | 7.2635 | 5.3072 | 4.8681
Minimum | 100 | 77.4608 | 60.0571 | 47.0756 | 60.7143 | 41.9401 | 36.4865 | 40.8081 | 37.4747
Maksimum | 100 | 104.7619 | 123.9269 | 113.434 | 97.9798 | 108.3466 | 83.7104 | 58.3942 | 54.9548
Bias nedre gr | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
Bias øvre gr | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
TEA nedre gr | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5
TEA øvre gr | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Prøve 5 forkastes da den avviker mye fra de andre prøvene.
Konklusjon:
FOLAT og holdbarhet ved 15 - 25 C:
Roche har oppgitt følgende holdbarhet ved 15 - 25 C. 2 timer.
Ved gjennomgang av resultater i MBKs fagnettverksmøte 12.05.2016 konkluderte vi med følgende holdbarhet ved romtemperatur:
Holdbar i 24 timer i romtemperatur.
Når prøve er mellom 24t og 48t gammel, rapporteres analyseresultat med kommentar "Holdbarhetsgrense oversteget. Kan gi falskt for lavt resultat."
Dato og signatur: 23.05.2016 Fiza Ghulam, Laila Fure
(Holdbarhetsforsøk er gjentatt i august 2016, og da ble prøvene lysbeskyttet. Dette viste bedre holdbarhet, men vi forholder oss til resultatene i dette forsøket)
Beskrivelse av utførelsen:
Forsøket er gjennomført i flere omganger. Alle prøvene er sentrifugert ca 45 min etter prøvetaking. Analysering av alle allikvotene av samme prøve er utført i samme serie.
Prøve 1-5 tatt 25.04.2016, allikvoter frosset ned ved tidsintervallene 2t, 6t, 12t, 24t, 48t, 96t, 120 og 144. Analysert i tidsrom 03.05.2016 - 06.05.2016
Prøve 6 tatt 26.04.2016, allikvoter frosset ned ved tidsintervallene 2t, 24t, 48t, 72t, 96t, 120t. Analysert 06.05.2016.
Prøve 7 er tatt 28.04.2016, allikvoter frosset ned ved tidstintervallene 2t, 6t, 12t, 24t, 48t, 96t, 120 og 144. Analysert 06.05.2016.
Prøve 8-12 er tatt 10.05.2016, allikvoter frosset ned ved tidstintervallene 2t, 6t, 12t, 24t, 48t, Analysert 12.05.2016.
Prøve 13-19 er tatt 18.05, allikvoter frosset ned ved tidstintervallene 2t, 12t, 24t, 36t, 48t, 96t, 120 og 144. Analysert 22.05.2016.