{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Forside","Beskrivelse av forsø","Bukseplott","Konklusjon","Krav"],"not_rendered":{"charts":2,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":37,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Forside","index":0,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,3,11,8],[12,3,12,8],[2,2,2,8],[8,3,8,8],[9,3,10,8]]}
[]
[]
[null,null,"Holdbarhetsforsøk"]
[]
[null,null,"Modell:","Buksemetoden"]
[]
[]
[null,null,"Forsøket er utført ved:","Avd for Medisinsk biokjemi, Rikshospitalet"]
[null,null,"Utført I perioden:","27.01.20-09.02.20"]
[null,null,"Kontaktperson:","Johanne Holstad (Jholst@ous-hf.no), Muna Dahir Ahmed(mundah@ous-hf.no)"]
[null,null,"(navn, epost eller telefonnr.)"]
[null,null,"Navn på komponent:","TNT"]
[null,null,"Prøvemateriale:","Heparinplasma"]

{"sheet":"Beskrivelse av forsø","index":1,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,42,6]]}
["BESKRIVELSE AV FORSØKET"]
["TNT"]
["Komponent"]
["Hvilket instrument er benyttet?"]
["Roche, cobas 8000, e602"]
[]
["Hvilken analysemetode er benyttet?"]
["ECLIA"]
[]
["Hvilket reagens er benyttet?"]
["TNT"]
[]
["Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av): "]
["x","ja, gjennomført under rutinebetingelser "]
[null,"ja, rutinebetingelser er simulert "]
[null,"nei"]
[]
["Hvilke transportformer er testet/simulert?"]
[null,"Postgang"]
[null,"Hentetjeneste"]
[null,"Rørpost"]
[" Ingen, kun oppbevaring","Annet: "]
[]
["NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det. "]
["Gi en beskrivelse av hver betingelse:","Betingelse 0 (Ref)","Betingelse 1","Betingelse 2","Betingelse 3","Betingelse 4","Betingelse 5"]
["Prøverør type","Vacuette med separasjonsgel (heparinplasma)"]
["Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)","30 min"]
["Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)","1 time","1 døgn","2 døgn","3 døgn ","4 døgn ","5 døgn"]
["Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)","20 min"]
["Temperatur før sentrifugering (◦C)","Romtemperatur"]
["Temperatur etter sentrifugering (◦C)","Romtemperatur","2-8 C","2-8 C","2-8 C","2-8 C","2-8 C"]
["Sentrifugeringsegenskaper*:"]
["Hastighet (G)",2000]
["Temperatur (◦C)",20]
["Tid (min.)",10]
["Spesielle betingelser"]
["Luftfuktighet (g/m3)"]
["pH"]
["Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)"]
["Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur"]
["Andre betingelser (oppgi)"]
[]
["*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering"]

{"sheet":"Bukseplott","index":2,"n_rows":129,"n_cols":38,"rows_kept":129,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,3],[5,4,5,6],[5,7,5,9],[5,10,5,12],[5,13,5,15],[0,0,1,5],[0,7,3,9],[0,10,3,10],[0,14,3,15],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,15]]}
["Holdbarhet, buksemetode",null,null,null,null,null,null,"Konstant  analytisk CV for alle konsentrasjoner (J/N)?",null,null,"J",{"$f":"IF(K1=\"N\",\"Sa\",\"CVa\")","v":"CVa"},0.06,"Sigma"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mål 1",0.05,{"$f":"Mål_1/s","v":0.83333333333333337}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mål 2",null,{"$f":"Mål_2/s","v":0}]
[{"$f":"OR(K1=\"N\",K1=\"n\")","v":false},"0-still plott: CTRL x",null,null,"Rens plott: CTRL z",null,null,null,null,null,null,"TEa",0.1,{"$f":"TEa/s","v":1.6666666666666667}]
["Prøve nr","1 døgn",null,null,"2 døgn",null,null,"3døgn",null,null,"9døgn",null,null,"5 døgn"]
["%>TEa",{"$f":"AF6","v":2.6315789473684209E-2},null,null,{"$f":"AG6","v":2.6315789473684209E-2},null,null,{"$f":"AH6","v":2.6315789473684209E-2},null,null,{"$f":"AI6","v":0},null,null,{"$f":"AJ6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNT(AF8:AF45)>0,(COUNTIF(AF8:AF45,\">\"&$N4)+COUNTIF(AF8:AF45,\"<-\"&$N4))/COUNT(AF8:AF45),\"\")","v":2.6315789473684209E-2},{"$f":"IF(COUNT(AG8:AG45)>0,(COUNTIF(AG8:AG45,\">\"&$N4)+COUNTIF(AG8:AG45,\"<-\"&$N4))/COUNT(AG8:AG45),\"\")","v":2.6315789473684209E-2},{"$f":"IF(COUNT(AH8:AH45)>0,(COUNTIF(AH8:AH45,\">\"&$N4)+COUNTIF(AH8:AH45,\"<-\"&$N4))/COUNT(AH8:AH45),\"\")","v":2.6315789473684209E-2},{"$f":"IF(COUNT(AI8:AI45)>0,(COUNTIF(AI8:AI45,\">\"&$N4)+COUNTIF(AI8:AI45,\"<-\"&$N4))/COUNT(AI8:AI45),\"\")","v":0},{"$f":"IF(COUNT(AJ8:AJ45)>0,(COUNTIF(AJ8:AJ45,\">\"&$N4)+COUNTIF(AJ8:AJ45,\"<-\"&$N4))/COUNT(AJ8:AJ45),\"\")","v":0}]
[null,"Ref","R","Kum","Ref","R","Kum","Ref","R","Kum","Ref","R","Kum","Ref","R","Kum",null,null,1,{"$f":"K_1","v":0.83333333333333337},null,{"$f":"K_2","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B5","v":"1 døgn"},{"$f":"E5","v":"2 døgn"},{"$f":"H5","v":"3døgn"},{"$f":"K5","v":"9døgn"},{"$f":"N5","v":"5 døgn"},"TEa"]
["Prøve 1",76,76,{"$f":"IF(C8=\"\",\"\",IF(fast_s,(C8-B8)/s,LN(C8/B8)/s))","v":0},76,79,{"$f":"IF(F8=\"\",\"\",IF(fast_s,(F8-E8)/s,LN(F8/E8)/s))","v":0.64524186967817376},76,78,{"$f":"IF(I8=\"\",\"\",IF(fast_s,(I8-H8)/s,LN(I8/H8)/s))","v":0.43292477338767893},76,78,{"$f":"IF(L8=\"\",\"\",IF(fast_s,(L8-K8)/s,LN(L8/K8)/s))","v":0.43292477338767893},76,79,{"$f":"IF(O8=\"\",\"\",IF(fast_s,(O8-N8)/s,LN(O8/N8)/s))","v":0.64524186967817376},null,1,7.7750000000000004,{"$f":"R8/K_1^2","v":1.4399999999999997},{"$f":"S8/K_1","v":9.33},{"$f":"R8/K_2^2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"S8/K_2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},1,7.7750000000000004,0,6.1943010752688181,0,4.7865053763440866,0,{"$f":"A8","v":"Prøve 1"},{"$f":"IF(D8=\"\",\"\",D8)","v":0},{"$f":"IF(G8=\"\",\"\",G8)","v":0.64524186967817376},{"$f":"IF(J8=\"\",\"\",J8)","v":0.43292477338767893},{"$f":"IF(M8=\"\",\"\",M8)","v":0.43292477338767893},{"$f":"IF(P8=\"\",\"\",P8)","v":0.64524186967817376},{"$f":"-N$4","v":-1.6666666666666667},{"$f":"N$4","v":1.6666666666666667}]
["Prøve 2",12247,11914,{"$f":"IF(C9=\"\",\"\",D8+IF(fast_s,(C9-B9)/s,LN(C9/B9)/s))","v":-0.45944716387757656},12247,12510,{"$f":"IF(F9=\"\",\"\",G8+IF(fast_s,(F9-E9)/s,LN(F9/E9)/s))","v":0.99936379367266559},12247,12414,{"$f":"IF(I9=\"\",\"\",J8+IF(fast_s,(I9-H9)/s,LN(I9/H9)/s))","v":0.65865575592619185},12247,12400,{"$f":"IF(L9=\"\",\"\",M8+IF(fast_s,(L9-K9)/s,LN(L9/K9)/s))","v":0.63984916625169497},12247,12612,{"$f":"IF(O9=\"\",\"\",P8+IF(fast_s,(O9-N9)/s,LN(O9/N9)/s))","v":1.1347040804059088},null,2,8.2750000000000004,{"$f":"R9/K_1^2","v":2.8799999999999994},{"$f":"S9/K_1","v":9.93},{"$f":"R9/K_2^2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"S9/K_2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},2,8.2750000000000004,0,6.8620664596613645,0,5.743931856310895,0,{"$f":"A9","v":"Prøve 2"},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",D9-D8)","v":-0.45944716387757656},{"$f":"IF(G9=\"\",\"\",G9-G8)","v":0.35412192399449183},{"$f":"IF(J9=\"\",\"\",J9-J8)","v":0.22573098253851293},{"$f":"IF(M9=\"\",\"\",M9-M8)","v":0.20692439286401604},{"$f":"IF(P9=\"\",\"\",P9-P8)","v":0.48946221072773499},{"$f":"-N$4","v":-1.6666666666666667},{"$f":"N$4","v":1.6666666666666667}]
["Prøve 3",14.7,14.8,-0.34645238078793039,14.7,15.2,1.5568293614650011,14.7,15.8,1.8613631933967016,14.7,15.9,1.9477094236099501,14.7,15.5,2.0179129160810816,null,3,8.7750000000000004,4.3199999999999994,10.53,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},3,8.7750000000000004,0,7.5298318440539109,0,6.7013583362777034,0,"Prøve 3",{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",D10-D9)","v":0.11299478308964617},0.55746556779233547,1.2027074374705098,1.3078602573582552,0.88320883567517283,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 4",9.3000000000000007,9.9,0.69555356890096853,9.3000000000000007,9.9,2.5988353111539002,9.3000000000000007,10,3.0708747406439576,9.3000000000000007,9.6999999999999993,2.6495675127787273,9.3000000000000007,9.6999999999999993,2.7197710052498589,null,4,9.2750000000000004,5.7599999999999989,11.13,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},4,9.2750000000000004,0,8.1975972284464582,0,7.6587848162445109,0.7,"Prøve 4",1.0420059496888989,1.0420059496888991,1.209511547247256,0.70185808916877712,0.70185808916877734,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 5",12.3,12.9,1.4893543853885463,12.3,12.3,2.5988353111539002,12.3,12.9,3.8646755571315352,12.3,12.9,3.4433683292663049,12.3,12.8,3.3838694810365184,null,5,9.7750000000000004,7.1999999999999993,11.73,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},5,9.7750000000000004,0,8.8653626128390037,0,8.6162112962113184,2.7,"Prøve 5",0.79380081648757772,0,0.79380081648757761,0.79380081648757761,0.66409847578665948,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 6",135,138,1.8556694973681325,135,133,2.3500744742093049,135,131,3.363384636510236,135,134,3.3194520211410032,135,134,3.2599531729112168,null,6,10.275,8.6399999999999988,12.33,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},6,10.275,0,9.5331279972315492,0,9.5736377761781277,4,"Prøve 6",0.36631511197958622,-0.24876083694459528,-0.50129092062129921,-0.12391630812530163,-0.12391630812530163,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 7",347,352,2.0941094248887646,347,347,2.3500744742093049,347,354,3.696253522958822,347,357,3.7929687183540022,347,367,4.1939043080397331,null,7,10.775,10.079999999999998,12.93,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},7,10.775,0,10.200893381624097,0.8,10.531064256144935,5.4,"Prøve 7",0.23843992752063214,0,0.33286888644858603,0.47351669721299894,0.93395113512851635,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 8",7.9,7.8,1.8817923285982676,7.9,8.1,2.7667628442995915,7.9,7.9,3.696253522958822,7.9,7.9,3.7929687183540022,7.9,8.3000000000000007,5.0171168968660078,null,8,11.275,11.519999999999998,13.53,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},8,11.275,0,10.868658766016644,2.2999999999999998,11.488490736111743,7,"Prøve 8",-0.212317096290497,0.41668837009028659,0,0,0.82321258882627468,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 9",4.4000000000000004,4.3,1.4986336915199536,4.4000000000000004,4.4000000000000004,2.7667628442995915,4.4000000000000004,4.5999999999999996,4.4371162324727154,4.4000000000000004,4.5,4.167516315888312,4.4000000000000004,4.0999999999999996,3.8401574433001153,null,9,11.775,12.959999999999999,14.129999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},9,11.775,0,11.536424150409189,3.3,12.445917216078552,9.1999999999999993,"Prøve 9",-0.38315863707831399,0,0.74086270951389332,0.37454759753430977,-1.1769594535658925,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 10",67,67,1.4986336915199536,67,70,3.4968065552728054,67,70,5.1671599434459292,67,69,4.657747735993202,67,70,4.5702011542733292,null,10,12.275,14.399999999999999,14.73,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},10,12.275,0,12.204189534801735,4.2,12.943778985661291,12.950059053066513,"Prøve 10",0,0.73004371097321386,0.73004371097321386,0.49023142010489007,0.73004371097321386,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 11",189,190,1.586584643200684,189,188,3.4083890181112517,189,189,5.1671599434459292,189,186,4.3910753802191822,189,189,4.5702011542733292,null,11,12.775,15.839999999999998,15.33,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},11,12.775,0,12.871954919194282,5.0999999999999996,null,null,"Prøve 11",8.7950951680730416E-2,-8.841753716155365E-2,0,-0.26667235577401982,0,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 12",109,111,1.8896232945871896,109,111,3.7114276694977573,109,110,5.3193680028338042,109,109,4.3910753802191822,109,113,5.1708667623266109,null,12,13.275,17.279999999999998,15.93,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},12,13.275,0,13.539720303586829,6,null,null,"Prøve 12",0.30303865138650554,0.30303865138650554,0.15220805938787496,0,0.60066560805328173,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 13",148,149,2.0018571642762581,148,152,4.1558984542004449,148,152,5.7638387875364918,148,149,4.5033092499082512,148,152,5.6153375470292985,null,13,13.775,18.72,16.53,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},13,13.775,0,14.207485687979375,7.3,null,null,"Prøve 13",0.11223386968906857,0.44447078470268764,0.44447078470268764,0.11223386968906901,0.44447078470268764,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 14",195,198,2.2563150331227311,195,199,4.4943195568795371,195,199,6.102259890215584,195,201,5.0083984081637318,195,198,5.8697954158757719,null,14,14.275,20.159999999999997,17.13,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},14,14.275,0,14.87525107237192,8.6999999999999993,null,null,"Prøve 14",0.25445786884647292,0.3384211026790922,0.3384211026790922,0.50508915825548062,0.25445786884647337,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 15",2668,2716,2.5534997271739384,2668,2687,4.6125895832124852,2668,2674,6.1396990673218212,2668,2688,5.1328699849558275,2668,2742,6.3257696339881955,null,15,14.775,21.599999999999998,17.73,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},15,14.775,0.2,15.543016456764468,10,null,null,"Prøve 15",0.29718469405120729,0.11827002633294814,3.7439177106237231E-2,0.12447157679209564,0.45597421811242356,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 16",62,62,2.5534997271739384,62,63,4.8792619389865042,62,62,6.1396990673218212,62,62,5.1328699849558275,62,65,7.1133177148306208,null,16,15.275,23.039999999999996,18.329999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},16,15.275,1.6,16.210781841157015,12,null,null,"Prøve 16",0,0.26667235577401893,0,0,0.78754808084242534,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 17",34,35,3.0366253417281417,34,35,5.3623875535407075,34,34,6.1396990673218212,34,34,5.1328699849558275,34,34,7.1133177148306208,null,17,15.775,24.479999999999997,18.93,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},17,15.775,2.2000000000000002,16.878547225549561,14.5,null,null,"Prøve 17",0.48312561455420333,0.48312561455420333,0,0,0,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 18",125,128,3.4319007853500763,125,124,5.2285180252529697,125,125,6.1396990673218212,125,125,5.1328699849558275,125,128,7.5085931584525554,null,18,16.274999999999999,25.919999999999998,19.529999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},18,16.274999999999999,3,17.170000000000002,17.170000000000002,null,null,"Prøve 18",0.39527544362193456,-0.13386952828773779,0,0,0.39527544362193456,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 19",11.1,11.3,3.7295277420168507,11.1,11.3,5.5261449819197441,11.1,11,5.9888684753231889,11.1,11.1,5.1328699849558275,11.1,10.7,6.8969037109454217,null,19,16.774999999999999,27.359999999999996,20.13,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},19,16.774999999999999,3.6,null,null,null,null,"Prøve 19",0.29762695666677441,0.29762695666677441,-0.15083059199863236,0,-0.61168944750713372,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 20",2980,3075,4.2525544210363195,2980,3118,6.2806194838909377,2980,3155,6.9399550665875793,2980,3197,6.3043628109623508,2980,3287,8.5311036136915774,null,20,17.274999999999999,28.799999999999997,20.729999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},20,17.274999999999999,4.2,null,null,null,null,"Prøve 20",0.52302667901946887,0.75447450197119359,0.95108659126439044,1.1714928260065234,1.6341999027461558,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 21",3,3,4.2525544210363195,3,3,6.2806194838909377,3,3,6.9399550665875793,3,3,6.3043628109623508,3,3,8.5311036136915774,null,21,17.774999999999999,30.239999999999995,21.33,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},21,17.774999999999999,5,null,null,null,null,"Prøve 21",0,0,0,0,0,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 22",9,9,4.2525544210363195,9,9,6.2806194838909377,9,9,6.9399550665875793,9,9,6.3043628109623508,9,9,8.5311036136915774,null,22,18.274999999999999,31.679999999999996,21.929999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},22,18.274999999999999,5.6,null,null,null,null,"Prøve 22",0,0,0,0,0,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 23",252,263,4.9646368321420082,252,277,7.8570931284895256,252,265,7.7783007078342283,252,263,7.0164452220680396,252,267,9.4947631285053475,null,23,18.774999999999999,33.119999999999997,22.529999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},23,18.774999999999999,6.4,null,null,null,null,"Prøve 23",0.71208241110568871,1.5764736445985879,0.83834564124664901,0.71208241110568871,0.9636595148137701,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 24",18,17,4.0119966014761976,18,18,7.8570931284895256,18,17,6.8256604771684177,18,18,7.0164452220680396,18,17,8.5421228978395369,null,24,19.274999999999999,34.559999999999995,23.13,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},24,19.274999999999999,7,null,null,null,null,"Prøve 24",-0.95264023066581061,0,-0.95264023066581061,0,-0.95264023066581061,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 25",38,36,3.1108762469716007,38,37,7.412622343786837,38,37,6.3811896924657292,38,38,7.0164452220680396,38,38,8.5421228978395369,null,25,19.774999999999999,35.999999999999993,23.729999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},25,19.774999999999999,7.8,null,null,null,null,"Prøve 25",-0.90112035450459693,-0.44447078470268853,-0.44447078470268853,0,0,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 26",2639,2589,2.7920703011084935,2639,2603,7.1836984853075254,2639,2635,6.3559084336680405,2639,2617,6.8769213225150692,2639,2731,9.1132526473458864,null,26,20.274999999999999,37.44,24.33,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},26,20.274999999999999,8.6,null,null,null,null,"Prøve 26",-0.31880594586310718,-0.22892385847931163,-2.5281258797688722E-2,-0.1395238995529704,0.57112974950634943,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 27",36,35,2.322555684996888,36,35,6.7141838691959199,36,35,5.886393817556435,36,36,6.8769213225150692,36,36,9.1132526473458864,null,27,20.774999999999999,38.879999999999995,24.929999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},27,20.774999999999999,9.4,null,null,null,null,"Prøve 27",-0.4695146161116055,-0.4695146161116055,-0.4695146161116055,0,0,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 28",137,139,2.5641058067063351,137,138,6.8353965246805846,137,143,6.6007888914194739,137,143,7.5913163963781081,137,143,9.8276477212089244,null,28,21.274999999999999,40.319999999999993,25.529999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},28,21.274999999999999,10.199999999999999,null,null,null,null,"Prøve 28",0.24155012170944712,0.12121265548466464,0.71439507386303891,0.71439507386303891,0.71439507386303802,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 29",165,167,2.7649114486425779,165,165,6.8353965246805846,165,163,6.3975343398558362,165,166,7.6920216373108188,165,169,10.226868404917138,null,29,21.774999999999999,41.76,26.129999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},29,21.774999999999999,11.2,null,null,null,null,"Prøve 29",0.20080564193624273,0,-0.2032545515636377,0.10070524093271072,0.39922068370821329,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 30",3,3,2.7649114486425779,3,3,6.8353965246805846,3,3,6.3975343398558362,3,3,7.6920216373108188,3,3,10.226868404917138,null,30,22.274999999999999,43.199999999999996,26.729999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},30,22.274999999999999,12,null,null,null,null,"Prøve 30",0,0,0,0,0,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 31",15,15,2.7649114486425779,15,15,6.8353965246805846,15,14,5.2476531484066458,15,15,7.6920216373108188,15,14,9.0769872134679463,null,31,22.774999999999999,44.639999999999993,27.33,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},31,22.774999999999999,13,null,null,null,null,"Prøve 31",0,0,-1.1498811914491904,0,-1.1498811914491913,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 32",623,621,2.7113208344096718,623,614,6.5928700140087395,623,628,5.3808806097524053,623,642,8.1927180523526211,623,641,9.5517028490215612,null,32,23.274999999999999,46.079999999999991,27.929999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},32,23.274999999999999,14,null,null,null,null,"Prøve 32",-5.359061423290612E-2,-0.24252651067184505,0.13322746134575958,0.50069641504180229,0.47471563555361485,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 33",1971,1933,2.3868570353365168,1971,1957,6.474064351398007,1971,1962,5.304602825962208,1971,1958,8.0824266513148775,1971,2069,10.360442358901944,null,33,23.774999999999999,47.519999999999996,28.529999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},33,23.774999999999999,15.2,null,null,null,null,"Prøve 33",-0.32446379907315492,-0.11880566261073255,-7.627778379019734E-2,-0.1102914010377436,0.80873950988038246,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 34",1291,1334,2.9329376291519607,1291,1307,6.6793530643576648,1291,1370,6.294496625554344,1291,1400,9.4333453972600001,1291,1404,11.758912254553843,null,34,24.274999999999999,48.959999999999994,29.129999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},34,24.274999999999999,16.399999999999999,null,null,null,null,"Prøve 34",0.54608059381544383,0.20528871295965789,0.98989379959213597,1.3509187459451226,1.3984698956518997,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 35",57,56,2.6379446774952777,57,57,6.6793530643576648,57,56,5.999503673897661,57,58,9.7232077757911544,57,58,12.048774633084998,null,35,24.774999999999999,50.399999999999991,29.729999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},35,24.774999999999999,17.8,null,null,null,null,"Prøve 35",-0.29499295165668293,0,-0.29499295165668293,0.28986237853115426,0.28986237853115426,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 36",12,11,1.1877550610014476,12,11,5.2291634478638347,12,12,5.999503673897661,12,12,9.7232077757911544,12,12,12.048774633084998,null,36,25.274999999999999,51.839999999999996,30.33,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},36,25.274999999999999,19.399999999999999,null,null,null,null,"Prøve 36",-1.4501896164938302,-1.4501896164938302,0,0,0,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 37",6.1,5.9,0.63214805654158557,6.1,5.6,3.8037938905611348,6.1,5.4,3.9680067137470481,6.1,6,9.4477194099376458,6.1,6,11.773286267231489,null,37,25.774999999999999,53.279999999999994,30.929999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},37,25.774999999999999,21.6,null,null,null,null,"Prøve 37",-0.555607004459862,-1.4253695573026999,-2.031496960150613,-0.27548836585350855,-0.27548836585350855,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
["Prøve 38",3.9,3.3,-2.152086687844518,3.9,3.2,0.50669816839580495,3.9,4.0999999999999996,4.8015137233247387,3.9,3.81,9.0585966766544619,3.9,4.13,12.728300497853834,null,37.82,26.184999999999999,54.460799999999992,31.421999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},38,26.184999999999999,26.184999999999999,null,null,null,null,"Prøve 38",-2.7842347443861035,-3.2970957221653299,0.83350700957769064,-0.38912273328318392,0.95501423062234458,-1.6666666666666667,1.6666666666666667]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,19.399999999999999,51.839999999999996,23.279999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},40]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,17.8,50.399999999999991,21.36,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,16.399999999999999,48.959999999999994,19.679999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,15.2,47.519999999999996,18.239999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,14,46.079999999999991,16.8,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,13,44.639999999999993,15.6,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,12,43.199999999999996,14.399999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,11.2,41.76,13.439999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,10.199999999999999,40.319999999999993,12.239999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,9.4,38.879999999999995,11.28,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,8.6,37.44,10.319999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,7.8,35.999999999999993,9.36,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,7,34.559999999999995,8.4,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,6.4,33.119999999999997,7.68,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,5.6,31.679999999999996,6.7199999999999989,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,5,30.239999999999995,6,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,4.2,28.799999999999997,5.04,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,3.6,27.359999999999996,4.32,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,3,25.919999999999998,3.5999999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,2.2000000000000002,24.479999999999997,2.64,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,1.6,23.039999999999996,1.92,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,0.2,21.599999999999998,0.24,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.94,0,21.513599999999997,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,-0.2,21.599999999999998,-0.24,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,-1.6,23.039999999999996,-1.92,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,-2.2000000000000002,24.479999999999997,-2.64,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,-3,{"$f":"R72/K_1^2","v":25.919999999999998},{"$f":"S72/K_1","v":-3.5999999999999996},{"$f":"R72/K_2^2","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"S72/K_2","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,-3.6,27.359999999999996,-4.32,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,-4.2,28.799999999999997,-5.04,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,-5,30.239999999999995,-6,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,-5.6,31.679999999999996,-6.7199999999999989,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,-6.4,33.119999999999997,-7.68,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,-7,34.559999999999995,-8.4,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,-7.8,35.999999999999993,-9.36,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,-8.6,37.44,-10.319999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,-9.4,38.879999999999995,-11.28,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,-10.199999999999999,40.319999999999993,-12.239999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,-11.2,41.76,-13.439999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,-12,43.199999999999996,-14.399999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,-13,44.639999999999993,-15.6,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,-14,46.079999999999991,-16.8,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,-15.2,47.519999999999996,-18.239999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,-16.399999999999999,48.959999999999994,-19.679999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,-17.8,50.399999999999991,-21.36,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,-19.399999999999999,51.839999999999996,-23.279999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37,-21.6,53.279999999999994,-25.92,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37.82,-26.184999999999999,54.460799999999992,-31.421999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37,-25.774999999999999,53.279999999999994,-30.929999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,36,-25.274999999999999,51.839999999999996,-30.33,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35,-24.774999999999999,50.399999999999991,-29.729999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34,-24.274999999999999,48.959999999999994,-29.129999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33,-23.774999999999999,47.519999999999996,-28.529999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32,-23.274999999999999,46.079999999999991,-27.929999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31,-22.774999999999999,44.639999999999993,-27.33,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,-22.274999999999999,43.199999999999996,-26.729999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29,-21.774999999999999,41.76,-26.129999999999995,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28,-21.274999999999999,40.319999999999993,-25.529999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27,-20.774999999999999,38.879999999999995,-24.929999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26,-20.274999999999999,37.44,-24.33,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,-19.774999999999999,35.999999999999993,-23.729999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,-19.274999999999999,34.559999999999995,-23.13,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,-18.774999999999999,33.119999999999997,-22.529999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,-18.274999999999999,31.679999999999996,-21.929999999999996,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,-17.774999999999999,30.239999999999995,-21.33,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,-17.274999999999999,28.799999999999997,-20.729999999999997,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,-16.774999999999999,27.359999999999996,-20.13,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,-16.274999999999999,25.919999999999998,-19.529999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,-15.775,24.479999999999997,-18.93,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,-15.275,23.039999999999996,-18.329999999999998,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,-14.775,21.599999999999998,-17.73,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,-14.275,20.159999999999997,-17.13,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,-13.775,18.72,-16.53,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,-13.275,17.279999999999998,-15.93,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,-12.775,15.839999999999998,-15.33,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,-12.275,14.399999999999999,-14.73,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,-11.775,12.959999999999999,-14.129999999999999,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,-11.275,11.519999999999998,-13.53,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,-10.775,10.079999999999998,-12.93,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,-10.275,8.6399999999999988,-12.33,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,-9.7750000000000004,7.1999999999999993,-11.73,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,-9.2750000000000004,5.7599999999999989,-11.13,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,-8.7750000000000004,4.3199999999999994,-10.53,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,-8.2750000000000004,2.8799999999999994,-9.93,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,-7.7750000000000004,1.4399999999999997,-9.33,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]

{"sheet":"Konklusjon","index":3,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:"]
[]
[null,"CV = 6% og Tea = 10%. 28.05.19 "]
[]
[null,"Kvalitetsmål: "]
[null,"Bias ≤ 5%"]
[null,"Impresisjon ≤ 6,0%"]
[null,"TE ≤ 10%"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Konklusjon:"]
[]
[]
[]
[null,"Holdbarheten for TNT (prøverør: Vacuette med separasjonsgel, heparinplasma) er 5 døgn når prøven er oppbevart i kjøleskap."]
[null,"(det kan se ut som om 9 dagers betingelser er ok, men 6 og 7 dager i kjøleskap er testet i filen \"Buksemetoden TNT (dag 6-7)\", og ble der ikke akseptert."]
[]
[]
[null,"Dato og signatur:",null,"2020-03-18","Ragnhild Heier Skauby, valideringsansvarlig overlege."]

{"sheet":"Krav","index":4,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["CVa","CVi","CVbw","BIAS 1/3*CVi","BIAS 1/4*Total","Impresisjon","TE","BIAS klinisk vurdering","Impresisjon (klinisk vurdering)"]
[1.6,30.5,90,{"$f":"$B$3/3","v":10.166666666666666},{"$f":"0.25*(SQRT((POWER(B3,2)+(POWER(C3,2)))))","v":23.756906890418204},15.3,{"$f":"(1.65*$I$3)+$H$3","v":18.2},5,8]